## 1-产品信息收集
序号 | 供应商名称 | 产地 | 厂家 | 品牌 | 型号 | 注册证号 | 单价（万元） | 总价（万元） | 保修期 | 供应商联系方式
1

## 2-产品价格信息
序号 | 供应商名称 | 主要代理品牌 | 报价
（万元）
1

## 3-供应商履约能力、售后服务能力
序号 | 供应商名称 | 联系人及联系方式 | 制造商名称 | 制造商规模 | 产地 | 品牌 | 型号 | 报价（万元） | 营业执照及统一社会信用代码（有/无） | 医疗器械经营许可证（有/无） | 制造商授权书（有/无） | 供应商有无纠纷（有/无） | 医疗器械注册证号 | 注册证有效期 | 原厂售后服务承诺书（有/无）
1

## 4-响应参数
序号 | 参数指标 | 参数要求 | 供应商响应参数 | 响应程度（满足/不满足）
（请填写产品实际参数）
一 | 智能化中央纯水机 技术要求
1.1 | 产水水质 | 水质符合GB/T6682-2008 二级水，ASTM D1193 type二级，ISO3696 二级水，满足临床和实验室标准协会(CLS1)的临床实验室试剂级水(CLRW)标准；
1.2 | 电阻率 | 电阻率：产水电率>15M-cm@25℃
1.3 | 总有机碳、微生物 | 总有机碳<30ppb；微生物:<5cfu/ml
1.4 | 产水水量 | 产水水量：中央主机产水量:不小于300升/小时
1.5 | 配备无菌纯水箱 | 配备无菌纯水箱：≥350升
1.6 | 纯水管网的定期自动消毒清洗 | 纯水管网的定期自动消毒清洗，保证大楼纯水管道长年安全，无微生物污染
1.7 | 管网分配流速 | 管网分配流速: ≥每小时1800升
1.8 | 将高纯水分配到各个楼层的实验台用水点 | 中央纯水通过专用纯水管网将高纯水分配到各个楼层的各个实验室的实验台用水点
1.9 | 主机可同时显示主机本身和管路的工作状态 | 主机可同时显示主机本身和管路的工作状态
1.1 |  | 主机的阅读面板需显示出纯水管网流速、管网压力，以及管网水质水温
1.11 |  | 需显示水箱储水容量、工作时间和日期等参数
1.12 | 主机配有RS485高速数据端口 | 主机配有RS485高速数据端口，可连接远程操作设备，连接距离可达到1公里距离。
1.13 | 主机配有RS232接口 | 主机配有RS232接口可以和电脑联机，实施主机和楼宇管网数据记录追踪。
1.14 | 主机配有BMS端大楼管理系统有效管理。 | 主机配有BMS端大楼管理系统，完备的控制、监测及自动报警功能。做到漏水、水压、水温、水箱、流速、出入口水质的信号反馈，从而保证了对整个系统工作的有效管理。
1.15 | 主机操作配备安全权限管理 | 主机操作配备GLP管理概念的安全权限电子触摸密匙，四级以上密码控制系统，防止未经授权的操作
1.16 | 主机及纯水管网的消毒控制功能 | 主机及纯水管网的消毒控制功能：主机的大屏液晶操作面板可方便进行主机内部及管网的自动消毒清洗的操作，主机必须能自动地进行主机内置水箱以及所有纯水管网的整体消毒。
1.17 | 主机具有安全保护功能 | 主机具有电压安全保护、微型断路器保护、泵热超载保护；具有出水水质及水温报警、所有过滤单元的耗材更换提醒；具有主机内部水箱管路以及循环管网的泄漏报警。
1.18 | 主机具有自动管理功能 | 主机具有方便用户操作的系统故障识别系统和安全报警系统；系统实现联动，局部出现问题，系统自动停机；停电自动复位；开机自检、缺水保护报警、高低压自动停机保护并处理。
1.19 | 水处理工艺流程要求 | 水处理工艺流程：
自来水--原水增压泵—颗粒过滤器--活性炭过滤器--软化过滤器--保安过滤器--高压泵--反渗透（RO）装置--EDI电渗析模块—纯水箱--供水循环泵（变频控制）--紫外杀菌灯--SDI纯化模块--0.2um在线除菌过滤器—循环供水管—实验室用水点--循环回水管--持压阀--返回纯水箱。（集成于一体化水箱内）
1.2 | 设备质量认证 | 设备生产已通过质量管理体系认证
二 | 配置要求
1 | 配置清单（单台）
1.1 | 中央纯水主机 | 中央纯水主机（制水量不小于300升/小时/台），包含容量≥350升无菌纯水箱
1.2 | 超洁净Cleanpvc超纯管材的纯水管网（包工料） | 超洁净Cleanpvc超纯管材的纯水管网（包工料）
1.3 | 纯水管网消毒液以及检测盒 | 纯水管网消毒液以及检测盒
1.4 | 自来水预处理器 | 自来水预处理器，包含原水泵，多介质过滤器，活性炭过滤器，软化过滤器
2 | 建议保修期
2.1 | 建议保修期：2 年 | 保修期：≥2年
序号 | 参数指标 | 参数要求 | 供应商响应参数 | 响应程度（满足/不满足）
（请填写产品实际参数）
一 | 超纯水系统 技术要求
1.1 | 超纯水水质 | 超纯水水质符合并优ASTM1193 Type I，ISO3696 Type I一级超纯水
1.2 | 超纯水电阻率 | 超纯水电阻率: 18.2MΩ-cm@25℃
1.3 | 总有机碳TOC | 总有机碳TOC: ＜5ppb（实时显示TOC数值）
1.4 | 热源 | 热源：＜0.001EU/ml
1.5 | DNase | DNase <0.005pg/ml
1.6 | RNase | RNase <0.001 pg/ml
1.7 | 细菌 | 细菌: <0.01CFU/ml，
1.8 | 颗粒 | 颗粒:0.2 微米过滤
1.9 | 超纯水产水速度 | 超纯水产水速度：2L/min流速逐滴可调，移液器式按钮放水，带记忆功能
1.1 | TOC实时监测功能 | 实时在线全部出水TOC 监测
1.11 | 超纯水应符合GLP管理要求 | 超纯水应符合GLP管理要求：要确保使用过程中能够清晰无误的读取数据，主机带有智能读取芯片功能，可自动识别各种纯化柱信息
1.12 | 智能USB端口 | 智能USB端口，能大量及永久存储水质信息，具备超纯水数据追踪系统
1.13 | 水质实时检测监控 | 现制现用，－取水时需实时查看水质（各阶段电阻率或电导率、温度以及TOC数值）
1.14 | 痕迹量分析型超纯水系统 | 要保障水质的常年稳定高质，实时监控各阶段的水质参数（电阻率或电导率以及TOC数值）及水量，最大程度方便实验员操作。
1.15 | 预纯-超纯精纯化柱，带电脑芯片 | 痕迹量分析型超纯水系统 (内置实时TOC检测仪，185/254nm UV全波长高效紫外灯)配有360旋转取水臂，高度可调
1.16 | 除菌滤器 | 预纯-超纯精纯化柱，带电脑芯片
1.17 | 智能USB端口 | 0.2um POU Filter除菌滤器
二 | 配置要求
1 | 建议保修期
2.1 | 建议保修期：2 年 | 保修期：≥2年
序号 | 参数指标 | 参数要求 | 供应商响应参数 | 响应程度（满足/不满足）
（请填写产品实际参数）
一 | 多功能纯水超纯水系统 技术要求
1.1 | 产水水质 | 产水水质：电阻率: 18.2MΩ-cm@25℃；
总有机碳TOC: ＜5ppb
热源：＜0.001EU/ml；
DNase <0.005pg/ml，RNase <0.001 pg/ml
细菌: <0.01CFU/ml，颗粒:0.2 微米过滤
1.2 | 产水速度 | 产水速度：需同时制备纯水和超纯水，高纯水产水速度不小于20 L/小时，超纯水不小于1.5L/min
1.3 | 纯水箱：不小于60升纯水箱，精准显示水箱中实际纯水体积，配有复合型水箱呼吸器 | 纯水箱：不小于60升重力液位传感纯水箱，LED数字屏精准水量显示水箱中实际纯水的体积，而不是百分比。配有先进的复合型水箱呼吸器可防止空气中的细菌、微粒、挥发性有机物和CO2进入水箱。采用节省空间设计，可与水纯化系统合二为一形成完整紧凑的系统。
1.4 | 完全循环系统设计。 | 完全循环系统设计：包括双波长185/254nm紫外灯UV灯、纯化柱、纯水箱和取水器在内的全循环设计，循环到终端取水点，保证任何时刻向取水点提供源源不断的最高品质水纯度。
1.5 | 数据通讯及GLP管理要求 | 数据通讯有符合GLP要求的USB接口可与计算机或专用打印机相联记录水质资料；可通过USB方便地进行数据传输和记录，以及系统性能验证和软件更新；以太网端口连接可实现BMS管理。可以选配智能化纯水系统管理软件，实现数据传输和管理。
1.6 | 超大容量长寿命双效一体超纯柱，保证纯度并提高了处理能力。 | 超大容量长寿命双效一体超纯柱，超纯化柱中使用优化介质，保证纯度，并提高了给水中存在CO2时的处理能力。纯化柱产水能力不小于90000升
1.7 | 全微机控制，能够连续监测每步纯化的系统状态、系统报警等信息。 | 全微机控制，能够连续监测每步纯化的电导率或者电阻率。主机、水箱、取水器各模块都分别有显示屏。主机屏幕实时显示纯水水质、水箱水量（以升为单位显示）、温度、系统状态、系统报警等信息。
二 | 配置要求
1 | 配置清单
1.1 | 多功能纯水超纯水一体机系统，高纯水制水量不小于20升/小时；超纯水流速不小于1.5升/分钟；配有UV185/254nm双波长紫外灯，Puresure Cartridge高通量预纯超纯双效超纯化柱，带电子芯片
1.2 | 容积不小于60升LED 重力式无菌纯水箱（（LED显示水箱中实际纯水的体积；水箱容量100%利用；独特的重力式液位检测和控制）/ Reservoir 60 Litres
1.3 | Pre-treatment自来水预处理器
2 | 建议保修期
2.1 | 建议保修期： | 保修期：≥2年
2.2 | 建议交货期 | 90 天

## 5-后续采购情况
序号 | 供应商名称 | 产地 | 品牌 | 型号 | 保修年限 | 交货时间 | 出保后每年维保价格 | 专机专用耗材
1 | [6 empty] | 填写下表1-1
表1-1保修期后的保修费用
序号 | 供应商名称 | 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注
1 |  | 第1年
第2年
第3年
备注：1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
品牌型号 | 序号 | 可选配置、易损件 | 数量/单位 | 报价（元）
1
2
3
4
5
6