## 1-产品信息收集
序号 | 设备名称 | 供应商名称 | 产地 | 厂家 | 品牌 | 型号 | 注册证号 | 单价（万元） | 总价（万元） | 保修期 | 供应商联系方式
1

## 2-产品价格信息
序号 | 设备名称 | 供应商名称 | 主要代理品牌 | 报价（万元）
1

## 3-供应商履约能力、售后服务能力
序号 | 设备名称 | 供应商名称 | 联系人及联系方式 | 制造商名称 | 制造商规模 | 产地 | 品牌 | 型号 | 报价（万元） | 营业执照及统一社会信用代码（有/无） | 医疗器械经营许可证（有/无） | 制造商授权书（有/无） | 供应商有无纠纷（有/无） | 医疗器械注册证号 | 注册证有效期 | 原厂售后服务承诺书（有/无）
1

## 4-响应参数
序号 | 技术指标 | 需求参数 | 供应商响应参数（请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足）
1 | 中央站显示屏 | ≥24英寸高分辨率彩色显示器。
2 | 数据传输 | 具备数据断网续传功能，至少保证断网48小时内，数据不会丢失；要求具备时间同步功能，可与医院时钟服务器连接，并对联网的监护仪进行时间同步。
3 | 显示功能 | 中央站支持≥30床病人集中管理；中央站可以控制监护仪接收/解除/转移病人，可以控制监护仪启动/停止NIBP测量
4 | 报警功能 | 能够支持高、中、低三个报警级别，分别对应红色，黄色，青色；提供具备报警复位功能，暂停期间，屏蔽所有报警，具备中心监护系统全局静音功能；具备全局报警列表功能，可显示最近1小时内所有床的报警，支持排序调整，并可连接至事件回顾查看详细数据
5 | NBP测量 | 在中央站可启动/停止床边NBP测量。
6 | 数据存储 | 报警储存和回顾：趋势图表、报警及事件可存储至少7天。
7 | 波形储存回顾 | 具备≥168小时波形数据存储，分辨率≥125Hz
8 | 趋势回顾 | 具备≥168小时趋势数据存储。具备≥168小时ST片段数据存储，分辨率≥5分钟。
9 | 床边监护 | 主机显示器为一体化全插件式设计，低功耗材料，无硬盘，无风扇等散热装置。
10 | 床边监护显示器 | 医用专业显示器：≥15英寸彩色触摸屏，分辨率不低于1680*1050像素。屏幕采用触摸屏设计。
11 | 床边监护主机功能 | 主机兼容多参数插件模块，可支持10种以上功能同时监测，配置要求：心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、转运模块、呼气末二氧化碳监测（主路）功能模块、picco/co功能模块、BIS、双有创。（需提供相关证明文件）
12 | 波形冻结功能 | 具备波形冻结功能，冻结的波形可回顾。
13 | 扩展插槽要求 | 模块化插件式床边监护仪，主机插槽数≥5个，并可外接8槽位辅助插件箱方便升级。
14 | 心电监护 | 监护仪主机心电监测时用≤6个电极获得12导联心电，测量准确，操作简便。（需提供相关说明书截图证明）
15 | 血流动力学监测功能 | 支持升级PiCCO监测模块，采用Pulsion PiCCO技术股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，并提供临床决策支持工具，直观观察病人的变化情况。
16 | 心电监护 | 监护仪支持ST段分析功能，ST 段分析功能适用于成人、小儿和新生儿病人。支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段，并提供监护截图证明材料
17 | 无创血压 | 无创血压双为参考点校正：血管内测量法和水银柱测量法；具有4种监测模式：除手动、自动、快速测量外，还具有序列测量模式（根据患者的病情设定测量次数与时间）
18 | 血氧饱和度监测 | 血氧监测提供灌注指数（PI）的监测；具有防运动和抗低灌注干扰能力，可同时开启灌注指示和智能延迟报警功能。（需提供相关说明书截图证明）
19 | 呼气末二氧化碳监测 | 二氧化监测功能，模块一体化设计，一个二氧化碳模块可使用主路与旁路两种监测方式，主路监测潮气末二氧化碳,无须使用耗材。（需提供相关说明书截图证明）
20 | BIS | 采用BISx技术，提供脑电波形显示，提供BIS指数（0至100）EMG（肌电信号）SQI（信号质量指数）SR（抑制比）SEF（频谱边缘频率）TP（总功率）等参数
21 | 转运模块 | 转运模块从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电不小于4小时，无风扇设计。
22 | 电池 | 电池工作时间：新的、充足的电池持续时间≥2小时。
23 | 适用范围 | 成人、儿童、新生儿
24 | 自检功能 | 设备开机自检，也可用户自检
配置清单
序号 | 配置名称 | 数量
1 | 中央站主机 | 2台
2 | 中央站显示器 | 2台
3 | 中央站打印机 | 2台
4 | 多功能插件式监护仪主机 | 29台
5 | 基础测量功能（心电、心率、呼吸、血氧、无创血压、有创血压） | 27套
6 | 可视化转运基础测量功能（心电、心率、呼吸、血氧、无创血压、有创血压） | 2套
7 | 双有创模块 | 29套
8 | 主路呼吸末CO2模块 | 6套
9 | PICCO/CO模块 | 6套
10 | BIS模块 | 6套
11 | 心电导联线 | 29套
12 | 无创血压套件 | 29套
13 | 血氧饱和度指套 | 29套
14 | 电池 | 29个
15 | 电源线 | 29套
商务要求
1 | 保修期 | 主机及配件保修5年，电池2年
2 | 交货期 | 30天

## 5-后续采购情况
序号 | 设备名称 | 供应商名称 | 产地 | 品牌 | 型号 | 保修年限 | 交货时间 | 出保后每年维保价格 | 专机专用耗材
填写下表1-1 | bar: 序号
表1-1保修期后的保修费用
序号 | 设备名称 | 供应商名称 | 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注
1 |  |  | 第1年
第2年
第3年
备注：1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
设备名称 | 品牌型号 | 序号 | 可选配置、易损件 | 数量/单位 | 报价（元）
1
2
3
4
5
6