**广州医科大学附属番禺中心医院射频治疗仪、等离子刀设备、无磁紫外线灯采购项目市场调查公告**

广州医科大学附属番禺中心医院现对射频治疗仪、等离子刀设备、无磁紫外线灯采购项目进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

**一、设备需求清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 应用方向 |
| 1 | 射频治疗仪 | 1台 | 耳鼻喉 |
| 2 | 等离子刀设备 | 1台 | 耳鼻喉 |
| 3 | 无磁紫外线灯 | 2台 | MR室 |

1. **技术参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **设备名称** | **功能\参数需求（仅供参考）** | **配置清单** |
| 射频治疗仪 | 1. 适用于耳鼻喉科鼻出血、鼻腔、咽部小肿物切除、活检后出血止血。 2. 配置有双极治疗头和单极治疗头。 3. 需配备多种规格电极适配鼻腔、咽喉等不同部位。   4、电极耗材方面，要求通用电极优先、低价电极优先、复用电极优先。 | 标准配置 |
| 等离子刀设备 | 1、能够对耳鼻喉科各类组织（如黏膜、软骨、肌肉等）进行高效切割，且切割过程平稳、无明显拖拽感。​  2、可根据不同组织类型和手术需求，灵活调整切割强度，实现从精细切割到快速切割的切换。​  3、止血功能，在切割的同时具备即时止血能力，对于小血管（直径≤2mm）能实现一次性止血。​  4、消融功能，可精准消融病变组织，如鼻息肉、扁桃体肥大组织等，且对周边正常组织损伤极小。​​  5、凝血功能，针对手术中出现的渗血情况，能快速发挥凝血作用，凝血过程中不会产生过多焦痂，减少术后组织脱落引发的二次出血风险。​  6、冷却功能，设备运行过程中，具备自动冷却机制，避免因局部温度过高对组织造成热损伤。​  7、电极参数，电极有效工作长度：10-20mm，可根据手术部位不同更换不同长度的电极。电极直径：0.5-2.0mm，满足不同精细度手术需求。​  8、电极材料：采用医用级钛合金或铂金材质，具有良好的导电性和耐腐蚀性，使用寿命≥50 次手术。  9、漏电电流：≤0.1mA，确保患者和医护人员安全。​  10、烟雾排放浓度：≤0.5mg/m³，减少对手术室环境的污染。​  11、电极耗材方面，要求通用电极优先、低价电极优先、复用电极优先。 | 标准配置 |
| 无磁紫外线灯 | 1、主机由无磁材料组成，可以在核磁共振室使用；  2、具备人体感应功能，感应到有人进入消毒空间时自动关闭紫外灯，避免医患受到非预期的紫外线伤害；  3、紫外消毒灯管数量≧2条；  4、紫外消毒灯有效照射面积大于50㎡。  5、无磁脚轮设计：配备四个专用无磁脚轮，轮高≧2英寸；  6、无线控制：系统具备无线遥控功能，可无线控制设备； | 标准配置 |

**三、报名资料要求：**

**（一）调查材料需求**

**1、设备报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **厂家/**  **品牌** | **型号** | **单价**  **（万元）** | **数量** | **金额**  **（万元）** | **医疗器械注册证号** | **生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）** | **保修期** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 三年及以上 |

**★联系人、联系电话；**

**如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。**

1. （如有）耗材试剂报价、设备主要选配件及报价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材产品名称 | 耗材规格型号 | 品牌 | 单价 | 注册证号 | 医保码 | 是否一次性使用耗材 | 是否专机专用耗材 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（如有）提供耗材试剂单份、单人成本效益分析。

3. 单台设备详细配置清单

4. 设备技术参数及技术特点

5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6. 公司资质证明材料

**★**7. 中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）

9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10. 设备彩页、产品介绍

★11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

**（二）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：**根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

**（三）报名材料提交时间**：2025年7月14日—2025年7月18日18:00，后续等通知邀请现场会议。

**1.纸质材料准备：**纸质材料一式六份（一正五副），先寄一份正本纸质材料到医院地点。

**2.电子材料准备：**扫描一份市场调研材料以PDF格式发送邮箱：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称+供应商。

3.后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带几份纸质材料。

**（四）医院联系方式**

番禺中心医院设备科，黄工，020-34858223

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿童发热门诊大楼三楼设备科

附件：广州医科大学附属番禺中心医院射频治疗仪、等离子刀设备、无磁紫外线灯采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院

2025年7月14日