## 1-产品信息收集
序号 | 供应商名称 | 产地 | 厂家 | 品牌 | 型号 | 注册证号 | 单价（万元） | 总价（万元） | 保修期 | 供应商联系方式
1

## 2-产品价格信息
序号 | 供应商名称 | 主要代理品牌 | 报价
（万元）
1

## 3-供应商履约能力、售后服务能力
序号 | 供应商名称 | 联系人及联系方式 | 制造商名称 | 制造商规模 | 产地 | 品牌 | 型号 | 报价（万元） | 营业执照及统一社会信用代码（有/无） | 医疗器械经营许可证（有/无） | 制造商授权书（有/无） | 供应商有无纠纷（有/无） | 医疗器械注册证号 | 注册证有效期 | 原厂售后服务承诺书（有/无）
1

## 4-响应参数
序号 | 技术指标 | 建议参数 | 供应商响应参数（请填写产品实际参数） | 响应情况 （填全部满足、部分满足或不满足）
1 | 主系统基本要求 | 投标产品须具备普通X线放疗、电子线放疗、三维适形放疗、静态/动态调强、图像引导调强放疗、容积旋转调强及放射外科功能等临床功能。提供该型号具备全部配置和功能
1.1 | 加速管类型 | 驻波或行波
1.2 | 微波功率源 | 速调管或磁控管
1.3 | 微波功率 | 峰值功率≥5MW
1.4 | 系统内部的计算机控制体系 | 应具有临床应用模式，特殊治疗应用模式，拍片模式，物理模式和维修模式
1.5 | 提供运动管理接口，以便连接第三方运动监测设备，用于患者摆位验证或呼吸运动管理 | 提供运动管理接口，以便连接第三方运动监测设备，用于患者摆位验证或呼吸运动管理
2 | X线束流特性
2.1 | X射线能量 | 常规剂量率模式6MV(按照BJR11标准)；
常规剂量率模式10MV(按照BJR11标准)；
高剂量率模式6X：≥1400MU/min
高剂量率模式：≥2200MU/min
2.2 | 各X射线能量挡最大剂量建成深度Dmax（SSD=100cm，10×10cm射野） | 常规剂量率模式：6MV: ≥1.5cm±0.15cm；
高剂量率模式：6X: 1.5cm±0.15cm
2.3 | 各X射线能量挡百分深度剂量（水下10cm, SSD=100cm，10×10cm射野） | 常规剂量率模式：6MV: ≥67%±1.0%；
高剂量率模式：6X: ≥64.3%±1.0%
2.4 | 最大剂量率(Dmax, SSD=100cm, 10×10cm射野) | 常规剂量率模式≥600MU/Min；
高剂量率模式≥1400MU/Min (6X)
2.5 | X射线平坦度(水下10cm, SSD=100cm) | X射线平坦度(水下10cm, SSD=100cm)≤ ±3% (高剂量率模式除外)
2.6 | X射线对称性(水下10cm，SSD=100cm) | X射线对称性(水下10cm ,SSD=100cm)≤ 2%
2.7 | 提供影像验证设备 | 低能X线或机载KV级CBCT
3 | 电子线束流特性
3.1 | 电子线能量 | 电子线能量：提供5档
3.2 | 电子线平坦度 | 电子线平坦度：≤±5%
3.3 | 常规电子线最大剂量率 | 常规电子线最大剂量率：≥600MU/Min
3.4 | 电子线中的X线污染 | 电子线中的X线污染：≤5%
3.5 | 限光筒 | 提供一套至少5个电子线限光筒
3.6 | 具有机械安全防碰撞联锁装置 | 具有机械安全防碰撞联锁装置
4 | 剂量监测系统
4.1 | 出束稳定时间 | 出束稳定时间：≤ 0.5s
4.2 | 剂量稳定性误差 | 剂量稳定性误差：在5个工作日内稳定性偏差≤2%
4.3 | 电离室结构 | 四通道以上电离室
5 | 机械运动系统
5.1 | 机架旋转角度范围 | 机架旋转角度范围：≥ ±182.5°
5.2 | 机架旋转精度 | 机架旋转精度：≤0.5°
5.3 | 源轴距(SAD) | 源轴距(SAD)：100±0.2cm
5.4 | 等中心高度 | 等中心高度：≤ 130cm
5.5 | 等中心到机头的净空间 | 等中心到机头的净空间：≥ 41.5cm
5.6 | 机架和准直器等中心精度 | 机架和准直器等中心精度：≤ ±0.75mm
5.7 | 独立准直器系统 | 具备独立准直器系统
5.8 | 准直器系统旋转精度 | 准直器系统旋转精度：≤ ±0.5°
5.9 | 独立准直器射线穿射率 | 独立准直器射线穿射率：≤0.5%
6 | 多叶准直器
6.1 | 叶片在等中心处的最小投影宽度 | 叶片在等中心处的最小投影宽度：≤5mm
6.2 | 叶片数量 | 叶片数量：≥ 120
6.3 | 叶片运动速度 | 叶片运动速度：≥ 2.5cm/s
6.4 | 叶片位置精度 | 叶片位置精度：≤ ±1mm
6.5 | 多叶准直器最大照射野 | 多叶准直器最大照射野：40cm x 40cm
6.6 | 叶片端面过等中心距离 | 叶片端面过等中心距离: ≥ 15cm
6.7 | 叶片端面半影值(6MV,Dmax,SAD=100cm, 10×10cm射野) | 叶片端面半影值(6MV, Dmax,SAD=100cm,10×10cm射野): ≤6mm
7 | 治疗模式:
7.1 | 支持静态调强放疗 | 支持静态调强放疗
7.2 | 支持动态调强放疗 | 支持动态调强放疗
7.3 | 支持容积旋转调强放疗，机架旋转速度、照射野形状、剂量率均可连续动态变化 | 支持容积旋转调强放疗，机架旋转速度、照射野形状、剂量率均可连续动态变化
7.4 | 支持门控容积旋转调强放疗 | 支持门控容积旋转调强放疗
7.5 | 支持立体定向放疗功能 | 支持立体定向放疗功能
7.6 | 支持共面、非共面立体定向放射治疗功能 | 支持共面、非共面立体定向放射治疗功能
8 | 六维治疗床
8.1 | 运动控制 | 运动控制: 水平运动和等中心转动可手动或电动，其它运动可电动。所有电动可无级调速。所有运动可远程控制。
8.2 | 负载能力 | 负载能力: ≥ 150kg
8.3 | 垂直移动范围 | 垂直移动范围:≥ 96cm
8.4 | 前后移动范围 | 前后移动范围: ≥ 100cm
8.5 | 左右移动范围 | 左右移动范围:≥ ±24.5cm
8.6 | 治疗床的等中心旋转体范围 | 治疗床的等中心旋转体范围: ≥ ±95˚
8.7 | 治疗床的等中心旋转误差 | 治疗床的等中心旋转误差: ≤ ±0.5˚
8.8 | 床面转动范围 | 床面转动范围：≥ ±3˚
8.9 | 在等中心旋转±6˚之内的旋转误差 | 在等中心旋转±6˚之内的旋转误差：≤ 0.3°
8.1 | 在等中心点±5cm内，摆位误差 | 在等中心点±5cm内，摆位误差：≤ 0.6mm
8.11 | 提供自动增量移床功能 | 提供自动增量移床功能：支持自动管理基于治疗计划的从初始标记位置到治疗等中心位置的移动
9 | kV级X线影像系统
9.1 | MV与KV等中心一致性 | MV与KV等中心一致性：≤1mm
9.2 | 具有防碰撞安全连锁功能 | 具有防碰撞安全连锁功能
9.3 | CBCT重建视野（FOV） | 头部≥25cm
| CBCT重建视野（FOV） | 体部≥46cm
9.4 | CBCT最小重建层厚 | CBCT最小重建层厚：1mm
9.5 | CBCT最高空间分辨率 | CBCT最高空间分辨率：≥10 lp/cm
9.6 | CBCT的HU精度 | CBCT的HU精度：≤±50HU
9.7 | 具备二维影像引导模式 | 具备二维影像引导模式
9.8 | 具备三维影像引导模式 | 具备三维影像引导模式
9.9 | 具备四维影像引导模式 | 具备四维影像引导模式
9.1 | 提供2D/3D匹配功能，通过2D正交平片与计划CT比较计算，得出六自由度摆位误差 | 提供2D/3D匹配功能，通过2D正交平片与计划CT比较计算，得出六自由度摆位误差
10 | 电子射野影像系统
10.1 | 图像成像器的有效感应面积 | 图像成像器的有效感应面积： ≥ 41cm x 41cm
10.2 | 具有防碰撞安全连锁功能 | 具有防碰撞安全连锁功能
10.3 | 具备患者计划剂量验证功能（2套license） | 具备患者计划剂量验证功能（2套license）
11 | 呼吸门控系统
11.1 | 提供呼吸式门控系统 | 提供呼吸式门控系统 1套,满足加速器端和CT端临床使用
11.2 | 支持治疗中呼吸门控自动触发成像或治疗中图像引导功能 | 支持治疗中呼吸门控自动触发成像或治疗中图像引导功能
11.3 | 支持呼吸门控放射治疗 | 支持呼吸门控放射治疗
11.4 | 支持呼吸门控下的容积旋转调强放疗 | 支持呼吸门控下的容积旋转调强放疗
12 | 配套设备 | 配套设备
12.1 | 提供稳压电源 | 提供稳压电源1台
12.2 | 提供水冷机 | 提供水冷机1台
12.3 | 提供激光定位系统 | 提供激光定位系统1套
12.4 | 提供监视与对讲系统 | 提供监视与对讲系统1套
12.5 | 提供维修工具 | 提供维修工具1套
12.6 | 提供以下体模：提供CBCT质控模体。 | 提供CBCT质控模体，用于测量CBCT图像对比度、空间分辨率和均匀性的模体。
| 提供KV成像系统质控模体。 | 提供KV成像质控模体，用于测量kV成像系统的空间分辨率和对比度。
| 提供MV对比度模体。 | 提供MV对比度模体
| 提供几何参数模体。 | 提供几何参数模体，用于图像引导治疗流程的质量控制。
13 | 放疗计划系统要求 | 提供服务器1套
13.1 | 可用于设计制定电子线、三维适形、静态调强、动态调强和容积旋转调强放射治疗计划。 | 可用于设计制定电子线、三维适形、静态调强、动态调强和容积旋转调强放射治疗计划。
13.2 | 要求具备CT模拟功能，能融合多种影像以准确确定靶区及其它组织； | 要求具备CT模拟功能，能融合多种影像以准确确定靶区及其它组织；
13.3 | 提供4套物理工作站和8套医生工作站，包含所需的计算机硬件，操作系统，应用软件和外设。 | 提供8套物理工作站和4套医生工作站，包含所需的计算机硬件，操作系统，应用软件和外设。
14 | 肿瘤放疗信息管理系统要求 | 提供加速器、治疗计划系统、图像引导系统等所有设备必须开放接口，配合科室现有的肿瘤信息管理系统的工程师完成设备对接
15 | 直线加速器网络服务器，满足加速器正常运转的网络服务器 | 直线加速器网络服务器，满足加速器正常运转的网络服务器一套，存储空间20T以上，提供正版最新操作系统。单独报价
17 | 质控工具 | 1.射线束扫描系统（四维调强剂量验证系统）1套，病人治疗计划剂量验证，用于 IMRT,弧形照射（ART）, VMAT 治疗技术的4D验证，提供3DVH，在体剂量验证等功能。
2.剂量仪1套，用于加速器每周绝对剂量标定；
3. 0.6ccFarmer防水型电离室2套，亚克力外壁，铝质中心电极， 包含电离室专用储运箱。
4.立体定向小野测量专用探头1套，灵敏体积0.016cc，电缆长1.3米，TNC接口，包含电离室专用储运箱。
5.平行板电离室1套，用于高能电子线绝对剂量测量，灵敏体积：0.02 cm³,.可用射线质范围：电子 （2 - 45）MeV,连接系统TNC。
6.延长电缆，根据科室需求配置。
18 | 常用零配件 | 常用零配件 1套
二、配置清单
1 | 医用直线加速器主机 | 1套；包含内置多叶光栅系统、电子射野影像系统（EPID）、KV-CBCT影像引导系统（含四维图像引导功能或分次内影像引导功能）、呼吸门控系统、碳纤维六维精确治疗床。
2 | 放射治疗计划系统 | 8台物理师工作站+4台医生工作站+服务器1台
3 | 等中心检测仪 | 1套
4 | 一维水箱 | 1套
5 | 固体水 | 1套
6 | 干燥箱 | 2套
7 | 放疗靶区智能勾画系统 （软硬件） | 1套；基于局域网、以太网、B/S的放疗靶区勾画平台。所投的放疗靶区勾画产品需具备国家NMPA三类医疗器械注册证。
8 | 辐射巡检仪 | 1套
9 | 晨检仪 | 2套
三、商务条款
1 | 保修期： | ≥ 1 年
2 | 交货期： | ≤60 天
3 | 国家NMPA三类医疗器械注册证 | 具备
4 | 1. 保修期内免费维修维护，免费更换零配件，不产生任何额外费用（含人工费）。软件终身免费升级。 | 1. 保修期内免费维修维护，免费更换零配件，不产生任何额外费用（含人工费）。软件终身免费升级。
5 | 2. 乙方需根据甲方需求提供厂家培训资料、技术手册(使用、维修、保养资料)、全套设备结构线路图、维修软件和维修密钥等材料和信息。 | 2. 乙方需根据甲方需求提供厂家培训资料、技术手册(使用、维修、保养资料)、全套设备结构线路图、维修软件和维修密钥等材料和信息。
6 | 3. 乙方需提供由厂家出具（加盖厂家公章）的保修证明。 | 3. 乙方需提供由厂家出具（加盖厂家公章）的保修证明。
7 | 4. 该项目是/否包含有限寿命损耗件，此类损耗件保修期内付费/免费更换。 | 4. 该项目是/否包含有限寿命损耗件，此类损耗件保修期内付费/免费更换。
8 | 5. 系统应用的软件均为正版，且需提供正版软件授权或软件著作书等相关证明文件。 | 5. 系统应用的软件均为正版，且需提供正版软件授权或软件著作书等相关证明文件。
9 | 6. 提供现场培训，以及医师、物理师、技师各2名在厂家培训基地进行培训。提供1名设备科工程师在厂家培训基地进行培训。 | 6. 提供现场培训，以及医师、物理师、技师各2名在厂家培训基地进行培训。提供1名设备科工程师在厂家培训基地进行培训。
10 | 7.供应商和生产厂家均有辐射安全许可证。 | 7.供应商和生产厂家均有辐射安全许可证。
11 | 8.本项目属于交钥匙工程，中标供应商和厂家需要配合完成场地布置基本条件配备：1.厂家提供设备基础及电缆沟施工尺寸等配合施工图纸，具体由代建方负责实施。2.厂家负责电缆沟内电缆施工及上方活动盖板收口。3.厂家负责提供机房专用配电柜后端的电缆、控制柜等材料设备施工安装，设备的弱电接驳。4.厂家负责提供设备安装相关固定件及安装。5.厂家负责提供设备操作台等基本配置及安装。 | 8.本项目属于交钥匙工程，中标供应商和厂家需要配合完成场地布置基本条件配备：1.厂家提供设备基础及电缆沟施工尺寸等配合施工图纸，具体由代建方负责实施。2.厂家负责电缆沟内电缆施工及上方活动盖板收口。3.厂家负责提供机房专用配电柜后端的电缆、控制柜等材料设备施工安装，设备的弱电接驳。4.厂家负责提供设备安装相关固定件及安装。5.厂家负责提供设备操作台等基本配置及安装。

## 5-后续采购情况
序号 | 供应商名称 | 产地 | 品牌 | 型号 | 保修年限 | 交货时间 | 出保后每年维保价格 | 专机专用耗材
1 | [6 empty] | 填写下表1-1
表1-1保修期后的保修费用
序号 | 供应商名称 | 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注
1 |  | 第1年
第2年
第3年
备注：1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
品牌型号 | 序号 | 可选配置、易损件 | 数量/单位 | 报价（元）
1
2
3
4
5
6