## 1-产品信息收集
序号 | 供应商名称 | 产地 | 厂家 | 品牌 | 型号 | 注册证号 | 单价（万元） | 总价（万元） | 保修期 | 供应商联系方式
1

## 2-产品价格信息
序号 | 供应商名称 | 主要代理品牌 | 报价
（万元）
1

## 3-供应商履约能力、售后服务能力
序号 | 供应商名称 | 联系人及联系方式 | 制造商名称 | 制造商规模 | 产地 | 品牌 | 型号 | 报价（万元） | 营业执照及统一社会信用代码（有/无） | 医疗器械经营许可证（有/无） | 制造商授权书（有/无） | 供应商有无纠纷（有/无） | 医疗器械注册证号 | 注册证有效期 | 原厂售后服务承诺书（有/无）
1

## 4-1响应参数
多功能激光光电平台
序号 | 技术指标 | 需求参数 | 供应商响应参数（请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足）
1、适用范围
1 | 适用范围 | 镇痛消炎、促进组织修复、刺激多种酶的活性。
2 | 应用方向 | 用于治疗过敏性皮炎、增加肌肤弹性及紧致。
2、光疗模块
3 | 光源类型 | LED/可见光
4 | 光源输出波长 | 590nm±5nm
5 | 光源组成 | ≥400颗 （提供注册证及附件证明）
6 | 输出强度 | 25mW/cm²±25%（提供注册证及附件证明）
7 | 光照面积 | ≥500 cm2，治疗头有5个发光瓣，可根据患处调节光源角度
8 | 治疗时间 | 1～99min可调，步长1min
9 | 工作模式 | 连续/脉冲模式、支持自动切换治疗模式
3、电疗模块：
10 | 输出强度 | 0.8W~40W
11 | 脉冲频率 | 4×（1±5%）MHz
12 | 治疗时间 | 1～60min可调，步长1min
13 | 输出方式 | 连续输出
14 | 输出极性 | 单极
4、主机平台
15 | 结构 | 一体机，一台设备同时具备光疗模块与电疗模块（提供说明书证明）
16 | 显示屏 | ≥8英寸液晶显示屏
17 | 操作控制系统 | 全电脑触摸屏操作控制
18 | 抬升动力系统配置 | 360°四关节旋转臂
19 | 温度指示功能 | 具有有温度指示功能
20 | 设备使用年限 | ≥10年（提供说明书证明）
21 | 配置要求 | 1 主机 1台
2 弯臂（含连接线） 1个
3 综合光疗模块 1个
4 手柄（电疗） 1个
序 号 | 配置名称 | 数量
1 | 主机 | 1台
2 | 弯臂（含连接线） | 1个
3 | 综合光疗模块 | 1个
4 | 电疗模块手柄 | 1个
5 | 电疗模块附件1（大） | 2个
6 | 电疗模块附件2（小） | 2个
7 | 防护眼镜 | 1副
8 | 防护眼罩 | 1副
9 | 开关钥匙 | 2把
10 | 钥匙扣 | 1个
11 | 电源线 | 1根
12 | M4内六角扳手 | 1把
13 | M5内六角螺丝 | 4个
14 | 保险管 | 2个
15 | 透明通用瓶 | 2个
16 | 说明书 | 1套
17 | 简易操作指导 | 1份
18 | 合格证/保修卡 | 1份
19 | 装箱单 | 1份
20 | 设备验收单 | 3份
21 | 建议保修期 | 2 年
22 | 建议交货期 | 30 天

## 4-2响应参数
脉冲二氧化碳点阵激光治疗仪
序号 | 技术指标 | 需求参数 | 供应商响应参数（请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足）
1 | 激光介质 | 剥脱二氧化碳点阵
2 | 激光波长 | 10600nm
3 | 模式 | 单模
4 | 激光器类型 | 金属射频激光管
5 | 导光系统 | ≥7关节导光臂，在其自由度范围内应无死角和/或碰壁现象。
6 | 输出模式 | 连续输出模式、超脉冲输出模式、点阵输出模式三种模式。
7 | 单光斑直径 | ≤0.8mm，配光学图形扫描
8 | 单脉冲激光穿透深度 | ≥2000um
9 | 脉冲宽度 | 0.067ms-6.7ms
10 | 脉冲间隔 | 1ms-150ms连续可调，步进1ms
11 | 连续输出模式终端激光功率 | ≥30W
12 | 激光能量 | 脉冲模式：最大能量≥200mj，步进2mj；扫描模式：最大能量≥200mj，步进2mj。
13 | 终端输出激光功率和能量不稳定度 | St:≤10%。
14 | 激光输出功率和能量复现性 | Rp:优于±10%。
15 | 指示装置要求 | （1）瞄准激光器输出功率Pc应满足 Pc<5mW。
（2）瞄准光点直径必须不超过工作光点直径的1.5倍。
（3）630-640nm
16 | 扫描图形 | ≥6种扫描图形可选
17 | 图形尺寸包含 | 不少于10mm×10mm,20mm×20mm，30mm×30mm三种图形尺寸可选，(不少于1/4、1/6、1/9三种比例可调）
18 | 扫描密度 | 不少于6×6、12×12、18×18（点/cm²）三种扫描方式
19 | 扫描方式 | 离散、有序、单次扫描、连续扫描
20 | 激光终端发散角 | ≤7.9mrad
21 | 治疗手具 | F=50 、F=100mm、配全功能剥脱手具（0.1mm-0.7mm连续可调）、光学图形扫描器
22 | 控制系统 | 真彩触摸屏，软件具有参数修正功能、设备存储记忆、故障语言显示、声音提示等多种功能
23 | 冷却系统 | 内外循环强风冷却
序号 | 配置名称
1 | 主机 | 1台
2 | 电源线 | 1根
3 | 高速光学扫描振镜 | 1把
4 | 脚踏开关 | 1套
5 | 钥匙 | 2把
6 | 眼罩组合 | 1套
7 | 激光防护镜 | 1副
8 | 门禁开关 | 1个
9 | 导光臂 | 1个
10 | 镜筒支架 | 1个
11 | 定焦镜筒 | 1个
12 | 线卡 | 6个
13 | 切割头 | 1个
14 | 全功能剥脱手具 | 1个
15 | 产品质量信用卡 | 1个
16 | 建议保修期 | 2年
17 | 建议交货期 | 15天

## 4-3响应参数
二氧化碳激光治疗系统
序号 | 技术指标 | 需求参数 | 供应商响应参数（请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足）
1 | 波长 | ≥10600nm
2 | 激光介质 | 激光介质: 二氧化碳
3 | 峰值功率 | 峰值功率≥ 200W
4 | 平均输出功率 | 平均输出功≥ 40W
5 | 最大激光能量 | 最大激光能量 ≥ 160mJ
6 | 单脉冲穿透深度 | 单脉冲穿透深度 ≥ 1000um
7 | 标准光 | 具备635nm标准光
8 | 光斑大小 | 光斑大小:至少同时具备 1.3mm和0.12mm两种光斑
9 | 光斑密度 | 光斑密度的治疗范围至少能够在5-25%和40-60%范围内可调
10 | 激光类型 | 点阵激光，非像素(束）激光
11 | 能量输出模式 | 能量输出模式: SuperPulse模式和CW模式
12 | 手具 | 具备聚焦式准直切割功能手具
13 | 手具 | 具备外置扫描功能手具
14 | 光斑扫描方式 | 光斑扫描方式: 具备螺旋式扫描方式，以降低热损伤
15 | 光斑大小 | 光斑大小: 光斑大小可选,正方形光斑下最大可达10mm×10mm
16 | 光斑形状 | 光斑形状：至少有圆形、正方形、六边形、长方形、条形5种图形可选 ，并且图形大小需可调
17 | 作用方式 | 作用方式: 具有表皮气化的即刻紧肤作用和刺激真皮乳头层胶原新生的长期作用效果
18 | 治疗手具 | 治疗手具为7节关节臂式
19 | 临床适应症 | FDA许可的临床适应症≥ 100项
20 | 临床适应症 | FDA许可的美容适应症≥ 34项
21 | 工作模式 | 具备以下工作模式:
1) 超脉冲(SuperPulse)模式
2) 连续(CW)模式
3) 点阵模式
4) 切割模式
序号 | 配置名称 | 数量
1 | 主机 | 1台
2 | 扫描手具 | 1个
3 | 准直手具 | 1个
4 | 脚踏开关 | 1个
5 | 医生防护眼镜 | 2副
6 | 患者防护眼罩 | 1副
7 | 激光警示牌 | 1个
8 | 操作手册 | 1本
9 | 建议保修期 | 1 年
10 | 建议交货期 | 90 天

## 4-4响应参数
二氧化碳手术激光系统
序号 | 技术指标 | 需求参数 | 供应商响应参数（请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足）
1 | 波长 | 10600nm
2 | 激光管介质 | 二氧化碳气体
3 | 峰值功率 | ≥ 240W
4 | 平均输出功率 | ≥ 60W
5 | 技术 | 仅使用点阵激光技术，非使用像素（束）激光技术或射频技术。
6 | 单次脉冲穿透深度 | ≥ 3500um
7 | 最大激光能量 | ≥ 225mJ
8 | 光斑大小 | 0.12mm或1.3mm
9 | 光斑覆盖密度 | 5%-95%自由调节
10 | 能量输出模式 | 超脉冲模式和连续脉冲模式
11 | 手具 | 具备切割功能手具
12 | 手具 | 具备外置扫描功能手具
13 | 光斑扫描方式 | 非顺序扫描
14 | 光斑扫描图形 | 具有多种图形可选
15 | 作用方式 | 具有表皮气化的即刻紧肤作用和刺激真皮乳头层胶原新生的长期作用效果
16 | 工作模式 | （1）超脉冲模式
（2）连续模式
（3）点阵模式
（4）切割模式
17 | 功能模式 | 具备瘢痕模式等其他治疗功能模式
18 | 升级功能 | 具有新型功能、软件的升级能力
19 | 功能 | 全面部焕肤功能 ；点阵功能；切割功能；磨削功能
序号 | 配置名称 | 数量
1 | 主机 | 1台
2 | 外置扫描功能手具 | 1套
3 | 切割功能手具 | 1套
4 | CO2激光安全防护眼镜 | 2副
5 | 病人眼罩 | 1个
6 | CO2激光安全警告牌 | 2个
7 | 操作手册 | 1本
| 建议保修期： | 1 年
| 建议交货期： | 90 天

## 4-5响应参数
强脉冲光与激光系统
序号 | 技术指标 | 需求参数 | 供应商响应参数（请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足）
1 | 光源类型 | 类型：具备强脉冲光技术
2 | 波长范围 | 手具波长范围：400-1200nm；
3 | 更换滤光片方式 | 更换滤光片方式：单手具更换滤波片，滤光片采用热插拔更换技术
4 | 滤光片数量 | 具备外置插拔滤光片技术，手具可搭配≥8个不同波段滤光片
5 | 双波滤光片 | 具备双波段窄波技术
6 | 技术要求 | 技术脉冲方波均一稳定，脉冲始端无能量尖峰，脉冲末端无衰减
7 | 能量密度 | 手具的最高能量密度≥35J/c㎡
8 | 脉冲宽度 | 脉冲宽度: 4-20ms连续可调，连续脉冲宽度，非固定脉宽
9 | 脉冲延迟 | 具备脉冲延迟技术：5-150ms，连续可视可调
10 | 脉冲方式 | 脉冲方式：多个同步脉冲，可选择 1~3个脉冲数，子脉冲间有脉冲延迟
11 | 输出控制 | 输出控制：“手具按钮”与“脚踏开关选控”
12 | 光源发射方式 | 发射方式：手具具备多位发射按钮已满足不同操作需求
13 | 频率 | 频率：可达到1HZ；
14 | 光斑大小 | 包括单不限于15±5mmx30±5mm,10±5x10±5mm
15 | 冷却方式 | 冷却方式：蓝宝石持续接触式冷却
16 | 冷却水罐位置 | 外置冷却水罐
序号 | 配置名称 | 数量
1 | 主机 | 1台
2 | 推车 | 1台
3 | 强脉冲光治疗头 | 1个
4 | 可更换光学滤光片 | 8个
5 | 导光端头 | 2个
6 | 脚踏开关 | 1个
7 | 强脉冲光医生防护眼镜 | 1副
8 | 患者防护眼镜 | 1副
9 | 强光警告牌 | 1个
10 | 电源线 1 根 | 1根
11 | 建议保修期 | 1 年
12 | 建议交货期 | 90 天

## 4-6响应参数
紫翠绿宝石激光治疗仪
序号 | 技术指标 | 需求参数 | 供应商响应参数（请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足）
1 | 设备应用范围 | 治疗表皮及真皮良性色素增加性皮肤病，以及用去去除文身
2 | 波长 | 1064nm，或755nm，或694nm波长
3 | 脉宽 | 包含400ps-900ps
4 | 能量 | 激光输出能量 ≥250mJ
5 | 脉冲功率 | 最大单脉冲功率：≥2.0×108W
6 | 光斑尺寸 | 光斑尺寸：至少包含2mm-6mm可调，步进0.1-1mm
7 | 激光模式 | 激光模式：多模
8 | 手具模式 | 包含变焦手具与定焦手具
9 | 瞄准光波长 | 瞄准光波长：630-690nm
10 | 点阵功能 | 可选配点阵镜头
11 | 激光输出能量密度 | 包含0.2-20J/cm2
序号 | 配置名称 | 数量
1 | 主机 | 1台
2 | 导光臂 | 1套
3 | 定焦手柄及定位套筒 | 3个
4 | 变焦手柄 | 1个
5 | 变焦手柄及定位套筒 | 1个
6 | 脚控装置 | 1个
7 | 医生防护眼镜 | 2副
8 | 病人防护眼罩 | 1副
9 | 点阵头 | 3个
10 | 建议保修期 | 1年
11 | 建议交货期 | 90天

## 5-后续采购情况
序号 | 供应商名称 | 产地 | 品牌 | 型号 | 保修年限 | 交货时间 | 出保后每年维保价格 | 专机专用耗材
1 | [6 empty] | 填写下表1-1
表1-1保修期后的保修费用
序号 | 供应商名称 | 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注
1 |  | 第1年
第2年
第3年
备注：1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
品牌型号 | 序号 | 可选配置、易损件 | 数量/单位 | 报价（元）
1
2
3
4
5
6