## 1-产品信息收集
序号 | 供应商名称 | 产地 | 厂家 | 品牌 | 型号 | 注册证号 | 单价（万元） | 总价（万元） | 保修期 | 供应商联系方式
1

## 2-产品价格信息
序号 | 供应商名称 | 主要代理品牌 | 报价
（万元）
1

## 3-供应商履约能力、售后服务能力
序号 | 供应商名称 | 联系人及联系方式 | 制造商名称 | 制造商规模 | 产地 | 品牌 | 型号 | 报价（万元） | 营业执照及统一社会信用代码（有/无） | 医疗器械经营许可证（有/无） | 制造商授权书（有/无） | 供应商有无纠纷（有/无） | 医疗器械注册证号 | 注册证有效期 | 原厂售后服务承诺书（有/无）
1

## 4-响应参数
序号 | 技术指标 | 需求参数 | 供应商响应参数（请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足）
1-显色显微镜
1 | 齐焦距离 | 研究级正置显微镜，可作明场观察；齐焦距离为国际标准≤45mm的无限远校正光学系统。
2 | 调焦 | 载物台垂直运动方式距离≥25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调精度≤1微米。
3 | 观察筒及目镜 | 超宽视野三目镜筒，视场数F.N≥25，屈光度可调，三挡分光比。超宽视野10X目镜,屈光度可调节。
4 | 光源 | LED光源，寿命≥50000小时，功率≥14W，高亮度LED的强度≥12V100W卤素灯，能够连接≥25人共览，保证在不同观察倍数和视野范围内照明始终均匀明亮。
5 | 物镜 | 物镜为：4X/5X（N.A≥0.16）、10X（N.A≥0.40）、20X（N.A≥0.80）、40X（N.A≥0.95）100X（N.A≥1.45），要求视场数F.N≥26。
6 | 载物台 | 右手低位置同轴驱动选钮的载物台，载物台选择角度≥270度。
7 | 物镜转盘 | ≥六孔物镜转换器，可扩展电动物镜转换器。
8 | 聚光镜 | 聚光镜，数值孔径≥1.1。
9 | 光强管理功能 | 研究级正置显微镜，主机机身不仅具备光强管理功能，可以实现不同物镜设置不同的亮度，而且必须具备独立的光强预设按钮，机身侧面具备光强调节螺丝，通过光强预设按钮和光强调螺丝可以实现所有物镜一次性统一设置亮度，按下按钮时，能锁定一个固定光强 度，更换物镜和转动光强旋钮时光强不会变化。
10 | 主机按钮 | 为保持操作的便利性，包含光源开关、光强调节旋钮在内主机机身按钮≤5个。
11 | 拓展性 | 可升级：相差、暗视野、偏光、微分干涉观察，≥26人共览，测微尺等。
配置清单
1 | 显微镜主机（物镜转盘、LED灯室、聚光镜、载物台、防尘罩、电源线） | 1套
2 | 物镜（4X/5X,10X,20X,40X，100X） | 1套
3 | 超宽视野观察筒 | 1个
4 | 超宽宽视野目镜 | 2支
5 | 30ml无荧光专用镜油 | 1瓶
商务要求
1 | 保修期 | 5年
2 | 交货期 | 30天
2-诊断荧光显微镜
1 | 齐焦距离 | 研究级正置显微镜，可作明场、荧光、DIC观察及成像功能；齐焦距离为国际标准≤45mm的无限远校正光学系统。
2 | 调焦 | 载物台垂直运动方式距离≥25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调精度≤1微米。
3 | 观察筒及目镜 | 超宽视野三目镜筒，视场数F.N≥25，屈光度可调，三挡分光比。超宽视野10X目镜,屈光度可调节。
4 | 光源 | LED光源，寿命≥50000小时，功率≥14W，高亮度LED的强度≥12V100W卤素灯，能够连接≥25人共览，保证在不同观察倍数和视野范围内照明始终均匀明亮。
5 | 物镜 | 物镜为：4X/5X（N.A≥0.16）、10X（N.A≥0.40）、20X（N.A≥0.80）、40X（N.A≥0.95）100X（N.A≥1.45），要求视场数F.N≥26。
6 | 载物台 | 右手低位置同轴驱动选钮的载物台，载物台选择角度≥270度。
7 | 物镜转盘 | ≥六孔物镜转换器，可扩展电动物镜转换器。
8 | 聚光镜 | 聚光镜，数值孔径≥1.1。
9 | 光强管理功能 | 研究级正置显微镜，主机机身不仅具备光强管理功能，可以实现不同物镜设置不同的亮度，而且必须具备独立的光强预设按钮，机身侧面具备光强调节螺丝，通过光强预设按钮和光强调螺丝可以实现所有物镜一次性统一设置亮度，按下按钮时，能锁定一个固定光强 度，更换物镜和转动光强旋钮时光强不会变化。
10 | 主机按钮 | 为保持操作的便利性，包含光源开关、光强调节旋钮在内主机机身按钮≤5个。
11 | 拓展性 | 可升级：相差、暗视野观察，≥26人共览，测微尺等。
12 | 荧光装置 | ≥八孔位荧光激发块转换装置，带手动关闸，采用多种技术有效消除荧光杂光。
13 | 荧光模块 | 宽带带通蓝、绿、紫外、橙绿双通荧光激发块各一组。
14 | 荧光光源 | 超长寿命LED光源，超长寿命≥20000小时。
15 | 成像系统 | 与显微镜同一品牌科研级成像系统 1、彩色CMOS相机，全局快门；物理像素≥1200万。 2、Peltier半导体制冷（大约室温-10度）。 3、最大图像分辨率≥4900万像素（8192 X 6000）。 4、实时预览帧速≥60fps（在1920×1200分辨率下）。 5、可采集的波长范围不窄于：400-1000nm。 6.位置导航：可低倍扫描组织全景图，并针对感兴趣区域采集高倍高分率显微图像，并将低倍全景图和高倍高分率图像保存在一起。 7.支持明场和荧光的实时手动拼接大图。 8.支持AI自动识别显微观察方法（明场、荧光、相差、微分干涉和偏光），自动获取最佳拍摄条件参数。
16 | 成像软件 | 与显微镜同一品牌的驱动及成像分析处理部分 1.采集图像的界面直观，操作容易，在图像上添加注释、箭头等功能。 2.专业图形编程系统，可轻松设计复杂流程实验，如多维、长时程、多通道、多位点等。通过图标拖拽方式轻松设计组合各类实验方法、设备控制等，自动对实验流程进行验证。拍摄条件、参数和流程均可保存，并随时调用查看。 3.调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能。 4.可对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像。可测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理。 5.手动计数功能，支持分组功能，数据可输出到EXCEL，并于后期分析处理。 6.实现即时景深拓展和即时图像拼接功能； 7.支持HIS、LIS系统连接，在报告系统中能进行操作软件内的所有功能。
配置清单
1 | 显微镜主机（物镜转盘、LED灯室、聚光镜、载物台、防尘罩、电源线） | 1套
2 | 物镜（4X/5X,10X,20X,40X，100X） | 1套
3 | 超宽视野观察筒 | 1个
4 | 超宽宽视野目镜 | 2支
5 | 八孔位荧光激发块转盘（带红、绿、蓝、橙绿双通激发块组及荧光光源） | 1套
6 | 与显微镜同品牌成像系统、软件及显微镜专用接口 | 1套
7 | DIC镜组（适配4X/5X,10X,20X,40X，100X） | 1套
8 | 电脑 | 1台
9 | 30ml无荧光专用镜油 | 1瓶
商务要求
1 | 保修期 | 5年
2 | 交货期 | 30天
3-科研级荧光显微镜-正置-T1
1 | 齐焦距离 | 研究级正置显微镜，可作明场、荧光观察及成像功能；齐焦距离为国际标准≤45mm的无限远校正光学系统。
2 | 调焦 | 载物台垂直运动方式距离≥25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调精度≤1微米。
3 | 观察筒及目镜 | 超宽视野三目镜筒，视场数F.N≥25，屈光度可调，三挡分光比。超宽视野10X目镜,屈光度可调节。
4 | 光源 | LED光源，寿命≥50000小时，功率≥14W，高亮度LED的强度≥12V100W卤素灯，能够连接≥25人共览，保证在不同观察倍数和视野范围内照明始终均匀明亮。
5 | 物镜 | 物镜为：4X/5X（N.A≥0.16）、10X（N.A≥0.40）、20X（N.A≥0.80）、40X（N.A≥0.95）100X（N.A≥1.45），要求视场数F.N≥26。
6 | 载物台 | 右手低位置同轴驱动选钮的载物台，载物台选择角度≥270度。
7 | 物镜转盘 | ≥六孔物镜转换器，可扩展电动物镜转换器。
8 | 聚光镜 | 聚光镜，数值孔径≥1.1。
9 | 光强管理功能 | 研究级正置显微镜，主机机身不仅具备光强管理功能，可以实现不同物镜设置不同的亮度，而且必须具备独立的光强预设按钮，机身侧面具备光强调节螺丝，通过光强预设按钮和光强调螺丝可以实现所有物镜一次性统一设置亮度，按下按钮时，能锁定一个固定光强度，更换物镜和转动光强旋钮时光强不会变化。
10 | 主机按钮 | 为保持操作的便利性，包含光源开关、光强调节旋钮在内主机机身按钮≤5个。
11 | 拓展性 | 可升级：相差、微分干涉、暗视野观察，≥26人共览，测微尺等。
12 | 荧光装置 | ≥八孔位荧光激发块转换装置，带手动关闸，采用多种技术有效消除荧光杂光。
13 | 荧光模块 | 宽带带通蓝、绿、紫外、橙绿双通荧光激发块各一组。
14 | 荧光光源 | 超长寿命LED光源，超长寿命≥20000小时。
15 | 成像系统 | 与显微镜同一品牌科研级成像系统 1、彩色CMOS相机，全局快门；物理像素≥1200万。 2、Peltier半导体制冷（大约室温-10度）。 3、最大图像分辨率≥4900万像素（8192 X 6000）。 4、实时预览帧速≥60fps（在1920×1200分辨率下）。 5、可采集的波长范围不窄于：400-1000nm。 6.位置导航：可低倍扫描组织全景图，并针对感兴趣区域采集高倍高分率显微图像，并将低倍全景图和高倍高分率图像保存在一起。 7.支持明场和荧光的实时手动拼接大图。 8.支持AI自动识别显微观察方法（明场、荧光、相差、微分干涉和偏光），自动获取最佳拍摄条件参数。
16 | 成像软件 | 与显微镜同一品牌的驱动及成像分析处理部分 1.采集图像的界面直观，操作容易，在图像上添加注释、箭头等功能。 2.专业图形编程系统，可轻松设计复杂流程实验，如多维、长时程、多通道、多位点等。通过图标拖拽方式轻松设计组合各类实验方法、设备控制等，自动对实验流程进行验证。拍摄条件、参数和流程均可保存，并随时调用查看。 3.调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能。 4.可对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像。可测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理。
17 | 台式工作站 | 处理器:≥i7,支持64位计算技术；内存大小:≥32GB；硬盘大小:≥512G SSD+1TB SATA2；显示器:≥23寸宽屏液晶；WIN11专业系统
配置清单
1 | 显微镜主机（物镜转盘、LED灯室、聚光镜、载物台、防尘罩、电源线） | 1套
2 | 物镜（4X/5X,10X,20X,40X，100X） | 1套
3 | 超宽视野观察筒 | 1个
4 | 超宽宽视野目镜 | 2支
5 | 八孔位荧光激发块转盘（带红、绿、蓝、橙绿双通激发块组及荧光光源） | 1套
6 | 与显微镜同品牌成像系统、软件显微镜及专用接口 | 1套
7 | 电脑 | 1台
8 | 30ml无荧光专用镜油 | 1瓶
商务要求
1 | 保修期 | 5年
2 | 交货期 | 30天
4-科研级荧光显微镜-正置-T2
1 | 光学系统 | 科研级正置显微镜主体，无限远光学系统，含荧光、明场、数码成像观察
2 | 调焦 | 通过载物台上/下移动实现调焦，行程≥29mm,同轴粗微调焦设计
3 | 透射光照明 | 高功率LED照明光源，寿命≥60000 小时，主机内置“复眼光学透镜”，在任何放大倍率下在视野边缘处也可实现均匀明亮的照明
4 | 目镜筒 | 可倾斜式三目观察筒，提供100：0/20：80/0:100，倾斜角度，15－35度，视场数≥25，10倍超宽视野目镜，视场≥25mm，双侧屈光度均可调
5 | 载物台 | 右手陶瓷涂层载物台，行程78×54mm，带双标本夹
6 | 聚光镜 | 摇出式聚光镜NA≥0.9，可观察4-100倍物镜
7 | 物镜转盘 | 提供≥6空位物镜转盘
8 | 物镜 | 平场全复消色差荧光物镜4X或5X（N.A. ≥0.20，WD≥20mm） 平场全复消色差荧光物镜10X（N.A. ≥0.45，WD ≥4.0mm） 平场全复消色差荧光物镜20X（N.A. ≥0.80，WD≥0.8mm） 平场全复消色差荧光物镜40X（N.A. ≥0.95，WD≥0.21mm） 平场全复消色差荧光物镜100X（N.A. ≥1.45 WD≥0.13mm ）
9 | 荧光光源 | 长寿命白光LED荧光照明光源，提供385，470，550，621四个LED光源，使用寿命20000小时以上，直连式，可通过控制面板和软件进行控制，亮度调节范围0-100%，步进精度1%。
10 | 荧光转盘 | ≥6空位荧光激发块转盘；
11 | 荧光照明装置 | 内置“噪音消除装置”，完全消除荧光光路中的散射光，提高图像信噪比；
12 | 荧光激发块 | DAPI/FITC/TexaRed/CY5，四色荧光模块；
13 | 显微专用数码相机 | 1、与显微镜同品牌，单台相机即可实现彩色拍摄与单色拍摄 2、图像传感器：彩色CMOS图像传感器，尺寸≥35.8×23.8毫米； 3、拍照像素：≥6000×3984像素（≥2390万像素）； 4、实时显示模式：高帧率下对运动样品进行完美实时成像。全像素（6000×3984）：≥9fps；全高清 3×3像素平均值：（1920×1080）：≥66fps；
14 | 图像分析软件 | 1、与显微镜同品牌正版软件，专用软件加密锁驱动 2、硬件控制：支持配套的数码相机设备 3、图像采集：多通道图像拍摄、物镜定标及保存校准数据 4、多层文档结构：使用先进的图像记录结构（注释图层、二进制图层、颜色图层），可无损保存各种图像数据，其中包括注释、测量数据、用来存储阀值结果或分类过程的二进制数据等元数据信息 5、大图象拼接：该工具可以在高倍率下精确的无缝拼接大面积图像。可通过手动拼接大面积图像。既满足宏观观察，又满足微观检测 6、多通道管理：多通道荧光的色彩叠加，适合于多重荧光标记的样品。 7、交互式测量：提供所需的所有测量参数，例如：分类、计数、长度、半轴、面积和角度等。可直接在图像上画出目标来测量。所有输出结果可导出至任何电子表格编辑器 8、目标计数：通过单个控制窗口设定阀值、形态和限制等复杂步骤，简化了测量操作并提高了易用性。设定可实时应用于测量结果 9、图像处理：RGB颜色调整、对比度、背景减除、分量混合；可进行图像平滑、锐化以及边缘检测等滤镜，可过滤噪音，改善图像的锐度和细节； 10、图像本地放大：独立窗口，自动放大鼠标移动区域，可以在处理宏观图象同时观测微观处理结果。
15 | 台式工作站 | 处理器:≥i7,支持64位计算技术；内存大小:≥32GB；硬盘大小:≥512G SSD+1TB SATA2；显示器:≥23寸宽屏液晶；WIN11专业系统
配置清单
1 | 研究级显微镜主机架 | 1台
2 | 连接臂 | 1个
3 | 三目观察筒含3档光路切换 | 1个
4 | 10X目镜 | 1个
5 | 右手载物台 | 1个
6 | 载物台安装臂 | 1个
7 | 聚光镜安装支架 | 1个
8 | 摇出式消色差聚光镜 | 1个
9 | 6孔物镜转盘 | 1个
10 | 4X或5X平场全复消色差荧光物镜 | 1个
11 | 10X平场全复消色差荧光物镜 | 1个
12 | 20X平场全复消色差荧光物镜 | 1个
13 | 40X平场全复消色差荧光物镜 | 1个
14 | 100X平场全复消色差荧光物镜 | 1个
15 | 6孔激发块转盘 | 1个
16 | 荧光照明支架 | 1个
17 | 4色LED荧光光源 | 1个
18 | 电源适配器 | 1个
19 | USB连接线 | 1个
20 | DAPI激发块 | 1个
21 | FITC激发块 | 1个
22 | TEXAS RED激发块 | 1个
23 | CY5激发块 | 1个
24 | 30cc无荧光镜油 | 1个
25 | 防尘罩 | 1个
26 | 高灵敏度双模式相机 | 1个
27 | 电源适配器 | 1个
28 | USB连接线 | 1个
29 | 显微镜连接适配器 | 1个
30 | 图像分析处理软件 | 1个
31 | 台式电脑 | 1个
商务要求
1 | 保修期 | 5年
2 | 交货期 | 90天
5-体式荧光解剖显微镜
1 | 光学系统 | 100%光学平场复消色差光学主机。
2 | 变倍范围 | 连续变倍，变倍比≥10：1，变倍范围：8x-80x（1X物镜，10x目镜）；
3 | 目镜筒 | 三目镜筒，瞳距51—77mm之间可调。
4 | 目镜 | 目镜:10x/23mm，可调节屈光度。
5 | 物镜 | 物镜:1X平场复消色差物镜，工作距离≥61.5mm，
6 | 调焦立柱 | 粗微调焦立柱，立柱高度≥300mm。
7 | 透射光底座 | 配透射光底座，LED光源,有BF、DF、RC等观察方式，照明亮度可调节，照明视野≥65mm, 照明参数也可通过软件保存并再次调用，使用寿命长达 ≥30,000 小时。
8 | 双鹅颈LED反射光源 | 双鹅颈LED反射光源:可以设定恒定的照明强度；照明光源在高位或在地位任意可调，调节位点后无需调焦，照明参数可以通过内置键盘控制，照明参数也可通过软件保存并再次调用，使用寿命长达 ≥30,000 小时,
9 | 荧光光源 | 荧光光源：120W金属卤素灯光源照明系统，使用寿命≥2000小时。
10 | 荧光滤块转换器 | 配4位荧光滤块转换器。
11 | 荧光光路设计 | 荧光光路含双观察及第三个独立荧光激发光路。
12 | 荧光滤镜设计 | 每组荧光滤镜含：一片激发滤片，两片发射滤片。
13 | 蓝色激发滤块 | 蓝色激发滤块：激发480/40 nm,发射≥510nm；
14 | 绿色激发滤块 | 绿色激发滤块：激发545/25 nm,发射605/70nm；
15 | 彩色CMOS芯片摄像头 | 配与显微镜同品牌彩色CMOS芯片摄像头：630万像素，3072*2048；像素尺寸：2.4um*2.4μm；曝光时间：1ms-1s；全幅帧速：15fps（3072 x 2048）。
16 | 软件控制系统功能 | 软件控制系统功能：能完全设置和控制电动显微镜，能一键化自动实验条件保存和恢复还原。能控制摄像头拍摄及ROI拍摄，调整曝光, 增益, binning, 伽玛值等参数。
17 | 图像处理系统功能 | 图像处理系统功能：能对所有打开的图片进行一键批量化自动添加正确标尺；能对所有打开的图片实现一键批量化LIF与JPG / TIFF/AVI/Quicktime等格式的输出转换。实验采图过程中即使电脑断电，未保存的图片依然会自动出现在再打开的软件中。也能自动保存图片在指定文件夹。
18 | 图像编辑功能 | 图像编辑功能：具有锐化、降噪、色彩、去背景、分离、形态、边缘等滤镜。包括图像剪切、改变图像分辨率、灰阶深度，多维度图像切割、叠加、组合等功能。能进行图像与图像之间的相加、相减、扣除、交集、Ratio（比例）、移位等运算。
19 | 图像测量功能 | 图像测量功能:能实现不规则ROI的长度/面积/周长/总光强度/中心点测量。能统计最大值、最小值、平均差、标准差、总值、平均值等。荧光强度手动和自动定量测量：能进行单线、区域、序列以及整个图像堆叠区域光强度测量；在实时图上在线测量比率测量。长度无需校准，测量单位（μm）直接显示无需校准，多色叠加功能。
20 | 电脑 | 配品牌电脑（国内采购），优于I7处理器，≥16G内存，≥256G固态硬盘+1T机械硬盘，64位操作系统,≥24英寸显示器等。
配置清单
1 | 体视荧光显微镜主机 | 1套
2 | 120W金属卤素灯荧光光源 | 1套
3 | 滤块（蓝色、绿色） | 1套
4 | 目镜10X/23mm | 1个
5 | 平场复消色差物镜1倍 | 1个
6 | 粗微调焦立柱 | 1套
7 | LED透射光底座，带有BF、DF、RC等观察方式 | 1套
8 | LED双鹅颈反射光源 | 1套
9 | 与显微镜同品牌相机 | 1套
10 | 电脑 | 1台
商务要求
1 | 保修期 | 5年
2 | 交货期 | 90天
6-研究级成像系统显微镜-正置（含偏光）-T1
1 | 齐焦距离 | 研究级正置显微镜，可作明场、荧光、偏光、微分干涉观察及成像功能；齐焦距离为国际标准≤45mm的无限远校正光学系统。
2 | 调焦 | 载物台垂直运动方式距离≥25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调精度≤1微米。
3 | 观察筒及目镜 | 超宽视野三目镜筒，视场数F.N≥25，屈光度可调，三挡分光比。超宽视野10X目镜，视场数F.N≥25,屈光度可调节。
4 | 光源 | LED光源，寿命≥50000小时，功率≥14W，高亮度LED的强度≥12V100W卤素灯，能够连接≥25人共览，保证在不同观察倍数和视野范围内照明始终均匀明亮。
5 | 物镜 | 物镜为：4X/5X（N.A≥0.16）、10X（N.A≥0.40）、20X（N.A≥0.80）、40X（N.A≥0.95）100X（N.A≥1.45），要求视场数F.N≥26。
6 | 载物台 | 右手低位置同轴驱动选钮的载物台，载物台选择角度≥270度。
7 | 物镜转盘 | 物镜专票：不低于DIC专用6孔位物镜转换器，带起偏插槽。
8 | 聚光镜 | 聚光镜：≥8孔万能聚光镜，可完成明场、微分干涉。
9 | 光强管理功能 | 研究级正置显微镜，主机机身不仅具备光强管理功能，可以实现不同物镜设置不同的亮度，而且必须具备独立的光强预设按钮，机身侧面具备光强调节螺丝，通过光强预设按钮和光强调螺丝可以实现所有物镜一次性统一设置亮度，按下按钮时，能锁定一个固定光强度，更换物镜和转动光强旋钮时光强不会变化。
10 | 主机按钮 | 为保持操作的便利性，包含光源开关、光强调节旋钮在内主机机身按钮≤5个。
11 | 拓展性 | 可升级：相差、暗视野观察，≥26人共览，测微尺等。
12 | 荧光装置 | ≥八孔位荧光激发块转换装置，带手动关闸，采用多种技术有效消除荧光杂光。
13 | 荧光模块 | 宽带带通蓝、绿、紫外、橙绿双通荧光激发块各一组。
14 | 荧光光源 | 超长寿命LED光源，寿命≥20000小时
15 | 成像系统 | 与显微镜同一品牌科研级成像系统 1、彩色CMOS相机，全局快门；物理像素≥1200万。 2、Peltier制冷（大约室温-10度）。 3、最大图像分辨率≥4900万像素（8192 X 6000）。 4、实时预览帧速≥60fps（在1920×1200分辨率下）。 5、可采集的波长范围不窄于：400-1000nm。 6.位置导航：可低倍扫描组织全景图，并针对感兴趣区域采集高倍高分率显微图像，并将低倍全景图和高倍高分率图像保存在一起。 7.支持明场和荧光的实时手动拼接大图。 8.支持AI自动识别显微观察方法（明场、荧光、相差、微分干涉和偏光），自动获取最佳拍摄条件参数。
16 | 成像软件 | 与显微镜同一品牌的驱动及成像分析处理部分 1.采集图像的界面直观，操作容易，在图像上添加注释、箭头等功能。 2.专业图形编程系统，可轻松设计复杂流程实验，如多维、长时程、多通道、多位点等。通过图标拖拽方式轻松设计组合各类实验方法、设备控制等，自动对实验流程进行验证。拍摄条件、参数和流程均可保存，并随时调用查看。 3.调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能。 4.可对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像。可测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理。
17 | 台式工作站 | 处理器:≥i7,支持64位计算技术；内存大小:≥32GB；硬盘大小:≥512G SSD+1TB SATA2；显示器:≥23寸宽屏液晶；WIN11专业系统
配置清单
1 | 显微镜主机（物镜转盘、LED灯室、聚光镜、载物台、防尘罩、电源线） | 1套
2 | 物镜（4X/5X,10X,20X,40X，100X） | 1套
3 | 超宽视野观察筒 | 1个
4 | 超宽宽视野目镜 | 2支
5 | DIC棱镜（10X,20X,40X,100X） | 1套
6 | 起偏镜 | 1个
7 | 检偏镜 | 1个
8 | 八孔位荧光激发块转盘（带红、绿、蓝、橙绿双通激发块组及荧光光源） | 1套
9 | 与显微镜同品牌成像系统、软件显微镜及专用接口 | 1套
10 | 电脑 | 1台
11 | 30ml无荧光专用镜油 | 1瓶
商务要求
1 | 保修期 | 5年
2 | 交货期 | 30天
7-研究级成像系统显微镜-正置，含偏光-T2
1 | 光学系统 | 科研级正置显微镜主体，无限远光学系统，含荧光、明场、偏光、微分干涉和数码成像观察
2 | 调焦 | 通过载物台上/下移动实现调焦，行程≥29mm,同轴粗微调焦设计
3 | 透射光照明 | 高功率LED照明光源，寿命≥50000 小时，主机内置“复眼光学透镜”，在任何放大倍率下在视野边缘处也可实现均匀明亮的照明
4 | 目镜筒 | 可倾斜式三目观察筒，提供100：0/20：80/0:100，倾斜角度，15－35度，视场数≥25，10倍超宽视野目镜，视场≥25mm，双侧屈光度均可调
5 | 载物台 | 右手陶瓷涂层载物台，行程≥78×54mm，带双标本夹
6 | 聚光镜 | 摇出式聚光镜NA≥0.9，可观察4-100倍物镜
7 | 物镜转盘 | 提供≥6空位物镜转盘，带DIC附件插槽
8 | 物镜 | 平场半复消色差荧光物镜4X或5X（N.A. ≥0.13，WD ≥17.2mm） 平场半复消色差荧光物镜10X（N.A. ≥0.30，WD ≥16.0mm） 平场半复消色差荧光物镜20X（N.A. ≥0.50,WD≥ 2.1mm） 平场半复消色差荧光物镜40X（N.A. ≥0.75,WD≥ 0.66mm） 平场半复消色差荧光物镜100X（N.A. ≥1.30 Oil WD≥ 0.16mm ）
9 | 微分干涉系统 | 配置DIC起偏镜，检偏镜和10X/20X/40/100X的DIC棱镜；
10 | 荧光附件 | LED荧光光源，最大支持≥4通道，寿命≥20000小时，1-100%线性调节，三色荧光模块（DAPI/FITC/TEXAS RED）；
11 | 显微专用数码相机 | 1、与显微镜同品牌，单台相机即可实现彩色拍摄与单色拍摄 2、图像传感器：彩色CMOS图像传感器，尺寸≥35.8×23.8毫米； 3、拍照像素：≥6000×3984像素（≥2390万像素）； 4、实时显示模式：高帧率下对运动样品进行完美实时成像。全像素（6000×3984）：≥9fps；全高清 3×3像素平均值：（1920×1080）：≥66fps；
12 | 图像分析软件 | 1、与显微镜同品牌正版软件，专用软件加密锁驱动 2、硬件控制：支持配套的数码相机设备 3、图像采集：多通道图像拍摄、物镜定标及保存校准数据 4、多层文档结构：使用先进的图像记录结构（注释图层、二进制图层、颜色图层），可无损保存各种图像数据，其中包括注释、测量数据、用来存储阀值结果或分类过程的二进制数据等元数据信息 5、大图象拼接：该工具可以在高倍率下精确的无缝拼接大面积图像。可通过手动拼接大面积图像。既满足宏观观察，又满足微观检测 6、多通道管理：多通道荧光的色彩叠加，适合于多重荧光标记的样品。 7、交互式测量：提供所需的所有测量参数，例如：分类、计数、长度、半轴、面积和角度等。可直接在图像上画出目标来测量。所有输出结果可导出至任何电子表格编辑器 8、目标计数：通过单个控制窗口设定阀值、形态和限制等复杂步骤，简化了测量操作并提高了易用性。设定可实时应用于测量结果 9、图像处理：RGB颜色调整、对比度、背景减除、分量混合；可进行图像平滑、锐化以及边缘检测等滤镜，可过滤噪音，改善图像的锐度和细节； 10、图象本地放大：独立窗口，自动放大鼠标移动区域，可以在处理宏观图象同时观测微观处理结果。
13 | 台式工作站 | 处理器:≥i7,支持64位计算技术；内存大小:≥32GB；硬盘大小:≥512G SSD+1TB SATA2；显示器:≥23寸宽屏液晶；WIN11专业系统
配置清单
1 | 研究级显微镜主机架 | 1台
2 | 连接臂 | 1个
3 | 三目观察筒含3档光路切换 | 1个
4 | 10X目镜 | 1个
5 | 右手载物台 | 1个
6 | 载物台安装臂 | 1个
7 | 聚光镜安装支架 | 1个
8 | 摇出式消色差聚光镜 | 1个
9 | 6孔物镜转盘 | 1个
10 | 4X或5倍平场半复消色差荧光物镜 | 1个
11 | 10X平场半复消色差荧光物镜 | 1个
12 | 20X平场半复消色差荧光物镜 | 1个
13 | 40X平场半复消色差荧光物镜 | 1个
14 | 100X平场半复消色差荧光物镜 | 1个
15 | DIC检偏镜 | 1个
16 | DIC起偏镜 | 1个
17 | DIC棱镜10X/20X/40X/100X | 1套
18 | LED荧光光源模块 | 1套
19 | 防尘罩 | 1个
20 | 高灵敏度双模式2390万像素相机 | 1个
21 | 电源适配器 | 1个
22 | USB连接线 | 1个
23 | 显微镜连接适配器 | 1个
24 | 图像分析处理软件 | 1个
25 | 台式电脑 | 1个
商务要求
1 | 保修期 | 5年
2 | 交货期 | 90天
8-荧光显微镜-倒置（含成像功能）-T1
1 | 齐焦性 | 齐焦距离必须为国际标准≤45mm的无限远校正光学系统
2 | 调焦 | 备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，最小微调精度≤1μm，行程≥10mm，粗调旋钮扭矩可调，备有上限调节。
3 | 观察筒 | 宽视野三目镜筒，倾斜角度30度，瞳间距调节范围不窄于48-75mm，视场数FN≥22。
4 | 物镜 | 物镜：4X/5X（N.A≥0.13）、10X（N.A≥0.30）、20X（NA≥0.45，带调节环）、 40X（NA≥0.60,带调节环）、60X/63X（N.A.≥0.7,带校正环）。
5 | 载物台 | 高精度耐磨表面底部钢丝传导的机械载物台；具备样品位置固定装置,保证每次将样品从载物台上取下进行其他操作后,每次都能放回相同位置,保证与上次观察视野的视野吻合。
6 | 聚光镜 | 长工作距离高分辨率聚光镜：N.A≥0.55,W.D≥27mm；具备记忆功能,可保证每次用户无论出于那种需要。
7 | 适配器 | 配备三种或以上的培养瓶、培养板、培养皿、切片用的适配器。
8 | 相差环板 | 相差环板：对应于4X/5X、10X、20X、40X、60X/63X物镜的相差环板。
9 | 显微镜功能 | 具有编码功能≥六孔位物镜转盘。
10 | 显微镜功能 | 高端研究型倒置显微镜系统机身架，系统配备实现明场、相差观察及成像分析功能。
11 | 荧光 | ≥八孔位荧光激发块转换装置，带手动关闸，采用多种技术有效消除荧光杂光，宽带带通蓝、绿、紫外荧光激发块各一组。
12 | 荧光寿命 | 荧光照明：超长寿命LED荧光冷光源，寿命≥20000小时
13 | 成像系统 | 与显微镜同一品牌的科研级成像系统 1、采用光收集效率更高的背照式芯片，≥1/1.8英寸芯片；像素≥2.4微米 x 2.4微米；最大像素：≥640万； 2、曝光时间：最小值≤13微秒，最大值≥15秒；预览帧速：1920x1080pixels≥60fps，最高分辨率≥45fps； 3、光谱响应：400-1000 nm，可支持CY5.5、CY7、CY7.5等荧光染料采集；带制冷；大视野采集（需显微镜支持FN25以上超大视野观察）：选配相应部件，可一次采集FN25的目镜观察视野。
14 | 分析软件 | 与显微镜同一品牌的驱动及成像分析处理部分 1.采集图像的界面直观，操作容易，在图像上添加注释、箭头等功能。 2.专业图形编程系统，可轻松设计复杂流程实验，如多维、长时程、多通道、多位点等。通过图标拖拽方式轻松设计组合各类实验方法、设备控制等，自动对实验流程进行验证。拍摄条件、参数和流程均可保存，并随时调用查看。 3.调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能。 可对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像。可测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理。
15 | 台式工作站 | 处理器:≥i7,支持64位计算技术；内存大小:≥32GB；硬盘大小:≥512G SSD+1TB SATA2；显示器:≥23寸宽屏液晶；WIN11专业系统
配置清单
1 | 显微镜主机(含照明系统) | 1套
2 | 相差荧光物镜4X/5X、10X、20X、40X、60X/63X | 1套
3 | 宽视野10X目镜 | 2个
4 | 载物台 | 1个
5 | 聚光镜 | 1个
6 | 八孔位荧光激发块转盘（带红、绿、蓝激发块组及荧光光源） | 1套
7 | 与显微镜同品牌成像系统、软件显微镜及专用接口 | 1套
8 | 电脑 | 1台
9 | 30ml无荧光专用镜油 | 1瓶
商务要求
1 | 保修期 | 5年
2 | 交货期 | 30天
9-荧光显微镜-倒置（含成像功能）-T2
1 | 光学系统 | 研究级倒置荧光显微镜，无限远光学系统，具备明场、相差及荧光观察，专业图像分析功能
2 | 主机 | 流线型机身，结构稳定抗震，明场及落射荧光光源整合在显微镜主机内；透射照明支架使用可后仰设计。集成透射、荧光照明智能一键切换装置，按键置于主机前面板，采用人体工学设计。
3 | 调焦 | 通过物镜上下运动，粗调行程每圈 ≥5mm，微调行程每圈 ≤0.1mm
4 | 明场照明系统 | 高亮度白光 LED 照明器。寿命≥60,000 小时，内置复眼透镜，保证视野亮度均匀。
5 | 聚光镜 | 长工作距离聚光镜，工作距离≥75mm，相差模块通过转盘切换
6 | 目镜 | 10 倍目镜，视野：≥22mm，双侧可调节屈光度。
7 | 物镜 | 4X平场半复荧光相差物镜， N.A. ≥0.13, W.D. ≥ 16.4mm， 10X平场半复荧光相差物镜， N.A. ≥ 0.30, W.D. ≥15.2mm, 20X超级平场荧光切趾相差物镜，N.A. ≥0.45, W.D. 8.2-6.9mm， 40X超级平场荧光切趾相差物镜，N.A. ≥ 0.60, W.D. 3.6-2.8mm。
8 | 载物台 | 内置限位装置的 XY 移动载物台，通用适配器可适配多孔板、培养瓶、培养皿及玻片等各类样品。
9 | 荧光照明系统 | LED荧光光源配备385nm、470nm、560nm三个波段，高强度单色LED荧光光源使用寿命≥10000小时以上；，可安装≥4个荧光滤色块，内置复眼镜片，保证视野亮度均匀；
10 | 荧光激发块 | 三组荧光块：蓝色荧光块、绿色荧光块、红色荧光块。转盘配置“噪声终结”装置，提高荧光图像的信噪比。
11 | 相机端口 | 0.55x C型接口，0/100%、100%/0 分光切换模式。
12 | 数码成像系统 | 1、与显微镜同一品牌，图像传感器：≥1/1.8英寸CMOS图像传感器，总像素≥590万（2880 x 2048）； 2、拍照像素：≥2880 x 2048； 3、动态预览速度：≥15fps/2880 x 2048，≥30fps/1440 x 1024； 4、曝光时间：100微秒至 30秒； 5、曝光控制：自动曝光和手动曝光模式； 6、接口：USB3.0；
13 | 图像分析处理软件 | 1、与显微镜同品牌正版软件，专用软件加密锁驱动 2、硬件控制：支持配套的数码相机设备 3、图像采集：多通道图像拍摄、物镜定标及保存校准数据 4、多层文档结构：使用先进的图像记录结构（注释图层、二进制图层、颜色图层），可无损保存各种图像数据，其中包括注释、测量数据、用来存储阀值结果或分类过程的二进制数据等元数据信息 5、大图像拼接：该工具可以在高倍率下精确的无缝拼接大面积图像。可通过手动拼接大面积图像。既满足宏观观察，又满足微观检测 6、多通道管理：多通道荧光的色彩叠加，适合于多重荧光标记的样品。 7、交互式测量：提供所需的所有测量参数，例如：分类、计数、长度、半轴、面积和角度等。可直接在图像上画出目标来测量。所有输出结果可导出至任何电子表格编辑器 8、目标计数：通过单个控制窗口设定阀值、形态和限制等复杂步骤，简化了测量操作并提高了易用性。设定可实时应用于测量结果 9、图像处理：RGB颜色调整、对比度、背景减除、分量混合；可进行图像平滑、锐化以及边缘检测等滤镜，可过滤噪音，改善图像的锐度和细节； 10、图像本地放大：独立窗口，自动放大鼠标移动区域，可以在处理宏观图象同时观测微观处理结果。
14 | 台式工作站 | 处理器:≥i7,支持64位计算技术；内存大小:≥32GB；硬盘大小:≥512G SSD+1TB SATA2；显示器:≥23寸宽屏液晶；WIN11专业系统
配置清单
1 | 研究级显微镜主体 | 1台
2 | 目镜筒 | 1个
3 | 10X目镜 | 2个
4 | 相机分光口 | 1个
5 | 载物台 | 1个
6 | 通用标本夹 | 1个
7 | 聚光镜转盘 | 1个
8 | 长工作距离聚光镜 | 1个
9 | 相差环 | 3个
10 | 4倍平场半复消色差物镜 | 1个
11 | 10倍平场半复消色差物镜 | 1个
12 | 20倍长工作距离平场半复消色差物镜 | 1个
13 | 40倍长工作距离平场半复消色差物镜 | 1个
14 | 荧光385LED单元 | 1个
15 | 荧光470LED单元 | 1个
16 | 荧光560LED单元 | 1个
17 | 蓝色荧光滤光块 | 1个
18 | 绿色荧光滤光块 | 1个
19 | 红色荧光滤光块 | 1个
20 | 彩色相机 | 1个
21 | USB3.0数据线 | 1个
22 | 专业图像分析处理软件 | 1个
23 | 0.55x相机接口 | 1个
24 | 台式工作站 | 1台
商务要求
1 | 保修期 | 5年
2 | 交货期 | 30天
10-荧光显微镜-倒置（含成像）-T1
1 | 齐焦距离 | 齐焦距离必须为国际标准≤45mm的无限远校正光学系统
2 | 调焦 | 粗调行程每一圈为≥36.8mm。
3 | 观察筒 | 宽视野三目镜筒，倾斜角度45度，瞳间距调节范围不窄于48-75mm，视场数FN≥22。
4 | 物镜 | 物镜：4X/5X（N.A≥0.13）、10X（N.A≥0.30）、20X（NA≥0.45，带调节环）、 40X（NA≥0.60,带调节环）。
5 | 载物台 | 右手用低位置同轴载物台。
6 | 聚光镜 | 可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A≥0.3,W.D≥72mm。
7 | 适配器 | 万能适配器，适用于培养瓶/54mm培养皿/65mm培养皿/腔室玻片和玻片夹板。
8 | 相差环板 | 相差环板：对应于4X/5X、10X、20X、40X物镜的相差环板。
9 | 显微镜功能 | 细胞观察具备相衬技术和3D效果的反衬技术，物镜实际观察范围直径最大需达到≥11mm，在低倍物镜下可完整拍下96孔板孔内整个视野。
10 | 显微镜功能 | 样本夹上的固定杆可抬起，可观察高达190mm的多层组织培养瓶，可观察到下面两层细胞。
11 | 荧光 | 三通道荧光系统，安装荧光模块孔位≥3个，不少于B/G/U激发块。
12 | 荧光寿命 | 荧光照明：超长寿命LED荧光冷光源，寿命≥20000小时。
13 | 成像系统 | ≥500万像素；成像分辨率不低于:2592x1944、2048x1536、1600x1200、1280x960、640x480 可调，倍数范围:20X~220X可自行调节，无需更换镜头；具有智能休眠功能；支持“红黄绿”危值提醒功能；支持皮肤3D显示及分析功能。
14 | 软件功能 | 1、显示屏：≥11.6英寸，分辨率≥1080P，对比度≥1000:1，IPS全视角，HDMI视频格式； 2、相机含内嵌鼠标控制软件，相机所有功能都可以由USB接口鼠标操作软件实现；并支持多语言操作界面；内嵌图像捕获与视频录像到SD卡的功能; 内嵌鼠标操控的控制面板; 内嵌缩放、镜像、比较、冻结、十字线、浏览等鼠标操控工具条; 内嵌图像、视频浏览，显示与播放功能； 3、WIFI连电脑成像：采集图像：支持TWAIN和DSHOW接口，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程；具有自动和手动曝光控制；可在图像上添加注释等功能，强大的图像编辑功能，可以调节亮度、对比度，还具有图像复制、剪切、旋转、滤色等处理功能；方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式等功能;可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系，标尺位置、粗细、字体大小、字型、颜色等任意选择；自动拼图和景深扩展（EFI）处理，可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像；可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数；可从之前软件获取的图像中再次调入设备和采集参数的信息，以便重复用相同的参数进行成像；分割和计数功能；可进行单帧图像、序列图像采集，动态图像录像。支持BMP、JPG、ICO、PNG、TIF、GIF等各种图像格式；具备荧光探针库功能，允许用户增加各类探针名称与荧光颜色及备注，并在拍摄时选择相应的探针；位置补偿功能：允许对各通道图像的像素位置进行微量调整；图像合成功能：明场图像可以与荧光图像进行叠加；具有快捷的实验报告； 4、WIFI连手机/PAD成像：可以进行拍照、录像、测量等。
配置清单
1 | 显微镜主机(含照明系统、载物台、聚光镜、电源线) | 1套
2 | 相差荧光物镜4X/5X、10X、20X、40X | 1套
3 | 宽视野10X目镜 | 2支
4 | 荧光装置（含U、B、G荧光激发块组） | 1套
5 | 成像系统（含软件及接口） | 1套
商务要求
1 | 保修期 | 5年
2 | 交货期 | 30天
11-荧光显微镜-倒置（含平板成像功能）-T2
1 | 光学系统 | 无限远校正光学系统，具备明场、相衬功能、荧光和数码成像观察功能，荧光和透射光观察可通过一键切换方便操作
2 | 调焦方式 | 借助于物镜转换器的升降运动，总行程≥8.5mm,粗调行程：≥37.7mm/转，微调行程：≤0.2mm/转，微调读数≤1微米，粗调再定焦机构；
3 | 透射光 | 超长寿命LED灯透射光照明立柱，高亮度LED透射光照明，使用寿命≥60000小时，预定心柯勒照明系统，视场光阑可调，内置复眼照明;
4 | 观察镜筒 | 三目观察镜筒，内置勃氏透镜，视场数≥22mm，平场宽视野10X目镜，视场数≥22mm，双侧屈光度可调
5 | 载物台 | 长方行机械载物台-横向行程：≥X126 x Y78mm，万能标本夹和96孔板适配器
6 | 聚光镜 | 长工作距离系统聚光镜，N.A.≥0.3，工作距离≥75mm，具备相差光学元件
7 | 物镜转换器 | 内置≥5 孔位物镜转换器
8 | 物镜 | 所有物镜均需要使用切跖相差技术来实现高对比度的镜下图像： 4X或5X荧光相差物镜/N.A≥ 0.13, W.D.≥17.1mm PHL 10X/荧光相差物镜N.A.≥0.30, W.D.≥15.2mm PH1； 20X/荧光相差物镜N.A.≥0.45, W.D.≥8.2-6.9mm PH1； 40X/荧光相差物镜N.A≥.0.6, W.D.≥3.6-2.8 mm,PH2；
9 | 荧光滤光块转盘 | 提供≥6位切换激发块转盘，可安装≥3个荧光滤色块
10 | 荧光光源 | LED荧光光源配备385nm、470nm、560nm三个波段，高强度单色LED荧光光源使用寿命≥10000小时以上；
11 | 荧光激发块 | 3个荧光激发块，DAPI/FITC/TexaRed。
12 | 数码成像系统 | ≥2000万像素彩色相机， CMOS芯片大小：≥1"，分辨率：≥5472 × 3648，帧率：≥12.5FPS（5472 ×3648）、≥38FPS（2736X1824）、47FPS(1824X1216)，动态范围：76db, 6000:1，图像格式：RAW / JPG / BMP / PNG / TIF
13 | 图像分析软件 | 单拍、连拍、定时拍摄等多种图像采集模式，多种图像保存格式，白平衡、黑平衡功能，自动曝光功能，辅助对焦功能，图像处理与增强，自动大图拼接，最大密度投影功能，景深合成，荧光多通道合成，定标及定标数据管理功能，比例尺、拍摄日期和时间、拍摄倍率的实时显示，完备的测量功能，多种标注功能；
14 | 台式工作站 | 四、台式工作站：英特尔酷睿 ≥i5，≥16G运存，≥256G固态，≥1TB硬盘，WIN11中文操作系统，≥23寸液晶显示器。
配置清单
1 | 倒置荧光显微镜主机架 | 1台
2 | 10x目镜 | 2个
3 | 相差滑块 | 1个
4 | 4X或5X平场半复消色差荧光相差物镜 | 1个
5 | 10X平场半复消色差荧光相差物镜 | 1个
6 | 20X平场半复消色差荧光相差物镜 | 1个
7 | 40X平场半复消色差荧光相差物镜 | 1个
8 | XY移动平台 | 1个
9 | 万能标本架 | 1个
10 | 470绿光LED光源 | 1个
11 | 560红光LED光源 | 1个
12 | 385蓝光LED光源 | 1个
13 | DAPI激发块 | 1个
14 | FITC激发块 | 1个
15 | TEXAS RED激发块 | 1个
16 | 数码成像系统模块（含软件） | 1套
17 | 台式工作站 | 1台
商务要求
1 | 保修期 | 5年
2 | 交货期 | 30天
12-倒置显微镜（不含成像功能）-T1
1 | 齐焦性 | 齐焦距离必须为国际标准≤45mm的无限远校正光学系统
2 | 调焦 | 粗调行程每一圈为≥36.8mm。
3 | 观察筒 | 宽视野三目镜筒，倾斜角度45度，瞳间距调节范围不窄于48-75mm，视场数≥22。
4 | 物镜 | 平场消色差IPC相衬专用物镜4X（N.A≥0. 13，W.D≥17）、10X（N.A≥0.25，W.D≥8.8）、20X（N.A≥0.40，W.D≥3.2）、40X （N.A≥0.55，W.D≥2.2）。
5 | 载物台 | 右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮的底部钢丝传导的载物台，载物台行程：X≥110mm，Y≥74mm。
6 | 聚光镜 | 可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A≥0.3,W.D≥72mm。
7 | 适配器 | 万能适配器，适用于培养瓶/54mm培养皿/65mm培养皿/腔室玻片和玻片夹板。
8 | 相差环板 | 相称系统：只需要一个的相称环板就可对应4X、10X、20X、40X物镜。
9 | 显微镜功能 | 可观察多层组织培养瓶：观察高度可达190mm的多层组织培养瓶，最多能够升起19mm，能够清晰观察多层组织培养瓶的下方的二层组织培养细胞。
配置清单
1 | 显微镜主机(含照明系统) | 1套
2 | 相差物镜4X/5X、10X、20X、40X | 1套
3 | 宽视野10X目镜 | 2支
4 | 载物台 | 1个
5 | 聚光镜 | 1个
6 | 电源线 | 1条
商务要求
1 | 保修期 | 5年
2 | 交货期 | 30天
13-倒置显微镜（不含成像功能）-T2
1 | 光学系统 | 无限远校正光学系统，用于观察细胞形态，具备明场、相差观察方式
2 | 调焦方式 | 借助于物镜转换器的升降运动，总行程≥8.5mm,粗调行程：≥37.7mm/转，微调行程：≤0.2mm/转，微调读数≤1微米，具备限位装置。
3 | 透射光 | 超长寿命LED灯透射光照明立柱，高亮度LED透射光照明，使用寿命≥60000小时，预定心柯勒照明系统，视场光阑可调，内置复眼照明;
4 | 观察镜筒 | 双目观察镜筒，内置勃氏透镜，视场数≥22mm，平场宽视野10X目镜，视场数≥22mm，双侧屈光度可调；
5 | 载物台 | 机身内置平板式载物台，载物台尺寸≥170mm*270mm；
6 | 聚光镜 | 长工作距离系统聚光镜，N.A. ≥0.3，工作距离≥75mm，具备相差光学元件
7 | 物镜转换器 | 内置≥5 孔位物镜转换器
8 | 物镜 | 所有物镜均需要使用切跖相差技术来实现高对比度的镜下图像： 4X或5X/N.A≥. 0.13, W.D.≥17.1mm PHL 10X/N.A. ≥0.25, W.D. ≥6.2mm PH1； 20X/N.A.≥0.40, W.D. ≥3.1mm PH1； 40X /N.A≥.0.55, W.D.≥ 2.1 mm,PH1
配置清单
1 | 倒置显微镜主机架 | 1台
2 | 10x目镜 | 2个
3 | 相差滑块 | 1个
4 | 4X或5X平场半复消色差荧光相差物镜 | 1个
5 | 10X长工作距离相差物镜 | 1个
6 | 20X长工作距离相差物镜 | 1个
7 | 40X长工作距离相差物镜 | 1个
商务要求
1 | 保修期 | 5年
2 | 交货期 | 30天
14-光学显微镜（正置显微镜）
1 | 光学系统 | 光学系统：无限远光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离。
2 | 明场照明装置 | 明场照明装置：全科勒照明，双透射光光源。
3 | 载物台 | 载物台：高抗磨损性圆角无槽载物台，带控制手柄，行程≥75 mm × 50 mm，可读游标刻度，双玻片样本夹。
4 | 观察镜筒 | 双目照相镜筒，50:50分光，目镜筒360度自由旋转。
5 | 目镜 | 10倍目镜，视场数≥22 mm，屈光度校正功能。
6 | 观察方式 | 显微镜具有明场，相差观察。
7 | 物镜 | 物镜：针对正置显微镜应用优化的高分辨率、高透过率物镜： 平场消色差物镜 4倍； 平场消色差相差物镜 10倍； 平场消色差相差物镜 40倍；
8 | 物镜转盘 | 物镜转盘5位，一体化设计，增强光路稳定，齐焦功能。
9 | 聚光镜 | 聚光镜：NA≥0.9/1.25。
10 | 明场照明装置 | 全科勒照明，双透射光光源，卤素灯或LED光源寿命≥35000小时。
配置清单
1 | 显微镜套装 | 1套
2 | 平场消色差物镜4倍 | 1个
3 | 平场消色差相差物镜10倍 | 1个
4 | 平场消色差相差物镜40倍 | 1个
商务要求
1 | 保修期 | 5年
2 | 交货期 | 30天
15-相差显微镜+相机
1 | 光学系统 | 光学系统：无限远色差反差双重校正光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离。
2 | 明场照明装置 | 明场照明装置：主动光强管理系统，可适用于所有物镜，用于自动调节对应物镜和滤块的光强； 内置透射光科勒照明器，高亮度高显色性编码LED长寿命光源，显色指数≥95，≥60000小时使用寿命。
3 | 载物台 | 载物台：载物台无暴露齿条，耐磨阳极氧化表面，手柄松紧度可调，具有15mm的延伸长度，以确保符合人体工程学的工作位置，减轻疲劳；用于单手操作的双玻片样品夹，减少用户频繁更换玻片，方便用户对比不同的玻片。
4 | 三目镜筒 | 超宽视野三目镜筒，视场数≥23mm，倾角30度。目镜筒360度自由旋转，上下自由翻转，实现40mm观察高度调节，瞳距48-75mm可调。
5 | 观察方式 | 显微镜具有明场，相差观察。
6 | 物镜 | 物镜：正置显微镜应用优化的高分辨率、高透过率物镜： 平场消色差相差物镜5倍； 平场消色差相差物镜10倍； 平场消色差相差物镜20倍； 平场消色差相差物镜40倍； 平场消色差相差油镜100倍；
7 | 物镜转换器 | 6位编码型物镜转换器，不同倍数物镜可分别定义光强，切换时自动匹配亮度。
8 | 聚光镜 | 聚光镜：NA≥0.9/1.25。
9 | 机器功能 | 具备节能模式，快速拍摄图像按钮，透射光反射光电动光闸，一键切换荧光及透射光观察方式，切换到荧光时，透射光光闸自动关闭。
10 | 相机部分 | 像素：≥800万像素。
11 | 软件部分 | 软件部分：显微图像控制及分析软件。
12 | 电脑工作站 | CPU：Intel 酷睿I5-12500或以上 内存：DDR5 16G或以上 硬盘：256GB2TB或以上； 显示屏：≥分辨率为 1920 x 1200 pixel 的 24 英寸液晶显示屏； 操作系统：正版 Windows 10, 64 位专业版
配置清单
1 | 显微镜主机 | 1套
2 | 三目观察筒 | 1个
3 | 目镜 | 2个
4 | 载物台 | 1个
5 | 双片样本夹 | 1个
6 | 可分离载物台承载器 | 1个
7 | 中灰滤光片套 | 1个
8 | 聚光镜支架 | 1个
9 | 聚光镜 | 1个
10 | 聚光镜附件 | 1个
11 | 平场消色差相差物镜5倍 | 1个
12 | 平场消色差相差物镜10倍 | 1个
13 | 平场消色差相差物镜20倍 | 1个
14 | 平场消色差相差物镜40倍 | 1个
15 | 平场消色差相差油镜100倍 | 1个
16 | C接口 | 1个
17 | 彩色相机 | 1个
18 | 电脑工作站 | 1套
商务要求
1 | 保修期 | 5年
2 | 交货期 | 30天
16-全自动荧光显微镜-正置
1 | 光学系统 | 光学系统：无限远色校正光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离，所有光学部件（包括物镜，目镜，透镜，棱镜）均具有抗反射和抗真菌涂层。 可实现观察方法：明场，荧光。
2 | 调焦机构 | 同轴粗微调焦机构，调焦范围≥24mm，粗调一圈≥4mm，微调一圈≤0.4mm及最小4μm的刻度，内置免调节防下滑机构，不采用易损的外部松紧调节环
3 | 明场照明装置 | 明场照明装置： 主动光强管理系统，可适用于所有物镜，用于自动调节和记忆光强对应物镜和滤块的光强。 内置透射光科勒照明器，高亮度高显色性编码LED长寿命光源，显色指数＞95，功率10W，≥60000小时使用寿命。
4 | 载物台 | 载物台：载物台无暴露齿条，耐磨阳极氧化表面，手柄松紧度可调，具有≥15mm的延伸长度，以确保符合人体工程学的工作位置，减轻疲劳；用于单手操作的双玻片样品夹，减少用户频繁更换玻片，方便用户对比不同的玻片。
5 | 目镜筒 | 超宽视野三目镜筒，视场数≥23mm，倾角30度。目镜筒360度自由旋转，上下自由翻转，实现40mm观察高度调节，瞳距48-75mm可调；
6 | 目镜 | 10倍超宽视野目镜，高眼点设计，视场数≥23mm，双目屈光度可调。
7 | 物镜转盘 | 6位物镜转换器，不同倍数物镜可分别定义光强，切换时自动匹配亮度。
8 | 物镜 | 针对正置显微镜应用优化的高分辨率、高透过率物镜 平场消色差物镜5x，NA≥0.15 平场半复消色差荧光物镜10x，NA≥0.3 平场半复消色差荧光物镜20x ，NA≥0.5 平场半复消色差荧光物镜40X，NA ≥0.75 平场半复消色差荧光油镜63X ，NA ≥1.25
9 | 聚光镜 | 聚光镜：非摆动式多功能聚光镜：NA≥0.9/1.25。在5x物镜观察下，无需摆动操作；带科勒照明调整后锁定装置。
10 | 节能模式 | 集成具有节能和延长照明寿命的节能模式，当显微镜在空闲15分钟后会自动进入待机状态，单击任何按钮，显微镜系统立即重新启动，用户可以启用或禁用节能模式。
11 | 特殊按键 | 机身集成两个快速拍摄图像按钮，靠近两侧调焦旋钮，可快速拍摄图像或视频。
12 | 荧光光源 | 长寿命全光谱LED荧光光源，无需预热，即开即用，寿命20000h，光谱范围360 – 700nm，支持从DAPI到Cy5的激发； 带有外置光强控制器，光强调节精度1%，液晶显示屏可实时显示当前光强。
13 | 荧光滤块 | 机身集成透射光反射光电动光闸，一键切换荧光及透射光观察方式，切换到荧光时，透射光光闸自动关闭。 荧光滤色镜套：红蓝绿红外四组滤色块 紫外激发波长365nm，分色395nm，发射波长445/50nm 蓝光激发光带宽475/40 nm，分色500nm，发射波长530/50nm 绿光激发光带宽545/25nm，分色570nm，发射波长605/70nm 红光激发光带宽640/30nm，分色660nm，发射波长690/50nm
14 | 荧光滤镜转盘 | 荧光激发块转盘：≥6孔。
15 | 相机芯片尺寸 | 相机部分：高级彩色CMOS芯片，芯片尺寸：≥2/3英寸
16 | 相机像素 | 物理像素：≥500万，像素大小：≥3.45μm x 3.45 μm）
17 | 相机动态范围 | 动态范围：≥5000：1，HDR模式下：≥25,000：1
18 | 相机曝光时间 | 曝光时间0.1ms 到60 s
19 | 相机满井电子 | 满井电子：≥11Ke
20 | 相机像素合并范围 | Binning可调范围1x1到 5x5
21 | 相机光谱灵敏度 | 光谱灵敏度范围：400～720nm
22 | 相机位深 | 数字化范围具备14bit、12bit和8bit可调
23 | 相机增益 | 1-16x增益可调，满足弱荧光信号采集
24 | 相机拍摄速度 | 拍摄速度≥60幅/秒（2464x2056）
25 | 相机降噪等功能 | 具有图像降噪和锐化等功能
26 | 相机读出噪音 | 读出噪音：≤2.2e（增益为1时）
27 | 软件部分 | 1 可对软件界面在明暗之间切换，以适应环境亮度；软件界面提供无级缩放功能，可对屏幕大小进行最佳调整，所有功能元件均可在缩小或全尺寸模式下显示 2 可以设置、保存成像参数并重新加载。 3 图像采集：完全控制相机；可调整曝光, 增益, binning, 伽玛值，白平衡，黑参考，阴影校正，噪声过滤，图像方向，ROI区域采集等。 4 具有电影录像功能，可以通过启动和停止非常简单地获取电影（无法设置间隔和持续时间）。 5 图像采集参数可以图像格式保存为原始数据，允许与开放显微镜环境兼容，并可导出BMP、GIF、JPG、PNG、TIFF、HDP图像格式，也可导出为AVI和Windows Media视频格式，并且可批量导出图像和视频。 6 可完全集成到Windows多用户功能中（用户数据和程序安装分离，用户特定配置等）；用户界面保存工作区配置。 7 可将多种格式图像导入（BMP、TIFF、JPG、GIF、PNG） 8 导航器窗口：获取图像时，可自动对图像进行几何缩放，可通过zoom进行不同倍数缩放，也可使用工具导航到图像不同位置观察。 9 具备基本的图像管理功能：图像优化处理（色彩管理，自动曝光，亮度、对比度调节等），可自动或手动添加标尺、可进行图像注释、ROI图形及标注、可进行长度、面积，荧光强度，数量，角度等测量，测量结果以表格或柱状及散点图展示。注释测量的字体、颜色，格式，可视化都可随意改变，具有Palette功能，可在图像上加梯度灰度Bar。 10 图像多维展示：可进行XYZ、XYT、XYZT等多通道图像的浏览、播放，放大缩小，旋转；多通道伪彩变换，调节显示参数如亮度和伽玛, 可对图像进行剪裁，并具有过曝指示功能及单通道显示功能 11 通道分离显示，单通道图像与merge图像可同一画面并列显示 12 图像画廊功能：具有选择多维图像以不同组合进行阵列展示功能，并可将当前视图保存，阵列图像间距可调。具有对多维序列中任意图像进行自定义编辑输出功能，可在展示图像上指定位置加注释标尺，可任意调节。 13 图像展示：具有多视野比对功能，最多可16张图像进行同时比对 14 剖面分析：具有强度分析功能，以4个视图分别显示剖面图，图像，数据，测量 15 直方图：显示图像灰度直方图，以4个数据表呈现原始数据，每个通道极限值，灰度统计数据，如平均，标准差，最小最大值，以及测量值 （积分）显示了发生的百分比。 16 图像分析：具有锐化、降噪、色温调节、背景提取、去模糊，旋转，移动，白平衡调节，阴影校正，阴影提取等功能。 17 图像编辑：包括图像剪切、改变图像分辨率、灰阶深度，多维度图像切割、叠加、组合等功能。 18 图像运算：能进行图像与图像之间的相加、相减、扣除、交集、Ratio（比例）、移位等运算。 19 交互式测量：具有测量程序向导，可自定义测量向导，自定义近50种测量参数；数据存储格式（CSV、XML文件）适用于Excel。
28 | 电脑工作站 | CPU：Intel 酷睿I5-12500或以上 内存：DDR5 16G或以上 硬盘：256GB2TB或以上； 显示屏：分辨率为 1920 x 1200 pixel 的 24 英寸液晶显示屏或以上； 操作系统：正版 Windows 10, 64 位专业版
配置清单
1 | 荧光显微镜主机 | 1套
2 | 三目观察筒 30/23 100:100 | 1个
3 | 目镜 10x/23 | 2个
4 | 防护屏 | 1个
5 | 机械载物台 | 1个
6 | 样本夹，双片 | 1个
7 | 可分离载物台承载器 | 1个
8 | 中灰滤光片套 | 1个
9 | 聚光镜支架,双侧垂直调节 | 1个
10 | 0.9¦1.25 H 聚光镜 | 1个
11 | 平场半复消色差荧光物镜 10X | 1个
12 | 平场半复消色差荧光物镜 20X | 1个
13 | 平场半复消色差荧光物镜 40X | 1个
14 | 平场半复消色差荧光物镜 63X | 1个
15 | 518F 无荧光镜油 20 ml | 1个
16 | 1.8 米 CCC 电源线 | 1个
17 | U 盘 (中文操作说明书) | 1个
18 | 整机木箱包材 | 1个
19 | 荧光滤片模块 GFP | 1个
20 | 荧光滤片模块 CY3 | 1个
21 | 荧光滤片模块 DAPI | 1个
22 | 荧光滤片模块 Cy5 | 1个
23 | 6孔位荧光滤块转盘 | 1个
24 | LED 荧光光源 | 1个
25 | 平场消色差物镜 5X | 1个
26 | 显微数码相机 | 1套
27 | 电脑工作站 | 1套
商务要求
1 | 保修期 | 5年
2 | 交货期 | 45天
17-荧光显微镜（倒置）
1 | 光学系统 | 无限远光学系统，≤45mm国际标准物镜齐焦距离；
2 | 调焦装置 | 带扭矩调节装置,调焦行程≥15mm；
3 | 明场照明装置 | 明场照明装置：内置透射光科勒照明器， LED长寿命冷光源；带人机学电源开关；
4 | 载物台 | 载物台：高抗磨损性圆角、无槽设计台面；面积≥200X239mm；带控制手柄，行程≥108X72mm；
5 | 观察筒 | 三目镜筒，视场数≥20mm，倾角45度；
6 | 观察筒 | 高眼点设计，目镜筒360度自由旋转，实现35mm观察高度调节；
7 | 观察筒 | 瞳距48-75mm可调；
8 | 目镜 | 10倍目镜，视场数≥20mm；
9 | 目镜 | 两个目镜均具有屈光度校正功能 ；
10 | 物镜 | 配备针对倒置显微镜应用优化的相差物镜 平场消色差相差物镜 4×； 平场消色差相差物镜 10×； 长工作距离平场消色差相差物镜 20×； 长工作距离平场消色差相差物镜 40×；
11 | 物镜转盘 | 物镜转盘≥4孔位，一体化设计，增强光路稳定；
12 | 聚光镜 | 长工作距离聚光镜：NA≥0.4，工作距离≥55mm；
13 | 荧光系统 | LED荧光光源：即开即用，使用寿命≥20000小时；
14 | 荧光滤块 | 荧光滤块一组：适合燃料DAPI、FITC、TRITC，分光波长：405nm，495nm，590nm，发射滤段： EX：380/55nm BS：405nm EM：430/40nm 适用于Dapi； EX： 470/30nm BS：495nm EM：510/40nm 适用于eGFP； EX： 557/35nm BS：590nm EM：630/75nm 适用于Cy3/Rhodamin;
15 | 相机 | 黑白相机部分： 1.传 感 器：日本原装 Sony高清大靶面芯片，芯片尺寸≥1/1.8英寸， 2. 有效分辨率≥5440x3648；高清相素（物理相素≥2000万），像元尺寸≥2.4x2.4μm 3.视频模式：5440x3648(≥19帧/秒）2736 x 1824(≥48.8帧/秒）1824x1216（≥59.4帧/秒） 4.传输方式：高速USB3.0传输
16 | 拍照软件 | 1. 采集图像：支持多种型号显微相机，支持TWAIN接口，界面直观，操作简易； 2.对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性； 3. 白平衡校正：明场背景图像暗角消除，一键平场优化; 4.黑平衡校正：全黑背景图像降噪（用于拍摄荧光图片）; 5.在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位； 6.调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果； 7.对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像；可合成透射光和荧光图像,组合荧光在细胞上的定位图像; 8.输入硬件信息即可实现添加标尺功能，显示图像的放大比例关系； 9.测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理；
17 | 配套工作站 | 电脑工作站CPU：Intel 酷睿I5-12500或以上 内存：DDR4 16G或以上 硬盘：256GB（固态）+1TB或以上 显示屏：分辨率为 1920 x 1200 pixel 的 24 英寸液晶显示屏或以上； 操作系统：正版 Windows 10, 64 位专业版
配置清单
1 | 显微镜主机 | 1套
2 | 10X目镜 | 2个
3 | 4X平场消色差相差物镜 | 1个
4 | 10x平场消色差相差物镜 | 1个
5 | 20x平场消色差相差物镜 | 1个
6 | 40x平场消色差相差物镜 | 1个
7 | 聚光镜 NA≥0.4 | 1个
8 | 相差环插件 | 1个
9 | 相差环Ph1 | 1个
10 | 相差环Ph2 | 1个
11 | 荧光挡板 | 1个
12 | 中文使用说明书 | 1个
13 | XY轴调节装置 | 1套
14 | 样品夹（需适配36/54/65/88mm培养皿、95mm培养皿、玻片样培养皿、多孔板） | 1套
15 | LED荧光系统 | 1套
16 | C接口 | 1套
17 | 显微数码相机 | 1个
18 | 配套工作站 | 1套
商务要求
1 | 保修期 | 5年
2 | 交货期 | 45天
18-倒置光学显微镜
1 | 光学系统 | 无限远光学系统，≤45mm国际标准物镜齐焦距离；
2 | 调焦装置 | 带扭矩调节装置,调焦行程≥15mm；
3 | 明场照明装置 | 明场照明装置：内置透射光科勒照明器， LED长寿命冷光源；带人机学电源开关；
4 | 载物台 | 载物台：高抗磨损性圆角、无槽设计台面；面积≥200X239mm；带控制手柄，行程≥108X72mm；
5 | 观察筒 | 三目镜筒，视场数≥20mm，倾角45度；
6 | 观察筒 | 高眼点设计，目镜筒360度自由旋转，实现35mm观察高度调节；
7 | 观察筒 | 瞳距48-75mm可调；
8 | 目镜 | 10倍目镜，视场数≥20mm；
9 | 目镜 | 两个目镜均具有屈光度校正功能 ；
10 | 物镜 | 配备针对倒置显微镜应用优化的相差物镜 平场消色差相差物镜 4×； 平场消色差相差物镜 10×； 长工作距离平场消色差相差物镜 20×； 长工作距离平场消色差相差物镜 40×；
11 | 物镜转盘 | 物镜转盘≥4孔位，一体化设计，增强光路稳定；
12 | 聚光镜 | 长工作距离聚光镜：NA≥0.4，工作距离≥55mm；
13 | 荧光系统 | LED荧光光源：即开即用，使用寿命≥20000小时；
14 | 荧光滤块 | 单色高透光绿色荧光块： EX： 470/30nm BS：495nm EM：510/40nm 适用于eGFP；
15 | 相机部分 | 单色相机部分 1. 传 感 器：日本原装 Sony高清大靶面芯片，芯片尺寸≥1/1.8英寸， 2.黑白相机，有效分辨率≥2448X2048；（物理相素≥500万），像元尺寸≥2.74X2.74μm 3.视频模式：2448X2048(≥63帧/秒） 4传输方式：高速USB11.0传输 5.光谱响应：光谱响应可升级至波长范围≥380-1000nm,涵盖CY5,CY7等
16 | 配套工作站 | 电脑工作站CPU：Intel 酷睿I5-12500或以上 内存：DDR4 16G或以上 硬盘：256GB（固态）+1TB或以上 显示屏：分辨率为 1920 x 1200 pixel 的 24 英寸液晶显示屏或以上； 操作系统：正版 Windows 10, 64 位专业版
配置清单
1 | 显微镜主机 | 1套
2 | 10X目镜 | 2个
3 | 4X平场消色差相差物镜 | 1个
4 | 10x平场消色差相差物镜 | 1个
5 | 20x平场消色差相差物镜 | 1个
6 | 40x平场消色差相差物镜 | 1个
7 | 聚光镜 NA≥0.4 | 1个
8 | 相差环插件 | 1个
9 | 相差环Ph1 | 1个
10 | 相差环Ph2 | 1个
11 | 荧光挡板 | 1个
12 | 中文使用说明书 | 1个
13 | XY轴调节装置 | 1套
14 | 样品夹（需适配36/54/65/88mm培养皿、95mm培养皿、玻片样培养皿、多孔板） | 1套
15 | C接口 | 1套
16 | 显微数码相机 | 1个
17 | LED单色荧光系统 | 1个
18 | 配套工作站 | 1套
商务要求
1 | 保修期 | 5年
2 | 交货期 | 45天
19-正置显微镜
1 | 光学系统 | 光学系统：无限远色差反差双重校正光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离，所有光学部件（包括物镜，目镜，透镜，棱镜）均具有抗反射和抗真菌涂层。 可实现观察方法：明场、简易偏光、微分干涉。
2 | 调焦行程 | 同轴粗微调焦机构，调焦范围≥24mm，粗调一圈≥4mm，微调一圈≤0.4mm及最小4μm的刻度，内置免调节防下滑机构，不采用易损的外部松紧调节环
3 | 明场照明装置 | 明场照明装置： 主动光强管理系统，可适用于所有物镜，用于自动调节和记忆光强对应物镜和滤块的光强。 内置透射光科勒照明器，高亮度高显色性编码LED长寿命光源，显色指数＞95，功率10W，大于60000小时使用寿命。
4 | 载物台 | 载物台：载物台无暴露齿条，耐磨阳极氧化表面，手柄松紧度可调，具有≥15mm的延伸长度，以确保符合人体工程学的工作位置，减轻疲劳；用于单手操作的双玻片样品夹，减少用户频繁更换玻片，方便用户对比不同的玻片。
5 | 目镜筒 | 超宽视野三目镜筒，视场数≥23mm，倾角30度。目镜筒360度自由旋转，上下自由翻转，实现40mm观察高度调节，瞳距48-75mm可调；
6 | 目镜 | 10倍超宽视野目镜，高眼点设计，视场数≥23mm，双目屈光度可调。
7 | 物镜转盘 | 6位物镜转换器，不同倍数物镜可分别定义光强，切换时自动匹配亮度。
8 | 物镜 | 针对正置显微镜应用优化的高分辨率、高透过率物镜 平场消色差物镜2.5x，NA≥0.07 平场消色差物镜5x，NA≥0.15 平场消色差物镜10x，NA≥0.25 平场消色差物镜20x，NA≥0.45 平场消色差物镜40x，NA≥0.65 平场消色差油镜100x，NA≥1.25
9 | 聚光镜 | 聚光镜：聚光镜：多功能消色差消球差聚光镜NA≥0.9，支持明场，偏光等观察方式。
10 | 节能设计 | 集成具有节能和延长照明寿命的Eco模式，当显微镜在空闲15分钟后会自动进入待机状态，单击任何按钮，显微镜系统立即重新启动，用户可以启用或禁用Eco模式。
11 | 特殊设计 | 机身集成两个快速拍摄图像按钮，靠近两侧调焦旋钮，可快速拍摄图像或视频。
12 | 相机像素 | 高级彩色cmos相机，像素：≥830万像素，≥3840(H) × 2160(V)，Ultra HD (4K)
13 | 相机曝光方式 | 测光方式：自动，手动，多点三种方式
14 | 相机采集速度 | 图像采集速度：通过HDMI传输，在4K分辨率下，即3840×2160，速度≥30幅/秒
15 | 相机图像接口 | 图像传输接口：HDMI、USB 3.0 Type C和Ethernet（RJ45）
16 | 白平衡方式 | 白平衡：自动，手动，点触式等多种方式
17 | 像元大小 | 像素大小：≥1.85μm × 1.85μm
18 | 曝光时间 | 曝光时间范围：≥0.06ms - 1s
19 | 图文系统 | 支持第三方图文报告系统操控，测量，处理
20 | 图像处理 | 预览图像增强功能，如自动锐化，自动降噪，自动白平衡和HDR功能等
21 | 软件部分 | 软件部分 显微图像控制及分析软件 除用于图像控制外，可用于系统以外的任意计算机，以便于浏览、输出共图像。同时附带以下功能： 软件自带暗室适应功能； 2维图像格式转化； 图像位深转化（8/12/16）； 对比度调整及保存功能； 标尺、长度、面积报告； 对比度调整及保存功能； 不同通道的叠加、伪彩定义、输出功能； 图像的数学运算功能：包括加、减、乘、除、比率（ratio）、移位、滤镜 2.5D灰度地形图显示； 多种图像处理算法：平滑、中值滤波、边界锐化等； AVI视频拍摄功能；
22 | 配套工作站 | 电脑工作站CPU：Intel 酷睿I5-12500或以上 内存：DDR4 16G或以上 硬盘：256GB（固态）+1TB或以上 显示屏：分辨率为 1920 x 1200 pixel 的 24 英寸液晶显示屏或以上； 操作系统：正版 Windows 10, 64 位专业版
配置清单
1 | 显微镜主机 | 1套
2 | 三目观察筒 30/23 100:100 | 1个
3 | 目镜 10x/23 | 1套
4 | 可移动调节的起偏器 | 1个
5 | 机械载物台 | 1个
6 | 双片样本夹 | 1个
7 | 可分离载物台承载器 | 1个
8 | 中灰滤光片套 | 1个
9 | 聚光镜支架 双侧垂直调节 | 1个
10 | 聚光镜 | 1个
11 | 平场消色差物镜 2.5 倍 | 1个
12 | 平场消色差物镜 5 倍 | 1个
13 | 平场消色差物镜 10 倍 | 1个
14 | 平场消色差物镜 20 倍 | 1个
15 | 平场消色差物镜 40倍 | 1个
16 | 平场消色差物镜 100倍 | 1个
17 | 1.8 米 CCC 电源线 | 1个
18 | U 盘 (中文操作说明书 | 1个
19 | 整机木箱包材 | 1个
20 | 显微数码相机 | 1套
21 | 电脑工作站 | 1套
22 | 360°可调检偏器 | 1个
23 | 分析滑块中间板 | 1个
商务要求
1 | 保修期 | 5年
2 | 交货期 | 45天
20-倒置显微镜
1 | 功能 | 1、具备明场、高级调制反差功能，可适配显微操作系统；
2 | 光源 | 2、透射光照明：高亮度白光LED照明器（环保照明），内置复眼透镜；
3 | 镜筒 | 3、双目镜筒：俯角：35度；
4 | 调焦 | 4、调焦:通过物镜转向上/下移动，行程（手动）：向上≥8毫米，向下≥3毫米,粗行程：每转≤5.0毫米，精细行程：每转≤0.1毫米，粗调运动扭矩可调，安装重新聚焦机构;
5 | 聚光器 | 5、聚光器: 聚光器转盘，最多安装 7 个组件，数值孔径0.4，工作距离44mm；
6 | 成像模式 | 6、高级调制反差成像模块：用于显微操作浮雕立体感成像；
7 | 载物台 | 7、可拆卸式移动载物台：矩形机械载物台行程: ≥114(X)×73(Y)mm,XY 行程限值可调；
8 | 物镜性能 | 8.1、平场消色差4X（数值孔0.10，工作距离30mm）；
9 | 物镜性能 | 8.2、高级调制反差消色差10X（数值孔径0.25，工作距离6.2mm）；
10 | 物镜性能 | 8.3、长工作距离高级调制反差消色差20X（数值孔径0.40，工作距离3.1mm）；
11 | 物镜性能 | 8.4、长工作距离高级调制反差消色差40X（数值孔径0.55，工作距离2.7-1.7mm）；
12 | 照相端口 | 9、照相端口：分光比例：观察/照相=100/0、20/80；
配置清单
1 | 显微镜主机 | 1
2 | 移动载物台 | 1
3 | 聚光镜 | 1
4 | 目镜 | 1
5 | 4x高级调制反差物镜 | 1
6 | 10x高级调制反差物镜 | 1
7 | 20x高级调制反差物镜 | 1
8 | 40x高级调制反差物镜 | 1
9 | 相机接口 | 1
10 | 显微镜彩色相机 | 1
11 | 电脑及显示器 | 1
商务要求
1 | 保修期 | 5年
2 | 交货期 | 90天

## 5-后续采购情况
序号 | 供应商名称 | 产地 | 品牌 | 型号 | 保修年限 | 交货时间 | 出保后每年维保价格 | 专机专用耗材
1 | [6 empty] | 填写下表1-1
表1-1保修期后的保修费用
序号 | 供应商名称 | 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注
1 |  | 第1年
第2年
第3年
备注：1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
品牌型号 | 序号 | 可选配置、易损件 | 数量/单位 | 报价（元）
1
2
3
4
5
6