## 1-产品信息收集
序号 | 供应商名称 | 产地 | 厂家 | 品牌 | 型号 | 注册证号 | 单价（万元） | 总价（万元） | 保修期 | 供应商联系方式
1

## 2-产品价格信息
序号 | 供应商名称 | 主要代理品牌 | 报价
（万元）
1

## 3-供应商履约能力、售后服务能力
序号 | 供应商名称 | 联系人及联系方式 | 制造商名称 | 制造商规模 | 产地 | 品牌 | 型号 | 报价（万元） | 营业执照及统一社会信用代码（有/无） | 医疗器械经营许可证（有/无） | 制造商授权书（有/无） | 供应商有无纠纷（有/无） | 医疗器械注册证号 | 注册证有效期 | 原厂售后服务承诺书（有/无）
1

## 4-响应参数
序号 | 技术指标 | 需求参数 | 供应商响应参数（请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足）
一、技术参数
1 | 基本功能 | 投标产品须具备普通X线放疗、三维适形放疗、静态/动态调强、图像引导调强放疗、容积旋转调强放疗等临床功能。提供该型号具备全部配置和功能。
2 | 加速管类型 | 驻波或行波
3 | 电子枪类型 | 数字化栅控电子枪
4 | 微波功率装置 | 磁控管
5 | X线能量 | 6MV
6 | 常规6MV X线的最大剂量率(等中心) | 常规6MV X线的最大剂量率≥600MU/min
7 | 高剂量率FFF模式下最大剂量率 | ≥1400MU/min
8 | 射野尺寸范围 | 射野尺寸范围≥28cmX38.5cm
9 | 剂量率线性度 | 剂量率线性度≤±1%
10 | X线对称性 | X线对称性≤2%
11 | X线能量平坦度 | X线能量平坦度≤6%
12 | 设备安全连锁系统: 具有安全联锁自动装置 | 设备安全连锁系统: 具有安全联锁自动装置
13 | 机架旋转角度 | 机架旋转角度:≥365°
14 | SAD距离 | SAD距离: 100±0.2cm
15 | 机械等中心精度 | 机械等中心精度≤0.9mm
16 | 等中心高度 | 等中心高度≤130cm
17 | 机架旋转速度 | 机架旋转速度≥1RPM
18 | 治疗空间:等中心到治疗头的净空间距离 | 治疗空间:等中心到治疗头的净空间距离≥49cm
19 | 运动治疗床:四维以上高精度治疗床，全碳纤维床面板，并可在控制室遥控 | 运动治疗床:四维以上高精度治疗床，全碳纤维床面板，并可在控制室遥控
20 | 负载能力 | 负载能力≥200公斤
21 | 垂直移动范围 | 垂直移动范围≥80cm
22 | 前后移动范围 | 前后移动范围≥100cm
23 | 左右移动范围 | 左右移动范围≥±25cm
24 | 治疗床摆位精度 | 治疗床摆位精度≤1mm
25 | 治疗床的等中心旋转 | ≥±95度
26 | 多叶准直器叶片数量 | 多叶准直器叶片数量≥120页或60对
27 | 叶片在等中心平面的最大投影宽度 | 叶片在等中心平面的最大投影宽度≤5mm
28 | 等中心处叶片最大移动速度 | 等中心处叶片最大移动速度≥5cm/s
29 | MLC最大射野 | 40cmX40cm
30 | 叶片透射率 | 叶片透射率（不含独立准直器）≤1％
31 | 电子射野影像系统成像方式 | 电子射野影像系统成像方式: 采用“非晶态硅”的平板型检测器
32 | 整体探测器 | 整体探测器: 动态整体板，非拼接平板
33 | 有效图像感应面积 | 有效图像感应面积≥41×41cm
34 | 空间分辨 | 空间分辨率≥1024×1024像素
35 | 像素灰度分辨率 | 像素灰度分辨率≥16bit/pixel
36 | EPID图像采集最高速度 | EPID图像采集最高速度≥20帧/秒
37 | EPID质控 | EPID质控: MLC到位精度检测、束流输出稳定性检测、机械等中心检测、机架机械性能验证、治疗床精度验证
38 | 影像引导系统 | 影像引导系统：KV级CBCT或螺旋CT光子线成像系统集成于加速器上
39 | 影像重建视野（FOV） | 影像重建视野（FOV）：≥49cm
40 | 具备二维影像引导模式 | 具备二维影像引导模式
41 | 具备三维影像引导模式 | 具备三维影像引导模式
42 | 治疗模式：VMAT动态调强放疗、IMRT静态调强放疗、3D-CRT三维适形放疗等 | 治疗模式：VMAT动态调强放疗、IMRT静态调强放疗、3D-CRT三维适形放疗等
43 | 放射治疗计划系统（TPS）工作站数量要求 | ①软、硬件保证最新版本，提供与加速器设备相同厂家的TPS和工作站。 ②放射治疗计划系统（TPS）工作站数量要求：物理师工作站：3台；医生勾画工作站：3 台； 服务器：1套
44 | 肿瘤放疗信息管理系统要求 | 提供加速器、治疗计划系统、图像引导系统等所有设备必须开放接口，配合科室现有的肿瘤信息管理系统的工程师完成设备对接
45 | 直线加速器网络服务器，满足加速器正常运转的网络服务器一套，存储空间20T以上，正版最新版本操作系统。 | 直线加速器网络服务器，满足加速器正常运转的网络服务器一套，存储空间20T以上，正版最新版本操作系统。
二、配置清单
1 | 医用直线加速器主机 | 1套（（含内置多叶光栅MLC系统、电子射野验证系统、kV级CBCT或螺旋CT图像引导系统、高精度治疗床系统等））
2 | 物理师工作站 | 3套
3 | 医生工作站 | 3套
4 | 放疗计划系统服务器 | 1套
5 | 肿瘤放疗信息管理系统的网络对接服务 | 1套
商务条款
保修期 交货期 |  | ≥1年 ≤60天
1. 保修期内免费维修维护，免费更换零配件，不产生任何额外费用（含人工费）。软件终身免费升级。
2. 乙方需根据甲方需求提供厂家培训资料、技术手册(使用、维修、保养资料)、全套设备结构线路图、维修软件和维修密钥等材料和信息。
3. 乙方需提供由厂家出具（加盖厂家公章）的保修证明。
4. 该项目是/否包含有限寿命损耗件，此类损耗件保修期内付费/免费更换。
5. 系统应用的软件均为正版，且需提供正版软件授权或软件著作书等相关证明文件。
6. 提供现场培训，以及医师、物理师、技师各2名在厂家培训基地进行培训。提供1名设备科工程师在厂家培训基地进行培训。
7.供应商和生产厂家均有辐射安全许可证。
8.本项目属于交钥匙工程，本项目属于交钥匙工程，中标供应商和厂家需要配合完成场地布置基本条件配备：1.厂家提供设备基础及电缆沟施工尺寸等配合施工图纸，具体由代建方负责实施。2.厂家负责电缆沟内电缆施工及上方活动盖板收口。3.厂家负责提供机房专用配电柜后端的电缆、控制柜等材料设备施工安装，设备的弱电接驳。4.厂家负责提供设备安装相关固定件及安装。5.厂家负责提供设备操作台等基本配置及安装。

## 5-后续采购情况
序号 | 供应商名称 | 产地 | 品牌 | 型号 | 保修年限 | 交货时间 | 出保后每年维保价格 | 专机专用耗材
1 | [6 empty] | 填写下表1-1
表1-1保修期后的保修费用
序号 | 供应商名称 | 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注
1 |  | 第1年
第2年
第3年
备注：1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
品牌型号 | 序号 | 可选配置、易损件 | 数量/单位 | 报价（元）
1
2
3
4
5
6