## 高频手术系统
序号 | 需求参数 | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 （满足/不满足）
一、技术参数
1 | 系统采用模块化设计，包括内镜型高频电外科主机、氩气刀主机模块组成。
2 | 电外科主机
2.1 | 具有通用插座接口，支持广泛器械连接。
2.2 | 主机最大输出功率≧400W，电切最大功率≧400W，电凝最大功率≧200W。
2.3 | 支持无线通信，WLAN功能，方便程序导入/导出。
2.4 | 多处理器技术，支持≧2500万次/秒数据处理。
2.5 | 具有≧10.4英寸彩色触摸屏操作，中文操作界面。
2.6 | 具有功率峰值补偿系统:在切割初始采样阻抗，为此阶段及切割全过程提供额外功率支持。
2.7 | 具有多种智能电切/电凝模式，电切/电凝模式≧19种。
2.8 | 电切：有自动电切、高能电切、无血电切、内镜电切、双级电切等功能,并有≧100档的效果精细调节。
2.9 | 电凝：有柔和电凝、强力电凝、喷射电凝、快速电凝、精细分离和双极电凝等功能，并有≧100档的效果精细调节。
2.1 | 支持快速启动柔和电凝模式，初始接触组织时即提供短促脉冲能量加速电凝。
2.11 | 具有智能内镜切割（ENDOCUT IQ）功能，其中Q模式专用于纤支镜下息肉圈套摘除，I模式专用纤支镜下气道狭窄切开。
2.12 | 内镜电切模式的切割过程具有预凝输出保证初始顺利切开，切凝交替输出减少出血风险，可分别通过效果、切割宽度、切割间隔时间进行精细调节，效果调节参数≧4档，切割宽度参数≧4档，切割时间间隔参数≧10档。
2.13 | 具有程序存储功能，每个程序下可设≧6个子程序，并具有脚踏进行子程序切换功能，最多设置程序数≧1500个。
2.14 | 具备中性电极安全系统。
二、配置清单 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 （满足/不满足）
序号 | 产品名称
1 | 电外科主机 2台
2 | 双脚踏开关 2个
3 | 中性电极 10片
4 | 负极板连线 2根
5 | 电刀斜台车 2个
6 | 仪器筐 2个
7 | 固定件 2套
8 | 单极连接电缆 2根
9 | 内窥镜转运车 4台
三、增值服务
1 | 请供应商写出贵司除以上服务内容外的其余增值服务（可一个或多个）