**广州医科大学附属番禺中心医院全自动腹膜透析机及耗材采购项目市场调查公告**

广州医科大学附属番禺中心医院拟采购一台全自动腹膜透析机，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

**一、设备需求清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称（项目名称） | 数量 | 应用方向 |
| 1 | 全自动腹膜透析机 | 1台 | 肾内科 |

1. **技术参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **设备名称** | **参数需求** | **配置清单** |
| 全自动腹膜透析机 | 1. 中文操作系统。 2. 要求有自动动力装置。 3. 有远程监控系统。 4. 要求耗材成本低。 5. 按照广东省家庭腹膜透析治疗医保包干政策、广州市居家腹膜透析治疗示范体系建设项目组指引，提供周边居民服务方案简明报价。 | 标准配置 |

**三、报名资料要求：**

**（一）调查材料需求**

**1.设备报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **厂家/**  **品牌** | **型号** | **单价**  **（万元）** | **数量** | **金额**  **（万元）** | **医疗器械注册证号** | **生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）** | **保修期** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**★设备使用年限多少年；**

**★联系人、联系电话、联系邮箱；**

**如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。**

1. 耗材报价、设备主要选配件及报价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材产品名称 | 耗材规格型号 | 品牌 | 单价 | 注册证号 | 医保码 | 是否一次性使用耗材 | 是否耗材通用 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**★提供单病人耗材使用全成本测算情况。**

3. 提供周边居民服务方案简明报价

4. 单台设备详细配置清单

5. 设备技术参数及技术特点

6. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

7. 公司资质证明材料

**★**8. 中小企业声明函（货物）

9. 同型号设备用户名单（附引进日期）

10. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书

11. 设备彩页、产品介绍

★12. 《用户需求书》响应细化表（要求对已有需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容，并且完善细化技术要求和补充可提供的商务服务）

**（二）医院联系方式**

番禺中心医院设备科，黄工，020-34858223

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿童发热门诊大楼三楼设备科

**（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：**根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（四）报名材料提交时间：2025年10月15日—2025年10月22日18:00，后续等通知邀请现场会议。

1.纸质材料准备：纸质材料一式四份（一正三副），先寄一份正本纸质材料到医院地点。

2.电子材料准备：扫描一份报价单、配置清单即可，以PDF格式发送邮箱：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称+供应商。

3.后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带几份纸质材料。

附件：广州医科大学附属番禺中心医院全自动腹膜透析机及耗材采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院

2025年10月15日