南方医科大学南方医院

需求调研报名资料

| 项目名称 | 南方医科大学南方医院纯水系统采购项目 |
| --- | --- |
| 设备名称： |  |
| 品牌型号： |  |
| 厂家名称： |  |
| 供应商名称： |  |
| 联系人 ： |  |
| 联系方式： |  |
| 邮箱： |  |

- 声 明

- 本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

- 本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整。

- 本项目严禁各供应商进行恶意串通、恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将上报采购人。

- 供应商需为本次调研提交的所有资料真实性负责。

- 供应商提供的所有调研材料，均需加盖公章。

- 若项目存在多个包组可选择一个或多个包组进行响应。

- 一、报价单

| 序号 | 产品名称 |  |  | 品牌 |  |  | 规格型号 |  |  | 产地 |  | 数量 |  | 单价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名总价金额：￥ 万元； 大写： 万元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 |  |  | 型号规格 |  |  | 产地 | 数量 |  |  |  | 单位 | 总价（元） |
| 质保年限 |  |  |  |  | 质保内容（如质保期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、升级更新、人工费用等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否中小企业 |  |  |  |  |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商联系人 |  |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商是否中小企业 |  |  |  |  |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商联系人 |  |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。

2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

- 二、后续采购情况

可选配置、易损件

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

三、资质审查

- （一）制造商

- 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

- 2、医疗器械生产许可证或生产备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 3、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 4、中小企业声明函（中小企业提供，模板见附件1）

注：请提供三种产品的相关信息

- （二）供应商

- 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

- 2、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 3、中小企业声明函（中小企业提供，模板见附件1）

- 4、制造商授权代理资料

- 5、法人证明及法人身份证复印件

- 6、法人授权函及被授权人身份证复印件（模板见附件2）

- （三）产品

- 1、报名型号的医疗器械注册证（非医疗器械产品需提供相关说明）

- 2、正版软件授权或计算机软件著作权证明等文件（设备自带信息系统的需提供）

注：请提供三种产品的相关信息

- （四）本项目涉及的相关证件汇总

相关证件汇总表

| 序号 | 证书名称 | 证书有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

- 参数要求响应情况

- （一）智能化中央纯水机

| 序号 | 参数指标 | 参数要求 | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |  |  |
| 1.1 | 产水水质 | 水质符合GB/T6682-2008 二级水，ASTM D1193 type二级，ISO3696 二级水，满足临床和实验室标准协会(CLS1)的临床实验室试剂级水(CLRW)标准； |  |  |
| 1.2 | 电阻率 | 电阻率：产水电率>15M-cm@25℃ |  |  |
| 1.3 | 总有机碳、微生物 | 总有机碳<30ppb；微生物:<5cfu/ml |  |  |
| 1.4 | 产水水量 | 产水水量：中央主机产水量:不小于300升/小时 |  |  |
| 1.5 | 配备无菌纯水箱 | 配备无菌纯水箱：≥350升 |  |  |
| 1.6 | 纯水管网的定期自动消毒清洗 | 纯水管网的定期自动消毒清洗，保证大楼纯水管道长年安全，无微生物污染 |  |  |
| 1.7 | 管网分配流速 | 管网分配流速: ≥每小时1800升 |  |  |
| 1.8 | 将高纯水分配到各个楼层的实验台用水点 | 中央纯水通过专用纯水管网将高纯水分配到各个楼层的各个实验室的实验台用水点 |  |  |
| 1.9 | 主机可同时显示主机本身和管路的工作状态 | 主机可同时显示主机本身和管路的工作状态 |  |  |
| 1.10 |  | 主机的阅读面板需显示出纯水管网流速、管网压力，以及管网水质水温 |  |  |
| 1.11 |  | 需显示水箱储水容量、工作时间和日期等参数 |  |  |
| 1.12 | 主机配有RS485高速数据端口 | 主机配有RS485高速数据端口，可连接远程操作设备，连接距离可达到1公里距离。 |  |  |
| 1.13 | 主机配有RS232接口 | 主机配有RS232接口可以和电脑联机，实施主机和楼宇管网数据记录追踪。 |  |  |
| 1.14 | 主机配有BMS端大楼管理系统有效管理。 | 主机配有BMS端大楼管理系统，完备的控制、监测及自动报警功能。做到漏水、水压、水温、水箱、流速、出入口水质的信号反馈，从而保证了对整个系统工作的有效管理。 |  |  |
| 1.15 | 主机操作配备安全权限管理 | 主机操作配备GLP管理概念的安全权限电子触摸密匙，四级以上密码控制系统，防止未经授权的操作 |  |  |
| 1.16 | 主机及纯水管网的消毒控制功能 | 主机及纯水管网的消毒控制功能：主机的大屏液晶操作面板可方便进行主机内部及管网的自动消毒清洗的操作，主机必须能自动地进行主机内置水箱以及所有纯水管网的整体消毒。 |  |  |
| 1.17 | 主机具有安全保护功能 | 主机具有电压安全保护、微型断路器保护、泵热超载保护；具有出水水质及水温报警、所有过滤单元的耗材更换提醒；具有主机内部水箱管路以及循环管网的泄漏报警。 |  |  |
| 1.18 | 主机具有自动管理功能 | 主机具有方便用户操作的系统故障识别系统和安全报警系统；系统实现联动，局部出现问题，系统自动停机；停电自动复位；开机自检、缺水保护报警、高低压自动停机保护并处理。 |  |  |
| 1.19 | 水处理工艺流程要求 | 水处理工艺流程： 自来水--原水增压泵—颗粒过滤器--活性炭过滤器--软化过滤器--保安过滤器--高压泵--反渗透（RO）装置--EDI电渗析模块—纯水箱--供水循环泵（变频控制）--紫外杀菌灯--SDI纯化模块--0.2um在线除菌过滤器—循环供水管—实验室用水点--循环回水管--持压阀--返回纯水箱。（集成于一体化水箱内） |  |  |
| 1.20 | 设备质量认证 | 设备生产已通过质量管理体系认证 |  |  |
| 二 | 配置要求 |  |  |  |
| 1. | 配置清单（单台） |  |  |  |
| 1.1 | 中央纯水主机 | 中央纯水主机（制水量不小于300升/小时/台），包含容量≥350升无菌纯水箱 |  |  |
| 1.2 | 超洁净Cleanpvc超纯管材的纯水管网（包工料） | 超洁净Cleanpvc超纯管材的纯水管网（包工料） |  |  |
| 1.3 | 纯水管网消毒液以及检测盒 | 纯水管网消毒液以及检测盒 |  |  |
| 1.4 | 自来水预处理器 | 自来水预处理器，包含原水泵，多介质过滤器，活性炭过滤器，软化过滤器 |  |  |
| 2. | 建议保修期 |  |  |  |
| 2.1 | 建议保修期：2 年 | 保修期：≥2年 |  |  |

- （二）超纯水系统

| 序号 | 参数指标 | 参数要求 | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |  |  |
| 1.1 | 超纯水水质 | 超纯水水质符合并优ASTM1193 Type I，ISO3696 Type I一级超纯水 |  |  |
| 1.2 | 超纯水电阻率 | 超纯水电阻率: 18.2MΩ-cm@25℃ |  |  |
| 1.3 | 总有机碳TOC | 总有机碳TOC: ＜5ppb（实时显示TOC数值） |  |  |
| 1.4 | 热源 | 热源：＜0.001EU/ml |  |  |
| 1.5 | DNase | DNase <0.005pg/ml |  |  |
| 1.6 | RNase | RNase <0.001 pg/ml |  |  |
| 1.7 | 细菌 | 细菌: <0.01CFU/ml， |  |  |
| 1.8 | 颗粒 | 颗粒:0.2 微米过滤 |  |  |
| 1.9 | 超纯水产水速度 | 超纯水产水速度：2L/min流速逐滴可调，移液器式按钮放水，带记忆功能 |  |  |
| 1.10 | TOC实时监测功能 | 实时在线全部出水TOC 监测 |  |  |
| 1.11 | 超纯水应符合GLP管理要求 | 超纯水应符合GLP管理要求：要确保使用过程中能够清晰无误的读取数据，主机带有智能读取芯片功能，可自动识别各种纯化柱信息 |  |  |
| 1.12 | 智能USB端口 | 智能USB端口，能大量及永久存储水质信息，具备超纯水数据追踪系统 |  |  |
| 1.13 | 水质实时检测监控 | 现制现用，－取水时需实时查看水质（各阶段电阻率或电导率、温度以及TOC数值） |  |  |
| 1.14 | 痕迹量分析型超纯水系统 | 要保障水质的常年稳定高质，实时监控各阶段的水质参数（电阻率或电导率以及TOC数值）及水量，最大程度方便实验员操作。 |  |  |
| 1.15 | 预纯-超纯精纯化柱，带电脑芯片 | 痕迹量分析型超纯水系统 (内置实时TOC检测仪，185/254nm UV全波长高效紫外灯)配有360旋转取水臂，高度可调 |  |  |
| 1.16 | 除菌滤器 | 预纯-超纯精纯化柱，带电脑芯片 |  |  |
| 1.17 | 智能USB端口 | 0.2um POU Filter除菌滤器 |  |  |
| 二 | 配置要求 |  |  |  |
| 1. | 建议保修期 |  |  |  |
| 2.1 | 建议保修期：2 年 | 保修期：≥2年 |  |  |

- （三）多功能纯水超纯水系统

| 序号 | 参数指标 | 参数要求 | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |  |  |
| 1.1 | 产水水质 | 产水水质：电阻率: 18.2MΩ-cm@25℃； 总有机碳TOC: ＜5ppb 热源：＜0.001EU/ml； DNase <0.005pg/ml，RNase <0.001 pg/ml 细菌: <0.01CFU/ml，颗粒:0.2 微米过滤 |  |  |
| 1.2 | 产水速度 | 产水速度：需同时制备纯水和超纯水，高纯水产水速度不小于20 L/小时，超纯水不小于1.5L/min |  |  |
| 1.3 | 纯水箱：不小于60升纯水箱，精准显示水箱中实际纯水体积，配有复合型水箱呼吸器 | 纯水箱：不小于60升重力液位传感纯水箱，LED数字屏精准水量显示水箱中实际纯水的体积，而不是百分比。配有先进的复合型水箱呼吸器可防止空气中的细菌、微粒、挥发性有机物和CO2进入水箱。采用节省空间设计，可与水纯化系统合二为一形成完整紧凑的系统。 |  |  |
| 1.4 | 完全循环系统设计。 | 完全循环系统设计：包括双波长185/254nm紫外灯UV灯、纯化柱、纯水箱和取水器在内的全循环设计，循环到终端取水点，保证任何时刻向取水点提供源源不断的最高品质水纯度。 |  |  |
| 1.5 | 数据通讯及GLP管理要求 | 数据通讯有符合GLP要求的USB接口可与计算机或专用打印机相联记录水质资料；可通过USB方便地进行数据传输和记录，以及系统性能验证和软件更新；以太网端口连接可实现BMS管理。可以选配智能化纯水系统管理软件，实现数据传输和管理。 |  |  |
| 1.6 | 超大容量长寿命双效一体超纯柱，保证纯度并提高了处理能力。 | 超大容量长寿命双效一体超纯柱，超纯化柱中使用优化介质，保证纯度，并提高了给水中存在CO2时的处理能力。纯化柱产水能力不小于90000升 |  |  |
| 1.7 | 全微机控制，能够连续监测每步纯化的系统状态、系统报警等信息。 | 全微机控制，能够连续监测每步纯化的电导率或者电阻率。主机、水箱、取水器各模块都分别有显示屏。主机屏幕实时显示纯水水质、水箱水量（以升为单位显示）、温度、系统状态、系统报警等信息。 |  |  |
| 二 | 配置要求 |  |  |  |
| 1. | 配置清单 |  |  |  |
| 1.1 | 多功能纯水超纯水一体机系统，高纯水制水量不小于20升/小时；超纯水流速不小于1.5升/分钟；配有UV185/254nm双波长紫外灯，Puresure Cartridge高通量预纯超纯双效超纯化柱，带电子芯片 |  |  |  |
| 1.2 | 容积不小于60升LED 重力式无菌纯水箱（（LED显示水箱中实际纯水的体积；水箱容量100%利用；独特的重力式液位检测和控制）/ Reservoir 60 Litres |  |  |  |
| 1.3 | Pre-treatment自来水预处理器 |  |  |  |
| 2. | 建议保修期 |  |  |  |
| 2.1 | 建议保修期： | 保修期：≥2年 |  |  |
| 2.2 | 建议交货期 | 90 天 |  |  |

- 五、报名型号产品信息

- （一）产品主要参数及配置

- （二）与能满足参数要求的其它品牌型号的产品对比表

| 序号 | 报名设备参数 | 品牌型号1 | 品牌型号2 | 品牌型号3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 列明对比品牌的市场占比份额并说明数据来源 |  |  |  |  |
|  | 本设备市场占比 | 品牌型号1市场占比 | 品牌型号2市场占比 | 品牌型号3市场占比 |
| 注：在此说明上述市场占比数量来源（如行业研究报告、市场分析报告资料等，可提供相关截图或网站链接等） |  |  |  |  |

- （三）产品彩页

- （四）产品检测报告等相关证书

- 注：请三种产品的相关信息

- 六、售后服务方案

- （一）制造商产品售后服务方案承诺书（需加盖制造商鲜章）

注：售后服务方案至少明确以下内容

- 乙方提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

- 属于法定商检的产品，须进行商检，提供相关报关资料证明；属于计量器具（包含强检和非强检）的设备必须提供首次检定合格证书或校准证书；属于射线装置的，按院方要求协助办理放射诊疗和辐射安全许可相关各种手续；需要第三方验收的设备需提供有资质部门验收检测报告；需要与医院信息系统联网的，乙方必须无偿开放接口，并协助联网。上述各项费用均由乙方负责。

- 乙方提供的医疗设备自带信息系统的，须符合或达到国家信息安全等级保护三级及以上要求。信息系统必须在院方指定服务器上部署与运行,业务数据必须本地保存,并接受医院设备信息科安全监管与管理。乙方不得以在设备中留有任何可能导致甲方数据泄密的软件“后门”，不得以任何方式向第三方批露或提供给第三方使用。发生泄密事件,甲方有权追究乙方的经济和法律责任,但因甲方及其授权的任何工作人员自身过错导致其该项目发生泄密而产生损失的,乙方不承担任何法律责任。

- 乙方对操作人员和工程技术人员进行培训，提供培训资料，考核合格。

- 提供至少2年原厂免费保修期，保修期内三包原则（包修、包换、包退）。质保期内设备完好率不小于95%。

- 保修期间应包含按需更换的零配件，如有不含在维保范围内的消耗品需附清单及各项报价，不进行报价则视为免费更换使用。

- （二）保修期及期满后维修折扣承诺

注：保修期满后，供应商应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修报价明清单》中。保修期结束后可就优惠价进行谈判，但最终价格不得高于此次供应商承诺价格。

零配件、消耗品报价明清单

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

保修期后的保修费用

| 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第1年 |  |  |
| 第2年 |  |  |
| 第3年 |  |  |
| 备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或者以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如 3%等）。 |  |  |

- 七、同类项目业绩

同类项目业绩一览表

| 序号 | 签订合同日期 | 项目名称 | 客户名称 | 成交金额（元） | 成交品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

备注：本公司近三年同类型同型号设备项目的业绩，提供不少于五个即可：（省内三甲医院优先）

附件：提供同类设备项目的中标通知书或合同关键页或中标公告截图以及该合同验收情况的用户评价（备注：附件请按表格序号依次排列）。

- 八、其他特殊要求

- （一）提供设备生产厂家对报名产品的设计使用范围、期限等信息（如说明书、注册证、铭牌等）复印件或照片，并提供设备使用超出范围后使用可能存在潜在临床风险及法规问题，说明文件并加盖原厂及报名公司公章。

- （二）报名型号对新建科室机房场地尺寸、承重、职业防护、周围建筑物、用水、用电、用气等的特殊要求说明。（没有要求则写无）

- （三）报名型号对使用人员资质、行政许可的特殊要求说明。（没有要求则写无）

- （四）属于射线装置的，销售供应商还应提供《辐射安全许可证》。（不属于射线装置请说明）

- 九、供应商参与采购需求调查的声明函

南方医科大学南方医院：

我司清楚知悉并理解贵单位开展本次采购需求调查的目标主要是为了调查市场主体情况，了解行业市场竞争程度，为项目的成功实施提供更充分的参考和依据，以获得多样化的意见。我司清楚并明晰以下注意事项：

- 本次需求调查提供的项目需求仅供供应商参考，如果项目需求中存在有歧视性、排他性或限制性的内容，我司能够理解这并不属于采购人的本意。

- 我司知悉并清楚本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

（3）我司将根据采购人提供的项目需求，准确提炼采购人本次采购需要达到的功能和使用要求，并根据理解，客观真实提供自己的意见和建议。

（4）我司认为项目需求中有歧视性、排他性或者限制性的内容，将根据本次调查提供的表格模板要求，本着诚实信用原则，真实填写意见和建议。

（5）我司知悉本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整，并充分理解采购人在采购需求调查中可能会充分考虑供应商提供的意见和建议，以合理制定本项目的具体采购需求。同时，我司严格履行商业道德，不提供不实意见或建议，或者不以恶意方式和手段影响采购人采购活动正常开展。

（6）我司本次参与调研产品不存在任何侵权等法律纠纷或质疑投诉等情况。

供应商（加盖公章）：

日期：       年    月    日

- 十、调研意见、建议反馈表

采购需求调研问卷表

- 本项目“用户需求”是否具有倾向性？如有，该如何修改加以避免？ 2、本项目所处行业、产业的产业发展情况（包括产品的工作原理、历年的技术发展情况等） 3、本项目所处行业的市场供给情况（包括国产产品、进口产品的市场供给情况等） 4、供应商认为需要提交的建议（对于采购需求等方面的建议） 项目联系人签字： 供应商名称（加盖公章）： 日期： 年 月 日

- 附件1 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司属于       行业，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

公司名称（盖章）：

日期：       年    月     日

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、报名人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，报名人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料。

3、报名人为生产厂家的，由生产厂家出具声明函；报名人为代理商（经销商）的，同时出具生产厂家的声明函和代理商（经销商）的声明函。

- 附件2 法定代表人授权委托书

致：南方医科大学南方医院

本授权委托书声明：（法定代表人姓名）是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现授权（授权代表姓名，职务）作为我公司的全权代理人，就(项目名称)的采购需求调查活动，以我方的名义处理与之相关的一切事宜。

本授权书自法定代表人签字（盖个人名章）之日起生效，直至以上项目采购需求调查活动结束为止。

特此声明。

报名公司名称（加盖公章）：

法定地址：

报名公司法定代表人（签字或盖章）：

报名公司授权代表（签字或盖章）：

授权代表人联系方式（固定电话+手机号码）：

日期：        年    月    日

附：投标人授权代表身份证件扫描件或复印件

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件