## 1-产品信息收集
序号 | 供应商名称 | 产地 | 厂家 | 品牌 | 型号 | 注册证号 | 单价（万元） | 总价（万元） | 保修期 | 供应商联系方式
1

## 2-产品价格信息
序号 | 供应商名称 | 主要代理品牌 | 报价
（万元）
1

## 3-供应商履约能力、售后服务能力
序号 | 供应商名称 | 联系人及联系方式 | 制造商名称 | 制造商规模 | 产地 | 品牌 | 型号 | 报价（万元） | 营业执照及统一社会信用代码（有/无） | 医疗器械经营许可证（有/无） | 制造商授权书（有/无） | 供应商有无纠纷（有/无） | 医疗器械注册证号 | 注册证有效期 | 原厂售后服务承诺书（有/无）
1

## 4-响应参数
序号 | 技术指标 | 需求参数 | 供应商响应参数（请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足）
1 | 吊塔材料 | 主体材料要求为高强度铝合金，整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。
2 | 横梁长度 | 横梁臂长有多种长度可供选择。
3 | 气体端口 | 1.所有气体终端与吊塔为同一制造商。气体终端带有正向止回阀设计。各类气体插座需符合ISO标识标准，均为不同颜色和不同形状。保障接口5万次以上插拔，为了确保气体拔插的可靠性 2.所有负压气体终端和软管需1：1配置，不可配置双通或三通连接件，真正达到医院一用一备的使用需求（提供吊塔内部负压气口与软管连接的实物照片）
4 | 气体软管 | 1.医用软管符合EN ISO 5359标准，为PVC三层管设计，内层为食品级材料，中间层为聚酯线加强层，坚韧性强，符合医疗标准无异味，通过生物相容性测试。（提供第三方检验报告证明） 2.吊塔的医用气体管道系统（刹车除外）应能承受1MPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象。（提供第三方检验报告证明） 3.所有气管为原装进口医用气体管路 4.吊塔医用管道在内部压强为 320kPa，流量为 20 L/min 的情况下， 承受 40kg 重物时，流量减少不超过 10%。（提供第三方检验报告证明）
5 | 用电需求 | 吊塔插座接电为交流电220V并有单独接地线，每一插座需带等电位接地端子，接地线不得与吊塔接地共用。
6 | 安全要求 | 1.吊塔符合电磁兼容性EMC要求，在有多种精密医疗设备的环境下，吊塔正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值，且吊塔设备对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰能力。（提供使用说明书和第三方测试报告）。 2.吊塔轴承采用回转支撑轴承技术，适合重载和长期使用。淬火深度大于3mm，淬火深度越大，钢材的强度和硬度就越高，耐磨性就越好。（提供详细说明，以图片和实物证明）。具备符合人体工学的附件定位系统，吊塔附件可安装固定在定位系统的任意位置，且定位系统可带24V电压供附件运转。（提供相关证明文件）。吊塔具有抗UV性能，在ICU等使用紫外光消毒的环境下长期使用，吊塔不发黄、起泡，提供第三方测试报告。 3.吊塔的医护人员可接触部件符合生物相容性 ISO 10993 要求，通过皮肤刺激测试、通过细胞毒性测试、通过致敏测试。(提供第三方检验报告证明)。为保证患者安全，对于患者吸入气体时所用的所有气体通路都应满足ISO 18562医用气体软管颗粒物排放测试，避免颗粒物吸入肺部.(提供第三方测试报告)。可根据需要安装通讯接口、视频接口、网络接口等设备。
7 | 通讯接口 | 可根据需要安装通讯接口、视频接口、网络接口等设备。
8 | 电源气口要求 | 所有气电端口必须安装于气电箱上，禁止安装于横梁上
9 | 吊箱操作 | 滑车最大移动范围≥ 600mm，终端箱转动范围≥ 330°；（提供第三方检测报告）
10 | 安装要求 | 1.基础架平缓施加荷载至10000N.m的试验扭矩，持续10min，法兰盘水平偏角≤0.4°。（提供第三方检验报告证明） 2.吊塔关节轴承可在额定载荷下，运行次数≥10万次。（提供第三方检验报告证明） 3.提供第三方合作机构出具的垂直荷载值≥10KN，扭矩值≥9000N.m的吊塔预埋件安装方式及安全性的计算报告
11 | 感控要求 | 1．吊塔设备表面采用高含量聚酯树脂的抗菌喷粉涂层，能有效抑菌细菌滋生。抗菌率≥99.9%（提供表面涂层成分测试以及抗菌测试的第三方测试报告） 2.吊塔外壳在中性盐雾试验中，测试方法参照ISO9227:2017标准，外观评价参照ISO10289-1999，评价等级≥10。（提供第三方检验报告证明）
12 | 吊塔承重 | 吊塔承重≥350Kg，同时满足四倍承重。（提供第三方检验报告证明）
13 | 吊塔操作 | 吊塔在正常工作过程中噪声应≤ 35dB（A）
14 | 吊塔防护等级 | 吊塔的外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017中IP30的规定，同时吊塔的外壳防火等级至少为UL94-V0级（提供第三方检验报告证明）
15 | 横梁长度 | 横梁长度≥2800mm，根据现场具体条件定制
16 | 干区箱体 | 吊柱式箱体，长度≥800mm（可根据现场客户需求进行更改），为多边型设计，保证气、电分离的同时，要求强电和弱电分离。确保使用安全并不影响接口的同时使用
17 | 干区层板 | 配备操作平台二个,尺寸≥480*430mm，承重≥50KG，操作平台均配置侧边导轨。正反面无任何铆钉。
18 | 干区抽屉 | 配备一个抽屉
19 | 干区气体端口 | 配置同品牌4个气体终端（Vac╳2，O2╳1， Air╳2,）颜色以及形状不同，以避免误接。
20 | 干区电源端口 | 配置国标10A电源插座8个，国标16A电源插座1个。
21 | 干区弱电端口 | 配置2个RJ45网络终端，配置2个接地端子
22 | 干区附件 | 配置可以升级，附件可以按照用户要求灵活选配
23 | 湿区箱体 | 吊柱式箱体，长度≥800mm（可根据现场客户需求进行更改），为多边型设计，保证气、电分离的同时，要求强电和弱电分离。确保使用安全并不影响接口的同时使用。
24 | 湿区层板 | 配备操作平台二个,尺寸≥480*430mm，操作平台均配置侧边导轨，正反面无任何铆钉。
25 | 湿区抽屉 | 配备一个抽屉,
26 | 湿区气体端口 | 配置同品牌4个气体终端（Vac╳1，O2╳2， Air╳1,）颜色以及形状不同，以避免误接，气体终端为德标标准.
27 | 湿区电源端口 | 配置国标10A电源插座8个，国标16A电源插座1个，。
28 | 湿区弱电端口 | 配置2个RJ45网络终端，配置2个接地端子
29 | 湿区附件 | 配置网篮一个，输液支臂一套
配置清单
序号 | 配置名称 | 数量
1.1干区
1 | 滑车 | 1套
2 | 吊柱式气电箱 | 1个
3 | 设备托盘 | 2层
4 | 抽屉 | 1个
5 | 气体插座 | 空气2个，负压吸引1个，氧气2个
6 | 电源插座 | 10A 8个，16A 1个
7 | 网络接口 | 2个
8 | 等电位端子 | 2个
1.2湿区
1 | 滑车 | 1套
2 | 吊柱式气电箱 | 1个
3 | 设备托盘 | 2层
4 | 抽屉 | 1个
5 | 输液延长臂 | 1套
6 | 气体插座 | 空气1个，负压吸引2个，氧气1个
7 | 电源插座 | 10A 8个，16A 1个
8 | 网络接口 | 2个
9 | 等电位端子 | 2个
商务要求
1 | 建议保修期 | 3年
2 | 建议交货期 | 60天

## 5-后续采购情况
序号 | 供应商名称 | 产地 | 品牌 | 型号 | 保修年限 | 交货时间 | 出保后每年维保价格 | 专机专用耗材
1 | [6 empty] | 填写下表1-1
表1-1保修期后的保修费用
序号 | 供应商名称 | 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注
1 |  | 第1年
第2年
第3年
备注：1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
品牌型号 | 序号 | 可选配置、易损件 | 数量/单位 | 报价（元）
1
2
3
4
5
6