## 1-产品信息收集
序号 | 供应商名称 | 产地 | 厂家 | 品牌 | 型号 | 注册证号 | 单价（万元） | 总价（万元） | 保修期 | 供应商联系方式
1

## 2-产品价格信息
序号 | 供应商名称 | 主要代理品牌 | 报价
（万元）
1

## 3-供应商履约能力、售后服务能力
序号 | 供应商名称 | 联系人及联系方式 | 制造商名称 | 制造商规模 | 产地 | 品牌 | 型号 | 报价（万元） | 营业执照及统一社会信用代码（有/无） | 医疗器械经营许可证（有/无） | 制造商授权书（有/无） | 供应商有无纠纷（有/无） | 医疗器械注册证号 | 注册证有效期 | 原厂售后服务承诺书（有/无）
1

## 4-响应参数
序号 | 技术指标 | 需求参数 | 供应商响应参数（请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足）
1 | 整体要求 | 系统可用于同步监测12只大小鼠的氧气消耗量，二氧化碳，呼吸商，能量消耗，进食量，饮水量，进食控制、跑轮运动及行为，环境控制等指标。完全模块化设计，可互换使用、灵活组合，具备扩展监测功能，可根据需要后期进行扩展升级，具备升级成至少32通道及以上的能力。
2 | 大小鼠代谢笼
2.1 | 代谢笼笼型 | 笼舍采用与常规小鼠饲养笼完全一致的设计，笼内活动区域面积符合实验动物使用和管理委员会(IACUC)要求
2.2 | 气体混匀方式 | 笼内设有气体混匀装置，使得笼内气体得到充分混匀，保证最小的气体残留，真实反映实验动物呼吸能量代谢的真实情况
2.3 | 线路连接 | 操作便携，线路连接采用快速接口方式，非螺丝或其他辅助固定装置设计；
3 | 能量代谢监测
3.1 | 监测原理 | 通过质量流量控制（MFC）技术，所有气体交换数据均自动归一化至标准温度和压力（STP：0°C, 760 mmHg）条件，消除环境温度与气压波动对测量结果的影响。精确获得实验动物能量消耗和呼吸商。
3.2 | 氧气监测 | 配置高速的氧气检测器，检测器精度： 氧气测量精度：≦0.001% 氧气测量分辨率：≦0.0001% 氧气检测时间：≤15秒/次/笼
3.3 | 二氧化碳监测 | 配置高速的二氧化碳检测器，检测器精度： 二氧化碳测量精度：≦0.001% 二氧化碳测量分辨率：≦0.0001%。 二氧化碳检测时间：≤15秒/次/笼
3.4 | 水汽监测 | 系统配置水汽检测器，具有水汽检测功能，分辨率：≤0.0001 kPa，，检测精度0.1%。
3.6 | 气体干燥 | 在样品气体与干燥空气不接触的情况下，保障样品气体成分不受湿度和其他吸附材料的影响，避免水汽稀释补偿的方式在不同实验中通过数学模拟引起的误差，保证气体测量数据的准确性。
3.7 | 氨气去除 | 具有氨气去除功能：气体进入检测器之前，通过氨气去除装置除去样品气体的氨气，排除碱性气体的干扰，保证测量准确性，同时防止氨气对检测器及其他部件的腐蚀
4 | 进食监测
4.1 | 功能要求与检测精度 | 可实时监测食物消耗量和摄食行为，测量准确性≦0.001g
4.2 | 进食器要求 | 喂食器具有防碎屑装置，可减少进食过程中碎屑损失和外漏引起的误差，运行过程中可添加食物，不会对持续检测造成影响。
5 | 饮水监测
5.1 | 功能要求与检测精度 | 可实时监测记录饮水消耗量和饮水行为，测量准确性≦0.001g
5.2 | 饮水瓶要求 | 饮水瓶嘴具有防滴漏设计，防止饮水过程中产生滴漏，运行过程中添加水不会对持续检测造成影响。
6 | 进食过程控制
6.1 | 功能要求 | 可通过计算机控制小动物进食时间和进食量；
6.2 | 灯光设定 | 可结合环境控制箱，设定灯光照明，用于小动物进食背景条件暗示，灯光颜色可自主设定。
6.3 | 多用性 | 该进食过程控制模块，亦可用于小鼠饮水过程控制。
7 | 行为学监测
7.1 | 原理 | 基于红外光束阻断监测技术（XYZ轴），可分析实验动物在笼内的活动及睡眠等行为学指标；
7.2 | 数据分辨率 | 位移分辨率≦0.25厘米
7.3 | 功能 | 可监测动物总活动量，具有睡眠探测模块，可探测分析睡眠回合数，平均睡眠长度，最小睡眠长度，最大睡眠长度，总睡眠时间；活动监测数据可与呼吸商，耗氧量，能量消耗量等其他数据同步分析，可精细分析动物清醒和睡眠周期及状态。
7.4 | 行为学分析 | 可对动物在XYZ轴面上的活动度进行评价，同时可对步态动作进行单独监测
8 | 跑轮运动监测
8.1 | 功能 | 通过磁条感应系统记录跑轮转动圈数和运动时间，能监控整圈圈数及小于一圈的活动。跑轮模块装配于代谢笼中，监测实验动物自发运动时可测量呼吸熵、耗氧量、二氧化碳产生量和热量等
8.2 | 动物保护措施 | 跑轮采用全包裹设计，可防止跑动过程中夹伤实验小鼠。
9 | 动物体重测量
9.1 | 功能 | 配备小动物体重秤，可在实验前对实验动物（大/小鼠等）的体重进行称重
9.2 | 应用要求 | 适合实验室动物体重的快速称量，测量精度≤0.1g
10 | 环境控制箱
10.1 | 功能要求 | 可以实现12只实验动物的饲养温度、光照及湿度的控制等。可通过实验动物能量代谢监测系统软件设定控制箱体内的光照颜色和光照时间，拟昼夜节律，为实验动物提供理想的实验条件
10.2 | 温度控制 | 温度设置范围：3℃ 至50℃，温度数据分辨率是0.1℃。
10.3 | 光照控制 | 光照设定范围0-100%, 可设置周期循环，模拟昼夜节律；
10.4 | 自定义灯温度、灯光变化模式 | 可根据实验要求自定义设置温度和灯光变化模式
10.5 | 噪音水平 | 噪音：≤60dB，符合 GB14925-2023国标要求
11 | 系统软件要求
11.1 | 功能要求 | 软件包含数据采集及数据分析等功能；
11.2 | 数据采集与分析 | 软件可对每个笼位的检测数据进行回看，可实时显示所有的监测数据，实验数据自动保存，避免因断电等导致实验数据的丢失，数据完全可追朔的，支持同行评审。
11.3 | 软件升级 | 软件终身免费升级。
配置清单（单台）
1 | 12通道气路交换和软件控制系统 | 1套
2 | 12通道大小鼠通用高速气体代谢监测模块 | 1套
3 | 小鼠代谢笼 | 12个
4 | 大鼠代谢笼 | 12个
5 | 喂食监测模块 | 12套
6 | 饮水监测模块 | 12套
7 | 小鼠进食器 | 12套
8 | 小鼠饮水瓶 | 12套
9 | 大鼠进食器 | 12套
10 | 大鼠饮水瓶 | 12套
11 | 进食控制监测模块 | 12套
12 | 行为学监测模块（XYZ 轴） | 12套
13 | 小鼠跑轮监测模块 | 12套
14 | 小动物环境控制箱 | 1台
15 | 动物电子体重称 | 12个
16 | 电脑工作站 | 1台
17 | 16T移动硬盘 | 3个
商务要求
1 | 保修期 | 建议保修期：5 年
2 | 交货期 | 建议交货期：90 天

## 5-后续采购情况
序号 | 供应商名称 | 产地 | 品牌 | 型号 | 保修年限 | 交货时间 | 出保后每年维保价格 | 专机专用耗材
1 | [6 empty] | 填写下表1-1
表1-1保修期后的保修费用
序号 | 供应商名称 | 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注
1 |  | 第1年
第2年
第3年
备注：1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
品牌型号 | 序号 | 可选配置、易损件 | 数量/单位 | 报价（元）
1
2
3
4
5
6