## 1-产品信息收集
序号 | 供应商名称 | 产地 | 厂家 | 品牌 | 型号 | 注册证号 | 单价（万元） | 总价（万元） | 保修期 | 供应商联系方式
1

## 2-产品价格信息
序号 | 供应商名称 | 主要代理品牌 | 报价
（万元）
1

## 3-供应商履约能力、售后服务能力
序号 | 供应商名称 | 联系人及联系方式 | 制造商名称 | 制造商规模 | 产地 | 品牌 | 型号 | 报价（万元） | 营业执照及统一社会信用代码（有/无） | 医疗器械经营许可证（有/无） | 制造商授权书（有/无） | 供应商有无纠纷（有/无） | 医疗器械注册证号 | 注册证有效期 | 原厂售后服务承诺书（有/无）
1

## 4-响应参数
序号 | 需求参数 | 供应商响应参数（请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足）
1 | 显示屏≥4.5英寸
2 | 中文显示界面：具备。
3 | 满足外科手术需要，兼容内窥镜，需可与膀胱镜、腹腔镜、宫腔镜等内窥镜连接。
4 | 功率和效果参数需可以直接通过上下键设置。
5 | 电压调节、电弧调节、输出调节：具备
6 | 数字化、模块化设计，可独立的更换插座模块：具备。
7 | 至少具备单极电凝、单极电切、双极电凝、双极电切功能；具有软硬件升级功能，可升级内镜电切、双路输出模式。
8 | 自动切割控制功：具备，可根据组织需要自动调节输出功率，切割效果不受电极大小、切割速度及组织类型的影响。
9 | 需具有功率峰值补偿功能，对初始切割和切割过程提供额外功率支持。
10 | 单极模式≧7种，至少包括自动电切、无血电切、高能电切、柔和电凝、强力电凝、快速电凝、喷射电凝等，其中电切效果≧6档，电凝效果≧2档。
11 | 双极模式≧3种，至少包括双极电切、双极柔和电凝、双极柔和电凝带自动停止功能模式，电切和电凝效果均≧6档。
12 | 自动电切模式：最大高频峰值电压≤750Vp，最大功率≧300W。
13 | 高能电切模式：最大高频峰值电压≤1050Vp，最大功率≧300W。
14 | 无血电切模式：最大高频峰值电压≤1500Vp，最大功率≧200W。
15 | 1柔和电凝模式：最大高频峰值电压≤200Vp，最大功率≧200W。
16 | 快速电凝模式：最大高频峰值电压≤2500Vp，最大功率≧200W。
17 | 强力电凝模式：最大高频峰值电压≤2000Vp，最大功率≧100W。
18 | 喷射电凝模式：最大高频峰值电压≤4500Vp，最大功率≧100W。
19 | 双极电切模式：具备，能够连接使用双极电切电凝剪器械，满足腔镜下边凝边切使用,术中无需更换器械，节省手术时间。
20 | 中性电极安全系统：具备，可设置不同安全级别，至少包括；单片式、单/双片兼容、双片式、动态监测模式，其中动态监测模式对皮肤阻抗低的病人提供最高安全级别。具有新生儿监控模式，当电流超过300mA时自动报警并停止输出。
21 | 程序存储功能：具备，可以存储≧9个程序。可设置存储的程序参数包括；电切和电凝效果、电切和电凝功率极限、脚踏开关分配、自动启动功能、自动停止功能等。
22 | 脚踏开关连接；需具有≥2个脚踏开关接口，可同时提供单脚踏和双脚踏连接，且每个接口可自由分配连接单脚踏或双脚踏
23 | 工作频率：≤380KHz。
24 | 开机自检及数字化错误检测功能：具备。
序号 | 配置清单（单套） | 供应商响应参数 | 响应程度（满足/不满足）
1 | 主机1台
2 | 台车1台
3 | 双脚踏开关1个
4 | 单脚踏开关1个
5 | 3米及以上长度负极板线3条
6 | 电源线1根
序号 | 商务要求 | 供应商响应参数 | 响应程度（满足/不满足）
1 | 保修期：≥1年
2 | 交货期：≤60天

## 5-后续采购情况
序号 | 供应商名称 | 产地 | 品牌 | 型号 | 保修年限 | 交货时间 | 出保后每年维保价格 | 专机专用耗材
1 | [6 empty] | 填写下表1-1
表1-1保修期后的保修费用
序号 | 供应商名称 | 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注
1 |  | 第1年
第2年
第3年
备注：1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
品牌型号 | 序号 | 可选配置、易损件 | 数量/单位 | 报价（元）
1
2
3
4
5
6