南方医科大学中西医结合医院

需求调研报名资料

| 项目名称 | 南方医科大学中西医结合医院肾病科血液透析和净化设备采购项目 |
| --- | --- |
| 设备名称： |  |
| 品牌型号： |  |
| 厂家名称： |  |
| 供应商名称： |  |
| 联系人 ： |  |
| 联系方式： |  |
| 邮箱： |  |

- 声 明

- 本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

- 本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整。

- 本项目严禁各供应商进行恶意串通、恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将上报采购人。

- 供应商需为本次调研提交的所有资料真实性负责。

- 供应商提供的所有调研材料，均需加盖公章。

- 若项目存在多个包组可选择一个或多个包组进行响应。

- 一、报价单

| 序号 | 产品名称 |  |  | 品牌 |  |  | 规格型号 |  |  | 产地 |  | 数量 |  | 单价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名总价金额：￥ 万元； 大写： 万元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 |  |  | 型号规格 |  |  | 产地 | 数量 |  |  |  | 单位 | 总价（元） |
| 质保年限 |  |  |  |  | 质保内容（如质保期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、升级更新、人工费用等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否中小企业 |  |  |  |  |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商联系人 |  |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商是否中小企业 |  |  |  |  |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商联系人 |  |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。

2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

- 二、后续采购情况

可选配置、易损件

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

三、资质审查

- （一）制造商

- 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

- 2、医疗器械生产许可证或生产备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 3、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 4、中小企业声明函（中小企业提供，模板见附件1）

注：请提供三种产品的相关信息

- （二）供应商

- 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

- 2、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 3、中小企业声明函（中小企业提供，模板见附件1）

- 4、制造商授权代理资料

- 5、法人证明及法人身份证复印件

- 6、法人授权函及被授权人身份证复印件（模板见附件2）

- （三）产品

- 1、报名型号的医疗器械注册证（非医疗器械产品需提供相关说明）

- 2、正版软件授权或计算机软件著作权证明等文件（设备自带信息系统的需提供）

注：请提供三种产品的相关信息

- （四）本项目涉及的相关证件汇总

相关证件汇总表

| 序号 | 证书名称 | 证书有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

- 参数要求响应情况

- （一）血液透析机（单泵）

| 一、技术参数： | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 （满足/不满足） |
| --- | --- | --- |
| 1. 设备使用年限：≥10年 |  |  |
| 2. 供水: 压力范围：1（±0.5）-6（±0.5）bar；温度范围：5 （±5）℃~30（±5）℃。 |  |  |
| 3. 透析液流速：测量范围：300-700mL/min。 |  |  |
| 4. 透析液温度：测量范围：33.0~40.0°C，具备超温保护。 |  |  |
| 5. 超滤速度：测量范围：0.50~4.00L/h。 |  |  |
| 6. 动脉血泵：测量范围：40~600mL/min。 |  |  |
| 7. 肝素泵：测量范围：0.0~9.0mL/h。 |  |  |
| 8. 空气监测器：超声波检测；检测精度：≤0.03mL。 |  |  |
| 9. 动脉压：测量范围：-300~+450mmHg；测量精确度：±10mmHg。 |  |  |
| 10. 静脉压：测量范围：-300~+450mmHg；测量精确度：±10mmHg。 |  |  |
| 11. 透析器血液入口压：测量范围： 0~+500mmHg。透析器血液入口压测量精度：±10mmHg。 |  |  |
| 12. TMP：测量范围：-100~+450mmHg；测量精确度：±10mmHg。 |  |  |
| 13. 透析液浓度：测量范围：12.5 ~16.0mS/cm。 |  |  |
| 14. 治疗模式：用于血液净化治疗，支持血液透析、单纯超滤。 |  |  |
| 15. 人机交互：≥15英寸彩色液晶显示器。 |  |  |
| 16. 双动脉压力监测：具备动脉压和透析器血液入口压力监测。 |  |  |
| 17. 漏血检测器：采用双色光监测。 |  |  |
| 18. 治疗界面显示：包括动脉压、透析器血液入口压、静脉压、跨膜压、超滤速度等。 |  |  |
| 19. 报警功能：具有声光报警指示，采用多种颜色报警指示灯。 |  |  |
| 20. 消毒模式：支持使用柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸等多种消毒液。消毒温度需满足国家相关标准，需符合上述消毒液消毒温度要求。 |  |  |
| 21. 后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。运行时间≥20分钟 |  |  |
| 22. 个性化透析：可预存≥7条透析液浓度曲线，实现个性化透析。 |  |  |
| 23. 透析液过滤：标配透析液过滤器支架组件。 |  |  |
| 24. 液面调整：具备动静脉壶液面电动调整功能。 |  |  |
| 25. 通讯组件：标配网络接口。 |  |  |
| 26. 配备2个透析液过滤器组件，透析液和置换液都经过双重过滤； |  |  |
| 27. 具备全中文报警自我解释功能，可提示报警的原因与相应排除的方式； |  |  |
| 28. 具备动静脉双向引血和双向回血功能 |  |  |
| 29. 引血完成后可自动开始治疗，治疗结束后可自动开始回血。 |  |  |
| 30. 程序一键启动，可显示剩余时间。 |  |  |
| 31. 设备需具备血压监测、血温监测、在线清除率监测、血容量监测四个模块功能。 |  |  |
| 32. 每台设备需配置干粉装置。 |  |  |

- （二）血液透析机（双泵）

| 一、技术参数： | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 （满足/不满足） |
| --- | --- | --- |
| 1. 设备使用年限：≥10年 |  |  |
| 2. 供水: 压力范围至少包含：1（±0.5）-6.5（±0.5）bar；温度范围至少包含：5（±5） ℃~30 （±5）℃。 |  |  |
| 3. 透析液流速：测量范围至少包含：300-700mL/min。 |  |  |
| 4. 透析液温度：测量范围至少包含：33.0~40.0°C，具备超温保护。 |  |  |
| 5. 超滤速度：测量范围至少包含：0.50~4.00L/h。 |  |  |
| 6. 动脉血泵：测量范围至少包含：40~600mL/min。 |  |  |
| 7. 肝素泵：测量范围至少包含：0.0~9.0mL/h。 |  |  |
| 8. 空气监测器：超声波检测；检测精度：≤0.03mL。 |  |  |
| 9. 动脉压：测量范围至少包含：-300~+450mmHg；测量精确度：±10mmHg。 |  |  |
| 10. 静脉压：测量范围至少包含：-300~+450mmHg；测量精确度：±10mmHg。 |  |  |
| 11. 透析器血液入口压：测量范围至少包含： 0~+500mmHg。透析器血液入口压测量精度：±10mmHg。 |  |  |
| 12. TMP：测量范围至少包含：-100~+450mmHg；测量精确度：±10mmHg。 |  |  |
| 13. 透析液浓度：测量范围至少包含：12.5 ~16.0mS/cm。 |  |  |
| 14. 治疗模式：用于血液净化治疗，支持血液透析、单纯超滤、OHDF和OHF。 |  |  |
| 15. 人机交互：≥15英寸彩色液晶显示器。 |  |  |
| 16. 双动脉压力监测：具备动脉压和透析器血液入口压力监测。 |  |  |
| 17. 漏血检测器：采用光学原理监测。 |  |  |
| 18. 治疗界面显示：包括动脉压、透析器血液入口压、静脉压、跨膜压、超滤速度等。 |  |  |
| 19. 报警功能：具有声光报警指示，采用多种颜色报警指示灯。 |  |  |
| 20. 消毒模式：支持使用柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸等多种消毒液。消毒温度需满足国家相关标准，需符合上述消毒液消毒温度要求。 |  |  |
| 21. 后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。运行时间≥20分钟 |  |  |
| 22. 个性化透析：可预存≥7条透析液浓度曲线，实现个性化透析。 |  |  |
| 23. 透析液过滤：标配透析液过滤器支架组件。 |  |  |
| 24. 液面调整：具备动静脉壶液面电动调整功能。 |  |  |
| 25. 通讯组件：标配网络接口。 |  |  |
| 26. 具备全中文报警自我解释功能，可提示报警的原因与相应排除的方式； |  |  |
| 27. 具有自动预充系统，管路安装图文动画指导。 |  |  |
| 28. 具备动静脉双向引血和双向回血功能 |  |  |
| 29. 引血完成后可自动开始治疗，治疗结束后可自动开始回血。 |  |  |
| 30. 程序一键启动，可显示剩余时间。 |  |  |
| 31. 设备需具备血压监测、血温监测、在线清除率监测、血容量监测四个模块功能。 |  |  |
| 32.每台设备需配置干粉装置。 |  |  |

- （三）连续性血液净化设备（CRRT）

| 一、 技术参数 | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 （满足/不满足） |
| --- | --- | --- |
| 1. 中文引导式互动操作界面，具备治疗参数数值及曲线图显示功能； |  |  |
| 2. 管路连接简易，具备清洗液换袋提示功能；包括滤器在内的耗材为通用开放式。 |  |  |
| 3. 可选择的治疗模式：连续静脉-静脉血液滤过(CVVH)、连续静脉-静脉血液透析(CVVHD)、连续静脉-静脉血液滤过透析(CVVHDF)、缓慢连续超滤(SCUF)；单重血浆置换(PE)、双重血浆置换(DFPP)、血浆吸附(PA)、白细胞清除(LCAP)、血液灌流(HP)。 |  |  |
| 4.自动阀设计可在不更换不手动分离管路下实行： |  |  |
| 1) 前稀释CVVH/CVVHDF |  |  |
| 2) 后稀释CVVH/CVVHDF |  |  |
| 3) 前、后稀释CVVH/CVVHDF同时治疗，且0-100%比例可调； |  |  |
| 5.实时液体温度控制，屏幕可显示设定温度及管内液体温度，设置范围为：35℃（±2℃）-38℃（±2℃），精度±1℃，温度控制精确度达到±1℃，设置温度为加热液体与血液汇合时的液体温度。 |  |  |
| 6. 泵系统≥5个：血泵、置换液泵、透析液泵、废液泵、肝素泵（抗凝剂泵）； |  |  |
| 7. 抗凝剂泵：设备需配有肝抗凝剂泵，可实现自动化肝素注射； |  |  |
| 8. 动脉壶及静脉壶液位高度调节，静脉壶配备液位感知器，可以进行液位报警检测； |  |  |
| 9. 连续对比检测、自动判断、分级提示和报警滤器的血凝状况，并提供解决建议； |  |  |
| 10. 具有血液渗漏探测器，漏血速率最大报警限值：≤0.35mL/min（±0.05）； |  |  |
| 11. 空气检测：超声空气检测，最小可检测≤5uL气泡； |  |  |
| 12. 液体平衡秤：≥3个，清洁区及污染区分开布置，上部清洁区配置秤：透析液、置换液称；下部污染区配置废液称； |  |  |
| 13. 肝素泵注射器容量规格：至少需要含20/50 mL规格； |  |  |
| 14. ≥五个压力传感器，具有滤器压力降监测，具备滤器凝血预警功能； |  |  |
| 15. 脱水速率：-200mL/h到+6000mL/h，脱水误差：不超过±50mL/h，设备运行 8 小时的实际脱水量的累积误差不超过±180mL。 |  |  |
| 16. 分浆率：0~33%（血浆置换率：5~66mL/min） |  |  |
| 17. 流量参数 |  |  |
| 1）血液流速：0-350mL/min； |  |  |
| 2）置换液流速：0-200mL/min；0-12000mL/h； |  |  |
| 3）透析液流速：0-200mL/min；0-12000mL/h； |  |  |
| 4）滤出液速度：0-200mL/min；0-12000mL/h； |  |  |
| 18. 压力参数 |  |  |
| 1）血泵前压检测范围：-500～+500mmHg，精度：±10mmHg； |  |  |
| 2）动脉压检测范围：-500 ~ +500mmHg，精度：±10mmHg； |  |  |
| 3）静脉压检测范围：-500～+500mmHg，精度：±10mmHg； |  |  |
| 4）滤过压检测范围：-500～+500mmHg，精度：±10mmHg； |  |  |
| 5）血浆入口压检测范围：-500～+500mmHg，精度：±10mmHg； |  |  |
| 6）CVVH、CVVHD、 CVVHDF、SCUF 模式： |  |  |
| TMP（跨膜压）检测范围：-100～+500mmHg，精度：±20mmHg； |  |  |
| TMP（跨膜压）可显示范围：-500～+500mmHg，精度：±20mmHg； |  |  |
| 7）PE、DFPP、PA 模式 |  |  |
| TMP1（跨膜压）检测范围：-100～+60mmHg，精度：±20mmHg； |  |  |
| TMP1（跨膜压）显示范围：-100～+60mmHg，精度：±20mmHg； |  |  |
| 8）PA膜式 |  |  |
| TMP2（跨膜压）检测范围：-150～+300mmHg，精度：±20mmHg； |  |  |
| 9）DFPP 模式 |  |  |
| TMP2（跨膜压）检测范围：-150～+400mmHg，精度：±20mmHg； |  |  |
| 19. 肝素泵连续注射流速范围：0~20（±10）mL/h； |  |  |
| 20. 设备正常工作状态下电源供电中断时触发声光报警，且能自动启动后备电源使体外管路中的血液可以完全输回患者体内或在结构上允许人工操作使体外管路中的血液能回输到患者体内； |  |  |
| 21. 治疗文档备份：治疗文档包含：治疗日志、报警日志；治疗文档为实时存储，存储时间无上限设置；设备可存储≥5000个患者的治疗文档。 |  |  |

- 五、报名型号产品信息

- （一）产品主要参数及配置

- （二）与能满足参数要求的其它品牌型号的产品对比表

| 序号 | 报名设备参数 | 品牌型号1 | 品牌型号2 | 品牌型号3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 列明对比品牌的市场占比份额并说明数据来源 |  |  |  |  |
|  | 本设备市场占比 | 品牌型号1市场占比 | 品牌型号2市场占比 | 品牌型号3市场占比 |
| 注：在此说明上述市场占比数量来源（如行业研究报告、市场分析报告资料等，可提供相关截图或网站链接等） |  |  |  |  |

- （三）产品彩页

- （四）产品检测报告等相关证书

- 注：请三种产品的相关信息

- 六、售后服务方案

- （一）制造商产品售后服务方案承诺书（需加盖制造商鲜章）

注：售后服务方案至少明确以下内容

- 提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书。

- 提供至少6年原厂整机免费保修，终身维修。

- 供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失。

- 供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话。

- 零配件在该设备停产后还需保证8年的供应。

- 投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求。

- 乙方提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

- 属于法定商检的产品，须进行商检，提供相关报关资料证明；属于计量器具（包含强检和非强检）的设备必须提供首次检定合格证书或校准证书；属于射线装置的，按院方要求协助办理放射诊疗和辐射安全许可相关各种手续；需要第三方验收的设备需提供有资质部门验收检测报告；需要与医院信息系统联网的，乙方必须无偿开放接口，并协助联网。上述各项费用均由乙方负责。

- 乙方提供的医疗设备自带信息系统的，须符合或达到国家信息安全等级保护三级及以上要求。信息系统必须在院方指定服务器上部署与运行,业务数据必须本地保存,并接受医院设备信息科安全监管与管理。乙方不得以在设备中留有任何可能导致甲方数据泄密的软件“后门”，不得以任何方式向第三方批露或提供给第三方使用。发生泄密事件,甲方有权追究乙方的经济和法律责任,但因甲方及其授权的任何工作人员自身过错导致其该项目发生泄密而产生损失的,乙方不承担任何法律责任。

- 乙方对操作人员和工程技术人员进行培训，提供培训资料，考核合格。

- 保修期间应包含按需更换的零配件，如有不含在维保范围内的消耗品需附清单及各项报价，不进行报价则视为免费更换使用。

- （二）保修期及期满后维修折扣承诺

注：保修期满后，供应商应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修报价明清单》中。保修期结束后可就优惠价进行谈判，但最终价格不得高于此次供应商承诺价格。

零配件、消耗品报价明清单

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

保修期后的保修费用

| 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第1年 |  |  |
| 第2年 |  |  |
| 第3年 |  |  |
| 备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或者以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如 3%等）。 |  |  |

- 七、同类项目业绩

同类项目业绩一览表

| 序号 | 签订合同日期 | 项目名称 | 客户名称 | 成交金额（元） | 成交品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

备注：本公司近三年同类型同型号设备项目的业绩，提供不少于五个即可：（省内三甲医院优先）

附件：提供同类设备项目的中标通知书或合同关键页或中标公告截图以及该合同验收情况的用户评价（备注：附件请按表格序号依次排列）。

- 八、其他特殊要求

- （一）提供设备生产厂家对报名产品的设计使用范围、期限等信息（如说明书、注册证、铭牌等）复印件或照片，并提供设备使用超出范围后使用可能存在潜在临床风险及法规问题，说明文件并加盖原厂及报名公司公章。

- （二）报名型号对新建科室机房场地尺寸、承重、职业防护、周围建筑物、用水、用电、用气等的特殊要求说明。（没有要求则写无）

- （三）报名型号对使用人员资质、行政许可的特殊要求说明。（没有要求则写无）

- （四）属于射线装置的，销售供应商还应提供《辐射安全许可证》。（不属于射线装置请说明）

- 九、供应商参与采购需求调查的声明函

南方医科大学中西医结合医院：

我司清楚知悉并理解贵单位开展本次采购需求调查的目标主要是为了调查市场主体情况，了解行业市场竞争程度，为项目的成功实施提供更充分的参考和依据，以获得多样化的意见。我司清楚并明晰以下注意事项：

- 本次需求调查提供的项目需求仅供供应商参考，如果项目需求中存在有歧视性、排他性或限制性的内容，我司能够理解这并不属于采购人的本意。

- 我司知悉并清楚本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

（3）我司将根据采购人提供的项目需求，准确提炼采购人本次采购需要达到的功能和使用要求，并根据理解，客观真实提供自己的意见和建议。

（4）我司认为项目需求中有歧视性、排他性或者限制性的内容，将根据本次调查提供的表格模板要求，本着诚实信用原则，真实填写意见和建议。

（5）我司知悉本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整，并充分理解采购人在采购需求调查中可能会充分考虑供应商提供的意见和建议，以合理制定本项目的具体采购需求。同时，我司严格履行商业道德，不提供不实意见或建议，或者不以恶意方式和手段影响采购人采购活动正常开展。

（6）我司本次参与调研产品不存在任何侵权等法律纠纷或质疑投诉等情况。

供应商（加盖公章）：

日期：       年    月    日

- 十、调研意见、建议反馈表

采购需求调研问卷表

- 本项目“用户需求”是否具有倾向性？如有，该如何修改加以避免？ 2、本项目所处行业、产业的产业发展情况（包括产品的工作原理、历年的技术发展情况等） 3、本项目所处行业的市场供给情况（包括国产产品、进口产品的市场供给情况等） 4、供应商认为需要提交的建议（对于采购需求等方面的建议） 项目联系人签字： 供应商名称（加盖公章）： 日期： 年 月 日

- 附件1 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司属于       行业，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

公司名称（盖章）：

日期：       年    月     日

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、报名人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，报名人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料。

3、报名人为生产厂家的，由生产厂家出具声明函；报名人为代理商（经销商）的，同时出具生产厂家的声明函和代理商（经销商）的声明函。

- 附件2 法定代表人授权委托书

致：南方医科大学中西医结合医院

本授权委托书声明：（法定代表人姓名）是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现授权（授权代表姓名，职务）作为我公司的全权代理人，就(项目名称)的采购需求调查活动，以我方的名义处理与之相关的一切事宜。

本授权书自法定代表人签字（盖个人名章）之日起生效，直至以上项目采购需求调查活动结束为止。

特此声明。

报名公司名称（加盖公章）：

法定地址：

报名公司法定代表人（签字或盖章）：

报名公司授权代表（签字或盖章）：

授权代表人联系方式（固定电话+手机号码）：

日期：        年    月    日

附：投标人授权代表身份证件扫描件或复印件

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件