## 1-产品信息收集
序号 | 供应商名称 | 产地 | 厂家 | 品牌 | 型号 | 注册证号 | 单价（万元） | 总价（万元） | 保修期 | 供应商联系方式
1

## 2-产品价格信息
序号 | 供应商名称 | 主要代理品牌 | 报价
（万元）
1

## 3-供应商履约能力、售后服务能力
序号 | 供应商名称 | 联系人及联系方式 | 制造商名称 | 制造商规模 | 产地 | 品牌 | 型号 | 报价（万元） | 营业执照及统一社会信用代码（有/无） | 医疗器械经营许可证（有/无） | 制造商授权书（有/无） | 供应商有无纠纷（有/无） | 医疗器械注册证号 | 注册证有效期 | 原厂售后服务承诺书（有/无）
1

## 4-1响应参数（标配）
序号 | 技术指标 | 需求参数 | 供应商响应参数（请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足）
1 | 同时处理包埋盒数量400个，独立脱水缸数量2个，2个脱水缸独立设定脱水程序、相互独立执行脱水程序，可实现样品连续上载和具备快速脱水功能； | 同时处理包埋盒数量≥400个，独立脱水缸数量≥2个，样品连续上载；两个脱水缸，可处理不同类型、不同大小组织，具备快速脱水功能，活检组织脱水时长≤1.5小时；
2 | 试剂瓶：17个；冷凝瓶：1个；石蜡缸：4个，蜡缸容量≥3.9L; 滴盘容量3.88L试剂瓶容量：3.8L；脱水缸压力45 kPa；脱水缸负压-60kPa，负压抽排 | 试剂瓶：≥17个；冷凝瓶：≥1个；石蜡缸：≥4个，蜡缸容量≥3.9L; 滴盘容量>3.88L，试剂瓶容量：≥3.8L；脱水缸压力≥45 kPa；脱水缸负压≤-60kPa，负压抽排；
3 | 石蜡缸：具备4个石蜡缸，每个蜡缸容量 ≥ 3.9L， 蜡缸温度设置范围50℃~71℃。蜡缸之间气流相通、压力等同。蜡缸具备最低和最高液位设计。熔蜡速度快； | 石蜡缸：具备4个石蜡缸，每个蜡缸容量 ≥ 3.9L， 蜡缸温度设置范围50℃~71℃。蜡缸之间气流相通、压力等同。蜡缸具备最低和最高液位设计。特定石蜡熔化时长≤3.6小时。
4 | 两个脱水缸，可处理不同类型、不同大小组织。脱水缸温度：设置范围35~85℃，其中脱水试剂35~65℃，清洗试剂35~85℃，石蜡58~77℃。脱水缸底部及缸体四面均可进行加热； | 脱水缸温度：设置范围35~85℃，其中脱水试剂35~65℃，清洗试剂35~85℃，石蜡58~77℃。脱水缸底部及缸体四面均可进行加热；
5 | 内置试剂橱冷光源背景灯，试剂瓶三级液位刻度； | 内置试剂橱冷光源背景灯，试剂瓶有三级液位刻度；
6 | 具备磁力转子搅拌功能，促进组织细胞内试剂交换； | 具备磁力转子搅拌功能；
7 | 预置验证过的二甲苯、无二甲苯脱水程序、清洗程序； | 预置验证过的二甲苯、无二甲苯脱水程序、清洗程序；
8 | 具备试剂管理系统，根据包埋盒数量、脱水次数、试剂使用天数、试剂浓度自动提示试剂更换； | 具备试剂管理系统，根据包埋盒数量、脱水次数、试剂使用天数、试剂浓度自动提示试剂更换；
9 | 显示屏：尺寸 10.8英寸，中文彩色LCD触摸屏，屏幕可旋转及翻转，并可进行文件的拷贝和下载； | 显示屏：尺寸 ≧ 10.8英寸，中文彩色LCD触摸屏，屏幕可旋转及翻转，并可进行文件的拷贝和下载；
10 | 20个可自由配置的程序，5个预置脱水及清洗程序。脱水程序可设置步骤：10+3。每个步骤设置时间:0-5999分钟。清洗程序带有干燥步骤（高温、负压和空气流）。具备两个外接报警系统：本地报警和远程报警 | 20个可自由配置的程序，5个预置脱水及清洗程序。脱水程序可设置步骤：10+3。每个步骤设置时间:0-5999分钟。清洗程序带有干燥步骤（高温、负压和空气流）。具备报警系统；
配置清单
序号 | 配置名称 | 数量
1 | 脱水机主机 | 1台
2 | 包埋盒样品篮 | 4个
3 | 工具箱 | 1个
4 | O型圈硅脂 | 1个

## 4-2响应参数（高配）
序号 | 技术指标 | 需求参数 | 供应商响应参数（请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足）
1 | 同时处理包埋盒数量400个，独立脱水缸数量2个，2个脱水缸独立设定脱水程序、相互独立执行脱水程序，可实现样品连续上载和具备快速脱水功能； | 同时处理包埋盒数量≥400个，独立脱水缸数量≥2个，样品连续上载；两个脱水缸，可处理不同类型、不同大小组织，具备快速脱水功能，活检组织脱水时长≤1.5小时；
2 | 试剂瓶：17个；冷凝瓶：1个；石蜡缸：4个，蜡缸容量≥3.9L; 滴盘容量3.88L试剂瓶容量：3.8L；脱水缸压力45 kPa；脱水缸负压-60kPa，负压抽排 | 试剂瓶：≥17个；冷凝瓶：≥1个；石蜡缸：≥4个，蜡缸容量≥3.9L; 滴盘容量>3.88L，试剂瓶容量：≥3.8L；脱水缸压力≥45 kPa；脱水缸负压≤-60kPa，负压抽排；
3 | 石蜡缸：具备4个石蜡缸，每个蜡缸容量 ≥ 3.9L， 蜡缸温度设置范围50℃~71℃。蜡缸之间气流相通、压力等同。蜡缸具备最低和最高液位设计。熔蜡速度快； | 石蜡缸：具备4个石蜡缸，每个蜡缸容量 ≥ 3.9L， 蜡缸温度设置范围50℃~71℃。蜡缸之间气流相通、压力等同。蜡缸具备最低和最高液位设计。特定石蜡熔化时长≤3.6小时。
4 | 两个脱水缸，可处理不同类型、不同大小组织。脱水缸温度：设置范围35~85℃，其中脱水试剂35~65℃，清洗试剂35~85℃，石蜡58~77℃。脱水缸底部及缸体四面均可进行加热； | 脱水缸温度：设置范围35~85℃，其中脱水试剂35~65℃，清洗试剂35~85℃，石蜡58~77℃。脱水缸底部及缸体四面均可进行加热；
5 | 内置试剂橱冷光源背景灯，试剂瓶三级液位刻度； | 内置试剂橱冷光源背景灯，试剂瓶有三级液位刻度；
6 | 具备磁力转子搅拌功能，促进组织细胞内试剂交换； | 具备磁力转子搅拌功能；
7 | 预置验证过的二甲苯、无二甲苯脱水程序、清洗程序； | 预置验证过的二甲苯、无二甲苯脱水程序、清洗程序；
8 | 具备试剂管理系统，根据包埋盒数量、脱水次数、试剂使用天数、试剂浓度自动提示试剂更换； | 具备试剂管理系统，根据包埋盒数量、脱水次数、试剂使用天数、试剂浓度自动提示试剂更换；
9 | 显示屏：尺寸 10.8英寸，中文彩色LCD触摸屏，屏幕可旋转及翻转，并可进行文件的拷贝和下载； | 显示屏：尺寸 ≧10.8英寸，中文彩色LCD触摸屏，屏幕可旋转及翻转，并可进行文件的拷贝和下载；
10 | 20个可自由配置的程序，5个预置脱水及清洗程序。脱水程序可设置步骤：10+3。每个步骤设置时间:0-5999分钟。清洗程序带有干燥步骤（高温、负压和空气流）。具备两个外接报警系统：本地报警和远程报警 | 20个可自由配置的程序，5个预置脱水及清洗程序。脱水程序可设置步骤：10+3。每个步骤设置时间:0-5999分钟。清洗程序带有干燥步骤（高温、负压和空气流）。具备报警系统；
11 | 开放信息接口，与医院信息系统对接，不限端口点位，不再收取接口费用。 | 开放信息接口，与医院信息系统对接，不限端口点位，不再收取接口费用。
配置清单
序号 | 配置名称 | 数量
1 | 脱水机主机 | 1台
2 | 包埋盒样品篮 | 4个
3 | 工具箱 | 1个
4 | 远程报警系统 | 1套
5 | HistoCore I-Scan扫描器 | 1套
6 | 超声波液位传感器 | 1套
7 | O型圈硅脂 | 1个

## 5-后续采购情况
序号 | 供应商名称 | 产地 | 品牌 | 型号 | 保修年限 | 交货时间 | 出保后每年维保价格 | 专机专用耗材
1 | [6 empty] | 填写下表1-1
表1-1保修期后的保修费用
序号 | 供应商名称 | 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注
1 |  | 第1年
第2年
第3年
备注：1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
品牌型号 | 序号 | 可选配置、易损件 | 数量/单位 | 报价（元）
1
2
3
4
5
6