## 1-产品信息收集
序号 | 设备名称 | 供应商名称 | 产地 | 厂家 | 品牌 | 型号 | 注册证号 | 单价（万元） | 总价（万元） | 保修期 | 供应商联系方式
1 | 过氧化氢消毒机
2 | 雾化过氧化氢消毒机
3 | 汽化过氧化氢消毒机

## 2-产品价格信息
序号 | 设备名称 | 供应商名称 | 主要代理品牌 | 报价 （万元）
1 | 过氧化氢消毒机
2 | 雾化过氧化氢消毒机
3 | 汽化过氧化氢消毒机

## 3-供应商履约能力、售后服务能力
序号 | 设备名称 | 供应商名称 | 联系人及联系方式 | 制造商名称 | 制造商规模 | 产地 | 品牌 | 型号 | 报价（万元） | 营业执照及统一社会信用代码（有/无） | 医疗器械经营许可证（有/无） | 制造商授权书（有/无） | 供应商有无纠纷（有/无） | 医疗器械注册证号 | 注册证有效期 | 原厂售后服务承诺书（有/无）
1 | 过氧化氢消毒机
2 | 雾化过氧化氢消毒机
3 | 汽化过氧化氢消毒机

## 4-1过氧化氢消毒机响应参数
序号 | 技术指标 | 需求参数 | 供应商响应参数（请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足）
1 | 产品国别 | 主机及配套试剂为原装进口
2 | 主机结构 | 轮式设计，非外配移动装置，便于移动，并且整机重量不超过23公斤；
3 | 电源 | 应符合中国电网规范；单相交流电源220V/50Hz；
4 | 工作方式 | 常温高压文丘里雾化系统（常温、干雾，非加热、非高温汽化、非冷蒸汽）；
5 | 工作状态显示 | 具有工作状态颜色指示装置（待机、工作状态分色指示系统）；
6 | 灭菌空间 | 单机消毒灭菌系统的消毒空间范围≥300m3，对安全防护区域的大小空间，能进行全覆盖或者独立的分别消毒。
7 | 配套消毒剂 | 7.1配套消毒剂与设备为同厂、原装，并需提供相关证明材料；
7.2配套消毒剂为含银离子复合过氧化氢消毒剂，其中过氧化氢（H2O2）浓度要求≤ 5.5%；
7.3配套消毒剂为含银离子复合过氧化氢消毒剂，需要提供银离子无害证明文件；
7.4配套过氧化氢消毒剂需提供MSDS 安全数据表，能够安全储存、运输、使用；
7.5配套过氧化氢消毒剂应具有 > 2年 的稳定保存期，提供具有CMA资质的检测机构出具的检测报告；
8 | 消毒效果 | 整体杀灭对数值≥4：
8.1细菌消毒效果：需出具相关国内、国外独立权威认证实验室报告，并且如果为国外检测报告，在提供外文资料的同时，还需要提供加盖具备翻译资质的第三方机构公章的中文翻译件及翻译者的资质证明文件 对铜绿假单胞菌（ATCC 15442） 杀灭对数值≥4； 对耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌（ATCC 33592） 杀灭对数值≥4； 对沙门氏菌（ATCC 10708） 杀灭对数值≥4； 对土壤结核分枝杆菌（ATCC 15755） 杀灭对数值≥4； 对鸟分枝杆菌（ATCC 15769） 杀灭对数值≥4。
8.2病毒消毒效果 ：需出具相关国内、国外独立权威认证实验室报告，并且如果为国外检测报告，在提供 外文资料的同时，还需要提供加盖具备翻译资质的第三方机构公章的中文翻译件及翻译者的资质证明文件 对脊髓灰质炎病毒 杀灭对数值≥4； 对腺病毒 杀灭对数值≥4； 对诺如病毒 杀灭对数值≥4； 对鼻病毒37型（ATCC VR-1147） 杀灭对数值≥4； 对甲型禽流感病毒（ATCC VR-1469） 杀灭对数值≥5；
8.3真菌消毒效果 ：需出具相关国内、国外独立权威认证实验室报告，并且如果为国外检测报告，在提供外文资料的同时，还需要提供加盖具备翻译资质的第三方机构公章的中文翻译件及翻译者的资质证明文件 通过悬液定量杀菌试验法确定对黑曲霉菌（ATCC 9642）、白色念球菌（ATCC 10231）有杀灭作用；
8.4其他 对艰难梭菌芽孢（ATCC 43598） 杀灭对数值≥6； 对黑色枯草杆菌芽孢（ATCC 9372） 杀灭对数值≥3； 对奇异变形杆菌有效证明文件； 对猴痘病毒有效证明文件； 对冠状病毒有效证明文件；
9 | 消毒剂储存量 | 保持设备使用的连续性，单机消毒剂容积量≥7 升
10 | 雾化速率 | 保证空间消毒剂浓度的快速上升及最短的消毒时间，消毒剂进行雾化的最大速率≥50ml/min。时间短，快速投入使用。
11 | 干雾粒径 | 整个空间内的干雾颗粒直径保持5-10μm，达到最好的扩散性。
12 | 硬件 | 整机内具有多重微处理控制单元，能准确设定参数。
13 | 速率控制 | 设备需配备流量泵保持速率稳定。
14 | 机器生产标准要求是保证设备的质量 | 整机生产具有ISO：13485：2003认证达到医疗器械生产标准并出具其证书。
15 | 机器功能测试保证设备使用的准确及安全性 | 持久性试验，输入电流试验，温度试验，耐电强度，接触电流，泄露，湿度调节，湿度调节后的耐电强度，接地电阻，稳定性，温度异常测试，冲击锤体测试报告，并且出示国内外独立权威认证实验室报告检测报告，设备的使用的准确性及安全性。
16 | 灵活性 | 可根据实际空间大小灵活设置消毒时长。
17 | 操作程序 | 根据设定的消毒参数自动控制机器的启动和结束功能。
18 | 启动方式 | 一键式快速启动。
19 | 报警系统 | 应具备颜色可识别的报警装置。
20 | 消毒产品备案凭证 | 投标设备及配套耗材，应取得并提供消毒产品备案凭证作为合法有效产品。
21 | 是否取得EPA报告 | 应出示国外上市EPA（美国环保署）报告
22 | 无线连接 | 兼容手机APP应用程序，可连接手机，共享数据，记录消毒数据。
配置清单（单台）
序号 | 配置名称 | 数量
1 | 原装进口整机 | 1套
2 | 产品说明书【中文、英文各1套】 | 1套
3 | 电源线 | 1根
4 | 产品质保卡 | 1个
商务要求
1 | 保修期 | 5年
2 | 交货期 | 7天

## 4-2雾化过氧化氢消毒机响应参数
序号 | 技术指标 | 需求参数 | 供应商响应参数（请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足）
1 | 功能 | 同时具备过氧化氢消毒解析功能与等离子体空气消毒功能
2 | 外观和尺寸 | 便携式，美观易洁。长度：≤250mm；宽度：≤430mm；高度：≤370mm
3 | 材质 | 材质：SUS304、ABS、AL6061
4 | 显示方式 | 显示方式：设备触摸液晶显示屏+平板电脑（非遥控器）。须提供主机及平板电脑实物照片，平板电脑能清晰显示为空间灭菌系统操作软件界面。
5 | 电源 | 主机交流电源和直流电源两用
6 | 内置电池功能1 | 不外接电源，充电后等离子功能单独工作：≥9.5h
7 | 内置电池功能2 | 不外接电源，充电后过氧化氢功能单独工作：≥3.2h
8 | 使用场景 | 搭配电池组，可以作为底座推车和便携式空间消毒灭菌器组合搭配使用，大大增加灵活性和便捷度，并为其提供电量。实现了多场景移动式消毒灭菌。消毒结束后，等离子体能有效降解残留过氧化氢。
9 | 物表模拟效果 | 物表模拟效果：对枯草杆菌芽孢和嗜热脂肪肝菌芽孢两种芽孢杀灭实际对数值均≥5.8（提供CMA认证机构检验报告）。
10 | 等离子体形状 | 等离子体形状：针尖状。
11 | 等离子过滤类型 | 等离子过滤类型：初效、中效、高效
12 | 适用空间 | 适用空间：≤100m³
13 | 消毒灭菌时间 | 消毒灭菌时间：可输入空间大小自动生成或手动设置
14 | 残留分解 | 残留分解：时间根据空间大小自动生成
15 | 适用H2O2溶液浓度 | 适用H2O2溶液浓度：3～35%，CMA检测报告中要体现
配置清单（单台）
序号 | 配置名称 | 数量
1 | 雾化过氧化氢消毒器 | 1台
2 | 标准线缆（3Cx1.5mm2,两头国标3插,总长3米） | 1根
3 | 手持平板（无线操作台） | 1台
4 | 7.5%过氧化氢（3.85L/瓶） | 2箱
商务要求
1 | 保修期 | 5年
2 | 交货期 | 15天

## 4-3汽化过氧化氢消毒机响应参数
序号 | 技术指标 | 需求参数 | 供应商响应参数（请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足）
1 | 立式 | 立式可移动，美观易洁
2 | 显示屏 | 显示屏：≥4.3吋 TFT真彩触摸 液晶显示屏
3 | 溶液存储量 | 溶液存储量：≥4L
4 | 远程操控 | 远程操控：平板实时全程监控、操作，设备运行状态
5 | 适用H2O2溶液浓度 | 适用H2O2溶液浓度：3%～35%（食品级
6 | 消毒灭菌时间 | 消毒灭菌时间：可根据空间大小自定义
7 | 残留分解时间 | 残留分解时间：可根据空间大小自定义
8 | 残留监测 | 残留监测：具备，并有超标声光报警提示
9 | 物表模拟效果。 | 物表模拟效果：枯草杆菌芽孢和嗜热脂肪肝菌芽孢杀灭对数值均≥6（提供检验报告）。
10 | 空气模拟效果 | 空气模拟效果：自然菌消亡率和白色葡萄球菌杀灭率均为100%（提供检验报告）
11 | H2O2溶液用量 | H2O2溶液用量：4～12ml/m³（可调）
12 | 扩散风量 | 扩散风量：≥1000m³/h
13 | 储存 | 储存：≥10000条工作记录
14 | 生产许可证 | 制造商需具备消毒产品生产企业卫生许可证，且许可证生产类别里必须明确包含有过氧化氢、等离子体类消毒器械。
15 | 软件著作权登记证书 | 制造商具备中华人民共和国国家版权局软件著作权登记证书，（软件名称：过氧化氢空间消毒灭菌系统）。
配置清单（单台）
序号 | 配置名称 | 数量
1 | 汽化过氧化氢消毒器 | 1台
2 | 标准线缆（3Cx1.5mm2,两头国标3插,总长3米） | 1根
3 | 手持平板（无线操作台） | 1台
4 | 7.5%过氧化氢（3.85L/瓶） | 2箱
商务要求
1 | 保修期 | 5年
2 | 交货期 | 30天

## 5-后续采购情况
序号 | 设备名称 | 供应商名称 | 产地 | 品牌 | 型号 | 保修年限 | 交货时间 | 出保后每年维保价格 | 专机专用耗材
填写下表1-1 | bar: 序号
表1-1保修期后的保修费用
序号 | 供应商名称 | 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注
1 |  | 第1年
第2年
第3年
备注：1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
设备名称 | 品牌型号 | 序号 | 可选配置、易损件 | 数量/单位 | 报价（元）
1
2
3
4
5
6