## 1-产品信息收集
序号 | 供应商名称 | 产地 | 厂家 | 品牌 | 型号 | 注册证号 | 单价（万元） | 总价（万元） | 保修期 | 供应商联系方式
1

## 2-产品价格信息
序号 | 供应商名称 | 主要代理品牌 | 报价
（万元）
1

## 3-供应商履约能力、售后服务能力
序号 | 供应商名称 | 联系人及联系方式 | 制造商名称 | 制造商规模 | 产地 | 品牌 | 型号 | 报价（万元） | 营业执照及统一社会信用代码（有/无） | 医疗器械经营许可证（有/无） | 制造商授权书（有/无） | 供应商有无纠纷（有/无） | 医疗器械注册证号 | 注册证有效期 | 原厂售后服务承诺书（有/无）
1

## 4-响应参数
序号 | 技术指标 | 需求参数 | 供应商响应参数（请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足）
1 | 镜体 | 1.1 全部光学系统均为防反光多涂层全复消色差技术（含物镜、变倍和放大系统）确保高的光通量、高色彩还原度、以及光学系统的耐用性
2 |  | 1.2 电动连续变倍系统，带复消色差光学器件，包含1：6连续变倍比
3 |  | 1.3 主刀镜双目镜筒：全内置倒像镜，倾斜角可调节范围包含：0-110°。
4 |  | 1.4 目镜包含：10ⅹ或12.5ⅹ（可选）
5 |  | 1.5 物镜包含：f=175mm、200mm、225 mm可选
6 |  | 1.6 电动调焦范围：≥70 mm
7 |  | 1.7 景深增强功能：具有全内置智能景深增强功能
8 |  | 1.8 助手镜系统：独立光路，与主刀相同的立体感效果
9 |  | 1.9助手镜也可与主刀同步调焦变倍，便于教学，满足独立调焦变倍与同步调焦变倍两种模式。
10 |  | 1.10助手镜在不需要拆卸主刀镜情况下即可直接左右切换使用，满足不同位置助手的需求，且保证光路完整减少灰尘污染。
11 | 目镜屈光补偿 | 目镜屈光补偿包含：+5D到-8D
12 | XY水平移动 | 3.1 平移范围：≥61mmx61mm
13 |  | 3.2 复位功能：带有“自动复位”按钮，X-Y水平移动系统自动复位至中心位置
14 |  | 3.3 智能待机：显微镜支架抬高自动关灯，拉到工作距离自动开灯
15 | 照明方式 | 立体同轴照明系统，使照明光路与观察光路完全同轴，红光反射独立光束，红反强弱持续可调，红光反射均匀稳定、不受眼位影响
16 | 光源 | 5.1 氙灯或卤素灯，有备用灯泡可快速切换
17 |  | 5.2 冷光源光纤照明，减少直接照明所带来的光损伤和热损伤
18 | 滤光片 | 包含蓝光屏蔽滤光片（视网膜保护滤光片）
19 | 控制单元 | 7.1 控制面板：触摸屏操作面板
20 |  | 7.2 ≥40组个性化用户参数设置
21 |  | 7.3 ≥6功能手柄操控
22 |  | 7.4 ≥14功能全封闭防水、无线脚踏
23 | 支架系统 | 智能化电磁锁全封闭支架
24 | 白内障手术导航 | 9.1导航功能包含：切口定位大小定位、角膜松解术定位、撕囊居中及大小定位、散光晶体轴向定位，多焦晶体居中性定位
25 |  | 9.2 操控：导航触摸屏操控；显微镜脚踏也可开关导航辅助线
26 | 手术导航系统连接 | 可连接与显微镜同一品牌的原装手术导航系统
27 | 辅助线投射 | 白内障手术中可将辅助线投射至显微镜，手术医生在主刀镜目镜中即可获得导航辅助功能
28 | 手术导航系统数据传输 | 支持生物测量仪的原始数据通过眼科影像管理系统传输至显微镜的手术导航系统，避免数据传输误差
29 | 后节手术观察 | 13.1 ≥128D超大广角镜，整体观察眼底；≥60D黄斑镜，清晰进行黄斑区精细手术
30 |  | 13.2 倒像功能：内置倒像镜座
31 |  | 13.3 调节角度：广角镜镜托及支架部分角度可调，调节范围包含：0°-360°
32 |  | 13.4 消毒方式：消毒套件与还原物镜分开消毒，无需整机消毒
33 |  | 13.5 控制方式：可以通过脚踏进行电动控制，确保后节手术操控自如无中断
34 | 非接触广角系统 | 后节手术观察配置显微镜同一厂家同一品牌非接触广角系统
35 | 后节手术调焦方式 | 调焦技术：电动内调焦
36 | 助手镜 | 助手镜可独立于主镜调焦变倍。
配置清单
序号 | 配置名称 | 数量
1 | 显微镜主机 | 1套
2 | 助手镜 | 1套
3 | 照明系统 | 1套
4 | 滤光器 | 1套
5 | ≥14功能脚踏 | 1套
6 | ≥3米连线 | 1条
7 | 内置倒像主刀镜筒 | 1个
8 | 内置倒像助手镜简 | 1个
9 | 200mm物镜 | 1个
10 | 手柄消毒套 | 1对
11 | 防尘套 | 1个
12 | 10x目镜 | 4个
13 | 非接触广角镜金属消毒盒 | 1个
14 | 60D非球面镜组 | 1套
15 | 128D非球面镜组 | 1套
16 | 可消毒透镜组支架座 | 1套
17 | 非接触广角观察系统 | 1套
18 | 超高清摄录像系统 | 1套
19 | 白内障手术导航系统 | 1套

## 5-后续采购情况
序号 | 供应商名称 | 产地 | 品牌 | 型号 | 保修年限 | 交货时间 | 出保后每年维保价格 | 专机专用耗材
1 | [6 empty] | 填写下表1-1
表1-1保修期后的保修费用
序号 | 供应商名称 | 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注
1 |  | 第1年
第2年
第3年
备注：1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
品牌型号 | 序号 | 可选配置、易损件 | 数量/单位 | 报价（元）
1
2
3
4
5
6