南方医科大学中西医结合医院需求调研报名资料

	项目名称
	南方医科大学中西医结合医院斑马鱼智慧养殖管理系统及斑马鱼生理学分析系统采购项目

	设备名称：
	斑马鱼智慧养殖管理系统及斑马鱼生理学分析系统

	品牌型号：
	

	厂家名称：
	

	供应商名称：
	

	联系人 ：
	

	联系方式：
	

	邮箱：
	


声 明

本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整。

本项目严禁各供应商进行恶意串通、恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将上报采购人。

供应商需为本次调研提交的所有资料真实性负责。

供应商提供的所有调研材料，均需加盖公章。
若项目存在多个包组可选择一个或多个包组进行响应。
一、报价单
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	产地
	数量
	单价(万元)

	1
	斑马鱼智慧养殖管理系统及斑马鱼生理学分析系统
	
	
	
	1套
	

	报名总价金额：￥               万元；    大写：               万元整

	配置清单

	序号
	名称
	品牌
	型号规格
	产地
	数量
	单位
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	质保年限
	
	质保内容（如质保期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、升级更新、人工费用等）
	

	设备使用年限
	
	
	

	制造商名称
	

	制造商是否中小企业
	(微型企业  (小型企业  (中型企业  (大型企业

	制造商联系人
	
	联系人电话
	

	供应商名称
	

	供应商是否中小企业
	(微型企业  (小型企业  (中型企业  (大型企业

	供应商联系人
	
	联系人电话
	


注： 

1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。

2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。
            供应商名称(加盖公章)：
日期：   年   月   日
二、后续采购情况
可选配置、易损件

	序号
	名称
	品牌
	型号
	配置规格
	数量
	单位
	单价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
            供应商名称(加盖公章)：
日期：   年   月   日

三、资质审查
（一）制造商

1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

2、医疗器械生产许可证或生产备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

3、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）
4、中小企业声明函（中小企业提供，模板见附件1）

注：请提供三种产品的相关信息
（二）供应商

1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

2、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）
3、中小企业声明函（中小企业提供，模板见附件1）

4、制造商授权代理资料

5、法人证明及法人身份证复印件
6、法人授权函及被授权人身份证复印件（模板见附件2）

（三）产品

1、报名型号的医疗器械注册证（非医疗器械产品需提供相关说明）

2、正版软件授权或计算机软件著作权证明等文件（设备自带信息系统的需提供）
注：请提供三种产品的相关信息

（四）本项目涉及的相关证件汇总

相关证件汇总表

	序号
	证书名称
	证书有效期
	颁发机构

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	


医院市场调研参数厂家响应情况表（厂家必填）
	序号
	货物名称
	技术要求
	供应商响应参数（请填写产品实际参数）
	响应程度（满足/不满足）

	1
	（一）五层双排斑马鱼养殖单元技术部分
	1.1：配置316L材质不锈钢架（长×宽×高)≥1600×700×1980㎜，钢材厚度≥2.0㎜，带底脚调节螺丝；
	
	

	
	
	1.2：养殖缸1.5L≥40个、3L≥72个、10L≥12个等多个规格；其中10L养殖缸专为亲鱼养殖设计，每个缸中间有隔板分离；PC材质，注塑成型，食品级，耐高温消毒，缸体壁厚≥3mm，抗摔性强；养殖缸底部有“V”形导流槽设计，能有效排除残饵及鱼类排泄物；；配蓝色平面盖板，喂食口位于进水口之前，方便喂食。
	
	

	
	
	1.3：3L养殖缸外观尺寸≥25×25mm，不影响观察；可配波纹流水式盖板，流水设计可减少气泡增加溶氧量，从而效降低气泡病的发生率（投标时提供实物照片）。
	
	

	
	
	1.4：每个养殖缸的供水单独可控；每排养殖缸的供水单独可控；所有供水阀组及供水管件均采用PP材质，注塑一体成型，分支口与主管为一体，耐压不小于1.6MPa，可快速拆卸清洗，（投标时提供供水阀组及供水管件照片并描述使用说明）。
	
	

	
	
	1.5：系统自带循环、五级过滤、杀菌，独立使用，保证单元内养殖缸内的水循环更新量大于4次/小时；自带温控功能（加热，调整温度为≥26°C）；可充气补氧；具有缺水保护功能；彩色数字化触摸控制屏，12V，可监测水温、水质状态和具有报警提示功能，具有手动及自动两种工作模式；
	
	

	
	
	1.6：循环系统具备双水泵设计，正常状态下使用主水泵，备用泵为应急状态下使用（投标时提供实物照片）。
	
	

	
	
	1.7：回水槽采用PC材质，模具一次成型，底部圆弧设计，无死角，不留水珠，不留垢。
	
	

	
	
	1.8：每套水槽均配幼鱼专用插板。
	
	

	
	
	1.9：控制系统具备远程监控系统，用户可以通过网络，使用电脑、手机等末端设备随时对养殖设备运行状态进行查看，并可根据用户需求自行设置机组的相关参数及控制。设备具有针对斑马鱼养殖系统的专业设计，至少可同时实时远程在线观测设备水体的电导率、PH、温度、溶氧等实时参数，并可远程操控水泵、气泵、灯光、UV紫外线、恒温装置的启停，PH和电导率可自行调节。故障信息根据设备实时情况进行报送致手机等末端设备，可查询及导出当前历史各类参数和报警信息，灯光和UV紫外线的开启可以选择定时操作。（投标时提供远程控制系统操作的视频，内容至少包括照明、气泵装置的启停。（投标文件中提供操作视频；①此项视频时间：不得超过5分钟；②视频内容：体现上述要求的内容；③视频格式:投标人应提供MP4格式的视频文件，并兼顾其他主流且兼容性强的格式（如AVI、MOV、FLV等），投标视频格式须考虑存储设备与投标现场设备的兼容性；④将对应视频以U盘形式于投标截止时间前密封递交至开标地点）。
	
	

	2
	（二）斑马鱼智慧养殖管理系统
	2.1具有斑马鱼日常养殖工作数字化管理功能，用户可以通过网络，使用手机或电脑实时进行斑马鱼日常养殖工作（包括水流大小控制，喂食，鱼缸清洗等）记录与查看；（投标时提供使用功能页面截图）。
	
	

	
	
	2.2系统具有鱼房，鱼架（斑马鱼养殖单元），鱼箱（斑马鱼养殖缸），丰年虾饲养缸等基础属性可根据用户养殖情况自行设置的功能，鱼架、鱼箱、丰年虾饲养缸具有条码打印功能，可打印出相应的一维码贴在用户设备上；具备移动端与PC端两种形式的记录日常养殖记录的功能，用户使用手机打开移动端页面后，可根据鱼架（斑马鱼养殖单元），鱼箱（斑马鱼养殖缸）丰年虾饲养缸上条码进行扫码或手动输入方式，进入工作填报页面，填报相关工作记录；工作记录可包含照片信息；（投标时提供使用功能页面截图）。
	
	

	
	
	2.3系统内置斑马鱼日常养殖的全部流程，包括斑马鱼养殖（开大水流，关小水流，喂食，更换水源），丰年虾饲料养殖（饲料养殖，饲料收集），斑马鱼配种（筛选合适的雄鱼与雌鱼，幼鱼养殖），系统针对每个流程具有相应的异常提醒功能，异常提醒以系统消息，短信，微信等方式进行信息传送；用户可自行设置每一种养殖流程的异常提醒时间；（投标时提供使用功能页面截图）。
	
	

	
	
	2.4系统具有斑马鱼养殖追溯功能，用户可在系统中追溯到斑马鱼在本系统中的全部亲缘家系及其全部历史养殖信息（投标时提供使用功能页面截图）。
	
	

	
	
	2.5系统提供高性能的云服务，至少包含数据备份、系统定期升级、以及安全漏洞扫描等全方位运营服务（投标时提供有效期内的信息安全管理体系认证证书）。
	
	

	3
	（三）斑马鱼养殖配套设备和耗材技术部分
	3.1净水供水单元技术要求
	
	

	
	
	3.1.1具备制作纯水功能，制水量≥1T/H，脱盐率≥90%；不锈钢304原水箱≥120L；不锈钢304材质原水泵，原水泵的最大扬程≥37.5m，流量≥7m3/h ；多介质过滤器，活性炭过滤器，配阀头；精密过滤器；
	
	

	
	
	3.1.2不锈钢304材质高压泵；稳定脱盐率≥99%，膜片类型为聚酰胺复合膜，最高操作温度为≥45℃，最高操作压力≥ 41bar，PH连续运行范围含括2-11，最大进水流量≥3.6m³/hr，反渗透膜。
	
	

	
	
	3.1.3电导率仪表；PLC程序化控制单元，指示设备运行状态及故障，设备全自动运行，具有故障保护功能。
	
	

	
	
	3.1.4不锈钢304机架；≥500L纯水箱2个，食品级PE材质。
	
	

	
	
	3.1.5净水供水单元PLC技术指标要求：支持反复运算、固定周期运算、中断运算，额定电压85-264VAC，运算处理速度≤0.1μs/step，程序内存容量≥10kstep。
	
	

	
	
	3.2 卤虫养殖单元
	
	

	
	
	3.2.1配304不锈钢架，带遮光柜、遮光帘；
	
	

	
	
	3.2.2配4台卤虫孵化缸，PC材质，≥20L，一次成型，方锥形无死角，缸体表面带刻度线，带盖，有取料口；
	
	

	
	
	3.2.3有曝气；配光照；
	
	

	
	
	3.3 pH及电导率调节仪
	
	

	
	
	3.3.1含 pH 仪表及探头、电导率仪表及探头、计量泵、加药箱，不锈钢架，可监测和调节pH 和电导率，pH调节范围含括 7.2~7.6，电导率调节范围含括 500~550μS/cm。 pH仪表：pH范围含括：0-14.00,pH精度：≤0.01。
	
	

	
	
	3.4 斑马鱼幼鱼培养箱
	
	

	
	
	3.4.1 内部容积：≥250L；温度范围：5℃~60℃；温度均匀度：±2.0℃；温度波动度：±0.3℃~0.5℃；温度显示精度：0.1℃；温度控制精度：±0.1℃
	
	

	
	
	3.4.2照明：LED光源
	
	

	
	
	3.4.3 杀菌方式：紫外灭菌
	
	

	
	
	3.4.4 载物架数量：≥3
	
	

	
	
	3.4.5 报警系统：1）主控超温报警；2）独立限温保护；3）温度探头损坏报警；4）风机过热报警
	
	

	
	
	3.4.6 培养箱内胆材质要求：1）材质为304镜面不锈钢；2）厚度≥1.0mm
	
	

	
	
	3.4.7 培养箱外壳要求：表面静电喷塑
	
	

	
	
	3.4.8 保温层材料要求：耐高温、防火
	
	

	
	
	3.5 交配盒，2L，含格栅内胆，插板和盖子，配置雌、雄鱼隔离插板；设温度计插口，设喂食口。除单独使用外，也可将内缸放入与 3L、10L 养殖缸配套使用，防磨损设计。
	
	

	
	
	3.6鱼苗培养器≥0.8L，两件套，PC 材质，一次成型，内胆底部为 60 目304 不锈钢网，能迅速按换水，便于观察。
	
	

	4
	（四）斑马鱼生理学成像分析系统
	4.1  配备一台高清光学相机，分辨率大于1000万，最大支持帧率大于20帧/秒
	
	

	
	
	4.2 具备光学组件，镜头放大倍率为10x，22视场，-5～+5视度可调；
	
	

	
	
	4.3支持自动&手动两种对焦模式
	
	

	
	
	4.4具有LED聚集光源，功率范围0.6mW ~ 2mW，软件支持灯光亮度调节；
	
	

	
	
	4.5具有电动移动平台，载物台可沿Y轴移动，相机可沿X轴和Z轴移动
	
	

	
	
	4.6配备遥感控制X、Y、Z轴的移动及速度调节，移动速度可根据遥感移动幅度自动变化，具备至少7档速度上限调节按钮
	
	

	
	
	4.7设备具有斑马鱼幼体（5-10天）活体非药物非麻醉干预的固定手段，固定条件不影响斑马鱼生理功能（如呼吸，张嘴，眼球运动），固定装置可允许水流通过，固定斑马鱼的限制区域的最小高度不高于20um，最高高度不高于600um，可将斑马鱼稳定固定在侧躺状态，固定后可进行连续的斑马鱼内脏器官（包括但不限于心脏，肠道，肝脏，主动脉血管）的高清图像采集且无背景干扰；固定斑马鱼载具的材质为不影响生物特性的材料，包括但不限于PDMS，玻璃等。
	
	

	
	
	4.8斑马鱼在固定装置中可存活至少72小时。
	
	

	
	
	4.9在一个相机视野下可连续观察1条活体幼体（5-10天）斑马鱼在正常生理条件下（可自主张嘴，眼球运动，尾部摆动）的明场图像，连续观察的时长不低于10分钟，且可保证斑马鱼幼鱼不脱离视野，成像平面不变（投标文件中提供操作视频；①此项视频时间：不得超过15分钟；②视频内容：体现上述要求的内容；③视频格式:投标人应提供MP4格式的视频文件，并兼顾其他主流且兼容性强的格式（如AVI、MOV、FLV等），投标视频格式须考虑存储设备与投标现场设备的兼容性；④将对应视频以U盘形式于投标截止时间前密封递交至开标地点）。
	
	

	
	
	4.10设备具有漏电保护措施，可在漏电情况下主动断开电源；
	
	

	
	
	4.11设备具有自动分析斑马鱼幼体（5-10天）生理特征的功能，包括但不限于心脏跳动频次，心脏泵血体积变化曲线，肠道蠕动频次，肠道蠕动变化幅度曲线；具有斑马鱼图像质控功能，在图像清晰度，亮度和斑马鱼状态等维度给出质控结果（需提供软件截图进行证明）。
	
	

	
	
	4.12 可以避振、避光（外界光源），隔音效果良好，同时具有震动监测传感器（需提供震动监测传感器照片证明）。
	
	

	
	
	4.13具有实验管理功能，可打开历史实验记录，播放历史实验采集的视频，用户可自行定义拍摄实验周期与相机参数，包括但不限于拍摄总时长，拍摄间隔时长，曝光时长，图像输出格式，像素合并范围，Gain值（需提供软件截图进行证明）。
	
	

	
	
	4.14具有双液路控制泵，流速设定范围为0.1ml/h-1600ml/h;最小分辨率为0.1ml/h；适配注射器为5/6ml,10/12ml,20/25ml,30/35ml,50/60ml；注射总量范围：0.1ml-9999.9ml，最小分辨率为0.1ml；IPX4等级防水；
	
	

	
	
	4.15具备塔式工作站进行数据处理，CPU性能不低于i5-13400, 内存规格为DDR4 ，容量不低于32GB，存储为NVMe TLC SSD，容量不低于1TB，显卡性能不低于英伟达4060，显存不低于8GB 。
	
	

	配置清单（单套）
	
	

	一
	五层双排斑马鱼养殖单元
	17台
	
	

	二
	斑马鱼养殖数字化管理系统
	1套
	
	

	三
	斑马鱼养殖配套设备和耗材
	1套
	
	

	3.1
	养殖水槽1.5L
	40个
	
	

	3.2
	养殖水槽3L
	72个
	
	

	3.3
	养殖水槽10L
	12个
	
	

	3.4
	幼鱼插板
	24套
	
	

	3.5
	加热器
	1个
	
	

	3.6
	循环泵
	2台
	
	

	3.7
	过滤箱
	1套
	
	

	3.8
	气泵
	1台
	
	

	3.9
	紫外线杀菌器
	1台
	
	

	3.10 
	自动补水装置
	1个
	
	

	3.11
	水位保护器
	1个
	
	

	3.12
	控制电箱
	1套
	
	

	3.13
	不锈钢架
	1套
	
	

	3.14
	管道及附件
	1套
	
	

	3.15
	PP调节阀
	136套
	
	

	3.16
	排水槽及支撑架
	2套
	
	

	3.17
	净水供水单元
	1套
	
	

	3.18
	卤虫养殖单元
	4套
	
	

	3.19
	pH及探头、电导率调节仪及探头
	各1套
	
	

	3.20 
	鱼苗培养器
	20个
	
	

	3.21
	交配盒
	20个
	
	

	3.22
	计量泵
	2台
	
	

	3.23
	加药箱
	2个
	
	

	3.24
	斑马鱼幼鱼培养箱
	2台
	
	

	四
	斑马鱼生理学成像分析系统
	1套
	
	

	商务要求
	
	

	1
	保修期
	3年
	
	

	2
	交货期
	30天
	
	


五、报名型号产品信息
（一）厂家自身产品主要参数及配置清单（必填）
	（设备名称）
	技术参数（仅供参考，非最终招标参数）
XXX
XXX
XXX
...
配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单）
序号
名称
数量
单位
1
2
3
4
5
6
7
8
9



（二）与能满足参数要求的其它品牌型号的产品对比表
	序号
	报名设备参数
	品牌型号1
	品牌型号2
	品牌型号3

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	列明对比品牌的市场占比份额并说明数据来源

	
	本设备市场占比
	品牌型号1市场占比
	品牌型号2市场占比
	品牌型号3市场占比

	
	
	
	
	

	注：在此说明上述市场占比数量来源（如行业研究报告、市场分析报告资料等，可提供相关截图或网站链接等）


（三）产品彩页

（四）产品检测报告等相关证书
注：请三种产品的相关信息

六、售后服务方案
（一）制造商产品售后服务方案承诺书（需加盖制造商鲜章）
注：售后服务方案至少明确以下内容

提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书。
提供至少3年原厂整机免费保修，终身维修。
供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失。
供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话。
零配件在该设备停产后还需保证8年的供应。
投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求。
乙方提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

属于法定商检的产品，须进行商检，提供相关报关资料证明；属于计量器具（包含强检和非强检）的设备必须提供首次检定合格证书或校准证书；属于射线装置的，按院方要求协助办理放射诊疗和辐射安全许可相关各种手续；需要第三方验收的设备需提供有资质部门验收检测报告；需要与医院信息系统联网的，乙方必须无偿开放接口，并协助联网。上述各项费用均由乙方负责。

乙方提供的医疗设备自带信息系统的，须符合或达到国家信息安全等级保护三级及以上要求。信息系统必须在院方指定服务器上部署与运行,业务数据必须本地保存,并接受医院设备信息科安全监管与管理。乙方不得以在设备中留有任何可能导致甲方数据泄密的软件“后门”，不得以任何方式向第三方批露或提供给第三方使用。发生泄密事件,甲方有权追究乙方的经济和法律责任,但因甲方及其授权的任何工作人员自身过错导致其该项目发生泄密而产生损失的,乙方不承担任何法律责任。

乙方对操作人员和工程技术人员进行培训，提供培训资料，考核合格。

保修期间应包含按需更换的零配件，如有不含在维保范围内的消耗品需附清单及各项报价，不进行报价则视为免费更换使用。
（二）保修期及期满后维修折扣承诺 
注：保修期满后，供应商应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修报价明清单》中。保修期结束后可就优惠价进行谈判，但最终价格不得高于此次供应商承诺价格。

零配件、消耗品报价明清单
	序号
	货物名称
	规格及型号
	原产地
	品牌
	数量
	折扣后单价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


保修期后的保修费用

	保修期满后每年费用
	金额或比例
	备注

	第1年
	
	

	第2年
	
	

	第3年
	
	

	备注：

1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。

2.填写内容可以是具体金额或者以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如 3%等）。


七、同类项目业绩
同类项目业绩一览表
	序号
	签订合同日期
	项目名称
	客户名称
	成交金额（元）
	成交品牌型号

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


备注：本公司近三年同类型同型号设备项目的业绩，提供不少于五个即可：（省内三甲医院优先）

附件：提供同类设备项目的中标通知书或合同关键页或中标公告截图以及该合同验收情况的用户评价（备注：附件请按表格序号依次排列）。

八、其他特殊要求
（一）提供设备生产厂家对报名产品的设计使用范围、期限等信息（如说明书、注册证、铭牌等）复印件或照片，并提供设备使用超出范围后使用可能存在潜在临床风险及法规问题，说明文件并加盖原厂及报名公司公章。
（二）报名型号对新建科室机房场地尺寸、承重、职业防护、周围建筑物、用水、用电、用气等的特殊要求说明。（没有要求则写无）
（三）报名型号对使用人员资质、行政许可的特殊要求说明。（没有要求则写无）

（四）属于射线装置的，销售供应商还应提供《辐射安全许可证》。（不属于射线装置请说明）

九、供应商参与采购需求调查的声明函
南方医科大学中西医结合医院：
我司清楚知悉并理解贵单位开展本次采购需求调查的目标主要是为了调查市场主体情况，了解行业市场竞争程度，为项目的成功实施提供更充分的参考和依据，以获得多样化的意见。我司清楚并明晰以下注意事项：
本次需求调查提供的项目需求仅供供应商参考，如果项目需求中存在有歧视性、排他性或限制性的内容，我司能够理解这并不属于采购人的本意。
我司知悉并清楚本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。
（3）我司将根据采购人提供的项目需求，准确提炼采购人本次采购需要达到的功能和使用要求，并根据理解，客观真实提供自己的意见和建议。
（4）我司认为项目需求中有歧视性、排他性或者限制性的内容，将根据本次调查提供的表格模板要求，本着诚实信用原则，真实填写意见和建议。
（5）我司知悉本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整，并充分理解采购人在采购需求调查中可能会充分考虑供应商提供的意见和建议，以合理制定本项目的具体采购需求。同时，我司严格履行商业道德，不提供不实意见或建议，或者不以恶意方式和手段影响采购人采购活动正常开展。

（6）我司本次参与调研产品不存在任何侵权等法律纠纷或质疑投诉等情况。

                      供应商（加盖公章）：       

             日期：       年    月    日 
十、调研意见、建议反馈表
	采购需求调研问卷表

	本项目“用户需求”是否具有倾向性？如有，该如何修改加以避免？
2、本项目所处行业、产业的产业发展情况（包括产品的工作原理、历年的技术发展情况等）
3、本项目所处行业的市场供给情况（包括国产产品、进口产品的市场供给情况等）
4、供应商认为需要提交的建议（对于采购需求等方面的建议）
项目联系人签字：  
供应商名称（加盖公章）：         

日期：       年     月     日            


附件1 中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司属于       行业，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
    公司名称（盖章）：                   
日期：       年    月     日
备注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、报名人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，报名人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料。
3、报名人为生产厂家的，由生产厂家出具声明函；报名人为代理商（经销商）的，同时出具生产厂家的声明函和代理商（经销商）的声明函。
附件2 法定代表人授权委托书
致：南方医科大学中西医结合医院
本授权委托书声明：（法定代表人姓名）是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现授权（授权代表姓名，职务）作为我公司的全权代理人，就(项目名称)的采购需求调查活动，以我方的名义处理与之相关的一切事宜。
本授权书自法定代表人签字（盖个人名章）之日起生效，直至以上项目采购需求调查活动结束为止。
特此声明。
报名公司名称（加盖公章）：                                   
法定地址：                                                  
报名公司法定代表人（签字或盖章）：                           
报名公司授权代表（签字或盖章）：                             
授权代表人联系方式（固定电话+手机号码）：                     
日期：        年    月    日
附：投标人授权代表身份证件扫描件或复印件
	身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件


