## 1-产品信息收集
序号 | 设备名称 | 供应商名称 | 产地 | 厂家 | 品牌 | 型号 | 注册证号 | 单价（万元） | 总价（万元） | 保修期 | 供应商联系方式
1 | 经颅磁刺激仪（含导航）（含导航）（含导航）1
2 | 经颅磁刺激仪（含导航）（含导航）2
3 | 经颅磁刺激仪（含导航）（含导航）3

## 2-产品价格信息
序号 | 设备名称 | 供应商名称 | 主要代理品牌 | 报价（万元）
1 | 经颅磁刺激仪（含导航）1
2 | 经颅磁刺激仪（含导航）2
3 | 经颅磁刺激仪（含导航）3

## 3-供应商履约能力、售后服务能力
序号 | 设备名称 | 供应商名称 | 联系人及联系方式 | 制造商名称 | 制造商规模 | 产地 | 品牌 | 型号 | 报价（万元） | 营业执照及统一社会信用代码（有/无） | 医疗器械经营许可证（有/无） | 制造商授权书（有/无） | 供应商有无纠纷（有/无） | 医疗器械注册证号 | 注册证有效期 | 原厂售后服务承诺书（有/无）
1 | 经颅磁刺激仪（含导航）1
2 | 经颅磁刺激仪（含导航）2
3 | 经颅磁刺激仪（含导航）3

## 4-1 经颅磁刺激仪1响应参数
序号 | 技术指标 | 需求参数 | 供应商响应参数（请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足）
1 | 经颅磁刺激仪注册证 | 二类及以上注册证
2 | 导航系统 | 单独二类及以上注册证
3 | 经颅磁刺激产品适应症 | 适应症：刺激人体中枢神经和外周神经,用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善，对临床神经疾病及康复领域的辅助治疗。
4 | 刺激线圈最大磁感应强度 | 1.0T~6T
5 | 线圈配置 | 可单拍成对、双拍成对、磁电联合
6 | 脉冲上升时间 | ≥60μs±10μs
7 | 输出脉冲宽度 | ≥350μs±20μs
8 | 输出脉冲频率 | 包含：0.1Hz~100Hz可调
9 | 刺激频率精度 | 刺激频率连续可调，当刺激频率≥1Hz，步长≤1Hz；刺激频率＜1Hz，步长≤0.1Hz
10 | 脉冲频率允差值 | 脉冲频率允差值：≤±2%
11 | MEP通道数 | ≥2通道
12 | MEP采样率 | ≥100KHz
13 | MEP传输方式 | 有线
14 | MEP最小分辨率 | MEP最小分辨率：小于0.2μV，频率测量范围包含：1Hz~25kHz
15 | 操作系统 | 笔记本电脑承载管理软件，非一体机或触摸屏。
16 | 系统 | Windows系统兼容大量科研软件，支持脱离磁刺激主机独立使用。支持双人同时治疗，双人的刺激频率、刺激强度、刺激时间和刺激间隔可完全独立调节，并且无强制关联关系，两线圈可同时输出脉冲。
17 | 外观结构 | 一体式主机。非液电分离式堆叠结构即刺激主机及冷却系统分别固定安装于台车。
18 | 双拍刺激 | 两个线圈拍之间可以设置成联动关联刺激，按照设定的刺激顺序和刺激间隔进行工作，双线圈成对脉冲最小时间间隔：0ms,(允差：≤0.2ms)。
19 | 开放接口 | 开放式的技术接口，可与电刺激、近红外、导航等设备兼容。
20 | 额外线圈 | 额外配置可插拔式动物线圈、儿童线圈、双锥形线圈
21 | 导航相机 | 红外光学摄像系统
22 | 头模重建 | 3D 头模重建功能，可导入 stl 文件，支持分割头部建模，根据选定的解剖标志和记录点进行头部模型自动配准
23 | 双导航系统 | 提供导航科研版和临床版双版本
24 | TMS 刺激目标视图 | 实现 TMS 线圈与刺激目标的精确定位视图，实时显示刺激距离及线圈角度
25 | 导航精度 | ≤0.12mm
26 | 相机帧率 | 大于60Hz，无延迟
27 | 导航兼容性 | 兼容市场在售所有品牌，可定制线圈跟踪工具
28 | 中国人头模数据库 | 内置不少于100套中国人头模库
29 | 数据回顾 | 数据回顾
30 | 刺激靶点 | 内置多个靶点算法（至少包含M1、DLPFC、TPC、Broca、AG、SMA、PMC、PPC、STG，靶点数量＞30个），可一键自动搜索放置
配置清单（单台）
序号 | 配置名称 | 数量
1 | 主机（内置惰性液态冷却系统、双脉冲源） | 1台
2 | 操作软件 | 1套
3 | MEP模块 | 2个
4 | 线圈支架 | 2个
5 | 脚踏开关 | 2套
6 | 刺激线圈（圆形或八字形） | 2副
7 | 刺激定位帽 | 5套
8 | 神经导航定位系统(TMS位置医学影像处理软件) | 1套
9 | 一体式电脑 | 1台
10 | 红外光学相机 | 1套
11 | 移动支架 | 1套
12 | 使用说明书 | 1套
13 | 头戴追踪工具 | 1套
14 | 线圈追踪工具 | 1套
15 | 线圈矫正工具 | 1套
16 | 针尖配准笔 | 1套
17 | 触发连接线 | 1条
18 | 无线配准遥控 | 1套
商务要求
1 | 保修期 | 3年
2 | 交货期 | 20天

## 4-2 经颅磁刺激仪2响应参数
序号 | 技术指标 | 需求参数 | 供应商响应参数（请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足）
1 | 经颅磁刺激仪）注册证 | 二类及以上注册证
2 | 导航系统 | 单独二类及以上注册证
3 | 经颅磁刺激产品适应症 | 适应症：刺激人体中枢神经和外周神经,用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善，对临床神经疾病及康复领域的辅助治疗。
4 | 刺激线圈最大磁感应强度 | 包含：1.0T~6T
5 | 线圈配置 | 线圈全封闭一体式工艺，双面双向无孔设计，加工一次成型；双拍成对，可单用，可联用
6 | 脉冲上升时间 | ≥60μs±10μs
7 | 输出脉冲宽度 | ≥350μs±20μs
8 | 输出脉冲频率 | 0.1Hz~100Hz可调
9 | 刺激频率精度 | 刺激频率连续可调，当刺激频率≥1Hz，步长≤1Hz；刺激频率＜1Hz，步长≤0.1Hz
10 | 脉冲频率允差值 | 脉冲频率允差值：≤±2%
11 | MEP通道数 | 不少于2通道
12 | MEP采样率 | 不低于100kHz
13 | MEP传输方式 | 有线
14 | 线圈拍 | 标配双拍，每个线圈都可独立进行控制，互不干扰。
15 | 双拍刺激 | 支持双人同时治疗，双人的刺激频率、刺激强度、刺激时间和刺激间隔可完全独立调节，并且无强制关联关系，两线圈可同时输出脉冲。
16 | 开放接口 | 开放式的技术接口，可与电刺激、近红外、导航等设备兼容。
17 | 额外线圈 | 额外配置盆底磁配件
18 | 导航相机 | 红外光学摄像系统
19 | 头模重建 | 3D 头模重建功能，可导出 stl 文件
20 | 双导航系统 | 提供导航科研版和临床版双版本
21 | 导航精度 | ≤2.0mm
22 | 相机帧率 | 大于60Hz，无延迟
23 | 导航兼容性 | 兼容市场在售所有品牌，可定制线圈跟踪工具
24 | 中国人头模数据库 | 内置不少于100套中国人头模库
25 | 数据回顾 | 数据回顾
26 | 刺激靶点 | 内置多个靶点算法（至少包含：M1、DLPFC、TPC、Broca、AG、SMA、PMC、PPC、STG靶点，总靶点数量＞30个），可一键自动搜索放置
配置清单（单台）
序号 | 配置名称 | 数量
1 | 主机（内置惰性液态冷却系统、双脉冲源） | 1台
2 | 操作软件 | 1套
3 | MEP模块 | 2个
4 | 线圈支架 | 2个
5 | 脚踏开关 | 2套
6 | 刺激线圈（圆形或八字形） | 2副
7 | 刺激定位帽 | 5套
8 | 神经导航定位系统(TMS位置医学影像处理软件) | 1套
9 | 一体式电脑 | 1台
10 | 红外光学相机 | 1套
11 | 移动支架 | 1套
12 | 使用说明书 | 1套
13 | 头戴追踪工具 | 1套
14 | 线圈追踪工具 | 1套
15 | 线圈矫正工具 | 1套
16 | 针尖配准笔 | 1套
17 | 触发连接线 | 1条
18 | 无线配准遥控 | 1套
商务要求
1 | 保修期 | 3年
2 | 交货期 | 20天

## 4-3 经颅磁刺激仪3响应参数
序号 | 技术指标 | 需求参数 | 供应商响应参数（请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足）
1 | 光学立体定位技术 | 光学立体定位技术：多维度人脸识别，无需佩戴任何追踪器，通过自动点云扫描匹配，多点同时校准，代替传统光学导航手动校准，智能化程度高，无手动误差。
2 | 内置标准头模 | 内置标准头模：含建议靶点，方便治疗师快捷地找到治疗靶点，不需专业医生亦可操作，也可以手动自定义刺激靶点，均支持一键直达。
3 | 支持导入MRI影像信息 | 支持导入MRI影像信息，辅助临床进行精准定位，支持大脑靶点和头皮刺激点的互相映射，可自动计算线圈目标位置和姿态，自动刺激靶点定位，可驱动随动定位系统自动移动线圈到设定的靶点位置（提供彩页、技术白皮书、检验报告等证明材料）
4 | 可软件程序设计参数 | 可通过软件程序设计参数，实现刺激线圈自动移动进行多点位刺激（≥2个靶点），激活神经网络，刺激过程中无需手动调节刺激线圈（提供软件界面截图）。
5 | 刺激线圈0ms跟随 | 单靶点方案刺激过程中，刺激线圈可以实现0毫秒实时跟随，保证一次治疗的所有脉冲全部作用于相应靶点。（提供彩页、技术白皮书、检验报告等证明材料）
6 | 可重复定位功能 | 重复定位功能：通过保存刺激线圈位置信息，线圈可自动移动至上次保存的位置功能，自动记忆患者刺激靶点的坐标和夹角数据，一键式重复，保证患者首次治疗和二次治疗的定位准确无误。选择自动刺激靶点定位，可驱动随动定位系统自动移动线圈到设定的靶点位置。
7 | 患者头模数据管理 | 患者头模数据管理：在操作过程中，医生若对患者头部刺激部位进行靶点坐标调整，可以在不影响标准靶点的情况下保存修正靶点，患者再次治疗时可直接选择使用修正后位置无需重新调整。
8 | 脑模、线圈、靶点均支持三维可视化呈现 | 脑模、线圈、靶点均支持三维可视化呈现，支持自由旋转，任意视角观察。可实时观测线圈磁场在大脑皮质上的映射，医生可以根据反馈及时调整参数和方位。通过空间定位算法将刺激靶点映射到头模对应位置。
9 | 刺激频率 | 刺激频率包含：0.1～100Hz，1 Hz以下步长≤0.01Hz, 1Hz以上步长≤1Hz。（提供检测报告）
10 | 频率允差 | 频率允差：≤±3%。
11 | 最大磁感应强度 | 最大磁感应强度：≥6T。
12 | 脉冲上升时间 | 脉冲上升时间：40μs-60μs
13 | 脉冲持续时间 | 脉冲持续时间：320μs-360μs。
14 | 磁感应强度最大变化率 | 磁感应强度最大变化率：≥90kT/s。
15 | 设备可急停 | 在设备连续工作时，具有手动停止磁场输出功能，可以通过按下停止按键使设备立即停止工作。
16 | 冷却方式 | 冷却方式：高效液冷散热系统，冷却液应无渗漏、无挥发现象。
17 | 可24小时工作 | 冷却系统可保证设备24h持续工作。
18 | 分体式设计 | 冷却系统与刺激主机分体式设计，确保电液分离，无漏液风险，同时便于后期维护。（彩页或官网截图证明）
19 | 发生故障可停止 | 当冷却系统发生故障时，应有提示或停止磁场输出。
20 | 可现实温度 | 冷却系统可以实时显示刺激线圈温度。
21 | 温度保护系统 | 温度保护系统：刺激线圈表面温度≤40℃。标配8字形/蝶形线圈。
22 | 线圈贴合预警功能 | 线圈贴合预警功能：保证刺激线圈实时贴近刺激部位，刺激线圈离开刺激部位会有报警提示。
23 | MEP通道数 | MEP通道数：≥2通道。
24 | 运动诱发电位传输模式 | 运动诱发电位检查模块支持无线传输方式。（提供彩页、技术白皮书、检验报告等证明材料）
25 | 自动阈值检测 | 设备可进行自动阈值检测。确定治疗强度。
26 | 触摸一体屏 | 采用触屏一体机承载软件系统，非外置笔记本。
27 | 刺激模式 | 刺激模式：具备单脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激功能。
28 | 可采集肌电信号 | 在治疗过程中，能够实时采集患者肌电信号。
29 | 内置多种方案 | 内置多种专家方案，支持自定义编辑方案，支持组合方案，供临床医生选择。
30 | 可延时触发 | 开放式设计平台，具备延时触发功能。
31 | 提供大脑解剖图 | 治疗界面提供大脑解剖定位图辅助定位
配置清单（单台）
序号 | 配置名称 | 数量
1 | 磁刺激仪刺激主机 | 1台
2 | 磁刺激仪散热主机 | 1台
3 | 触控一体机 | 1台
4 | 运动诱发电位检查模块 | 1台
5 | 导航推车 | 1台
6 | 导航组件(含刺激线圈) | 1套
7 | 设备连接线 | 1根
8 | 磁刺激仪软件 | 1套
9 | 主机推车 | 1台
10 | 座椅 | 1台
11 | 磁刺激仪定位帽大号 | 1顶
12 | 磁刺激仪定位帽中号 | 2顶
13 | 电脑显示器 | 1个
14 | 工作站升降台 | 1个
15 | 商用台式机 | 1台
16 | 软件安装包 | 1套
商务要求
1 | 保修期 | 2年
2 | 交货期 | 20天

## 5-后续采购情况
序号 | 设备名称 | 供应商名称 | 产地 | 品牌 | 型号 | 保修年限 | 交货时间 | 出保后每年维保价格 | 专机专用耗材
填写下表1-1 | bar: 序号
表1-1保修期后的保修费用
序号 | 设备名称 | 供应商名称 | 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注
1 |  |  | 第1年
第2年
第3年
备注：1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
设备名称 | 品牌型号 | 序号 | 可选配置、易损件 | 数量/单位 | 报价（元）
1
2
3
4
5
6